# 燃油加油机计量检定准确度及误差影响因素浅析论文_张慧杰

潞城市质量技术监督局检验测试所 山西省潞城市 047500

摘要：近年来，由于燃油价格不断上涨，消费者和加油站都提高了对加油机加油量准确性的关注度。本文从日常计量检定的实际中出发，对检定设备、检定前的准备工作、检定中的温度测量、加油机的流量检定四个方面的影响因素进行分析，并提出具体解决方法。

关键词：燃油加油机；计量准确度；误差分析；影响因素

一、检定设备

检定加油机时所用的检定设备，其计量准确度如果不符合规程要求，将直接影响加油机计量检定准确度。具体表现在以下两方面：

1、主设备引起的误差：根据JJG443-2006规定，主标准器为标准金属量器（采用不锈钢材质），其最大允许误差应不低于±0.05%，因此用于加油机检定的标准金属量器其准确度应是加油机最大允许误差的，设金属量器引起的误差为Ea，则：Ea=0.3%×=0.06%。因此检定时选用的金属量器其准确度应不低于0.05%。

2、辅助设备引起的误差：根据JJG443-2006规定，检定加油机的辅助设备有温度计、秒表和水平仪，而这些辅助设备中对加油机计量检定准确度有直接影响的只有温度计，规程中规定温度计的测量范围-25℃～55℃，准确度为0.1，分度值为0.2℃。设温度计引起的误差为Eb，则：对油品膨胀影响有：Eb汽=0.1×12×10-4=12×10-5；Eb柴=0.1×9×10-4=9×10-5；对金属标准量器的膨胀影响有：Eb不锈钢=0.1×50×10-6=50×10-7。因此检定时选用的温度计其准确度应不低于0.1。

二、检定前的准备工作

检定前金属量器的水平校准、浸湿以及加油机的排空是否正确，直接影响到加油机的计量检定准确度。

1、金属量器的水平校准：把配有消除气泡导管，精度为0.05%的量器固定于坚实的平地上，通过调整量器三只可调螺杆，使量器上的水平仪处于水平状态，这是为了避免因量器倾斜导致检定员误读量器示值而造成了粗大误差。

2、金属量器的浸湿状况：对JJG443―2006规定的浸湿量器的正确理解应该是一次性把油注满量器，而不是单纯用几升油湿润，如果不把油注满量器，那么量器内壁就不可能均匀充分浸湿，从而造成检定时量器内壁悬挂着许多油液残留量，这就直接影响了计量检定准确度。

3、加油机视油器排空状况：检定时首先要查看加油机的视油器是否充满油液处于透明无气泡状态，如果不透明有气泡存在，则说明油路、加油机内部管道还有空气或气体存在，这样也会影响计量检定准确度，应继续排空至视油器处于透明、无气泡状态。

三、检定中的温度测量

1、环境温度变化的测量：根据JJG443-2006规定，燃油加油机正常工作的环境温度为-25℃～55℃，检定时环境温度变化不超过5℃、油品与环境温差不超过10℃。因此在检定时，首先要对环境温度变化进行监测，用一支经检定合格，准确度为0.1，分度值为0.2℃的玻璃温度计，在加油机和金属量器附近处进行测量，正确读取这两处的温度示值，这时要判断加油机附近处与金属量器附近处两者间的温差是否满足≤5℃的要求；然后，在对金属量器进行检定前注油浸湿时，再用温度计在油枪口处测量，正确读取油枪口处的油品温度示值，这时再判断油枪口的油温与标准器附近处温度两者间的温差是否满足≤10℃（如温差超过10℃应对金属量器采取保温措施）。在季节变化明显或温差变化大的地方进行计量检定，监测环境温度变化，可避免因环境温度变化太大，不符合规程要求而引起的计量失准。

2、油枪口油温和金属量器内油温的测量：在确定环境温度变化符合规程要求后，便可进行油枪口油温和量器内油温核心环节的测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（1）根据JJG443-2006规定，检定燃油加油机采用标准金属量器体积比较法，其温度修正计算公式VBt=VB[1+βY（tJ-tB）+βB（tB-20）]

式中：VBt―量器在tJ℃下给出的实际体积值，L；

VB―量器在20℃下标准容积，L；

βY、βB―分别为检定介质和量器材质的体膨胀系数

（汽油：12×10-4/℃；轻柴油：9×10-4/℃；不锈钢：50×10-6/℃；）

tJ、tB―分别为加油机内流量测量变换器输出的油温（由油枪口处油温代替）和量器内的油温。

从公式中可以看出量器的体膨胀系数修正影响较小，而油品的体膨胀系数影响较大。在检定过程中，金属量器内的油温tB测量比较直接，较易测准，而加油机内流量测量变换器输出的油温tJ是由油枪口处油温来代替的，从测量位置分析，油品从流量计流出经视油器、油枪软管再从油枪口流出，这段距离大约3米左右，两处间有一定的温度差，较难测准，因此在检定中什么时候读取油枪口处的油温最能体现流量测量变换器处输出的油温tJ，长期的检定实践经验告诉我们，当加油机的标定示值达到金属量器60%左右时读数较为准确可靠。量器内的油温与油枪口处的油温两者的误差构成了检定中的温度准误差，准确的测量量器内的油温与油枪口处的油温，可以尽量降低温度准误差对计量检定准确度的影响。

（2）加油机示值误差随tJ、tB两者间的温差变化而变化。以准确度为0.05%的100升不锈钢金属量器对93#汽油加油机检定为例：

设环境温度为28℃，VJ=100.00L，测得tJ1、tJ2、tJ3均为27.0℃，tB1、tB2、tB3均为27.2℃，运用温度修正公式VBt=VB[1+βY（tJ-tB）+βB（tB-20）]进行测算，则：3次测量VBt分别为99.787、99.787、99.800；运用体积量示值误差计算公式：EV=进行测算，则：3次测量的单次测量相对误差EV分别为+0.2%、+0.2%、+0.21%。

四、加油机误差产生的防治对策

1.加油机检定的温度要求

按照检定所规定的要求，要准确测量出量器的内油温和枪口温度。温度测量对最后的结果影响主要有两个方面，即油品体胀系数的修正和量器体胀系数的修正。两次周期检定，最佳时间为每年四月和十月。在检定中比较容易测准量器温度，误差较小，而枪口温度测量特别容易产生较大的误差，这是由于测量枪口温度的真实目的是为了获取油品流过流量计的准确温度，从测量的位置可以看出，用油枪出口处的温度代替了流量计处的温度，此断距离与软管长短有关，一般距离在3m左右，会有一定的温差，量器内部温度与枪口温度误差造成了检定中温度的误差。

2.检定环节

①检定设备选用在设备检定时所使用的计量准确度、设备量程都应符合《燃油加油机检定规程》中的具体要求。②金属标准量器的状态。将金属标准量器放置在坚硬的平面中，使用水平仪将量器调制到水平的状态。③金属标准量器的湿润状态。在《燃油加油机检定规程》中明确的规定了金属标准的湿润量器，正确理解是在量器中一次性注满油，并使量器内部充分的吸收油液。

3.检定中的正确调节方法

针对调整超差检定示值的加油机时，电脑的脉冲系数一定要处于出厂值，然后使用机械调整丝对其进行调整，如果机械调整丝也无法继续调整时需要请生产企业对其进行解决，切记不可以使用调整脉冲系数方法进行调整。这是由于加油站使用的通常是税控加油机，而企业的税控装置却是按照出厂脉冲系数所设计的，可调整范围很小，跟不上加油站的电脑调整范围，即使跟上了在使用一段时间之后，小流量也很快就超差了。因此只允许使用计量调整丝来调整合格。

参考文献

[1]陈英亮.试析加油机计量检定过程的温度对测量误差影响[J].计量与测试技术，2013，40（10）：80-81.

[2]徐喜瑞，伍锴.加油机计量检定中存在的问题及重要环节检定探讨[J].科技创新与应用，2012，（26）：131.

[3]陈曦.计量检定技术在防止燃油加油机作弊中的应用[J].南阳师范学院学报，2013，12（03）：38-40.

[4]占天晓.解析加油机计量超差现象的原因及其控制[J].科技传播，2013，（04）：157，160.

论文作者:张慧杰

论文发表刊物:《基层建设》2017年第35期

论文发表时间:2018/3/20

本文来源: https://www.lw33.cn/article/05530c1a8c129731c1eb673c.html