# 联影1.5T磁共振日常维护论文_徐琦

（安徽省阜阳市人民医院设备科 安徽省阜阳市 236000）

摘要：磁共振系统在疾病的诊断方面的应用越来越广泛，本文论述了联影1.5T uMR560磁共振系的主要组成部分及日常维护。http：//www.xzbu.com/1/view-6763715.htm

关键词：1.5T；磁共振；射频；梯度；维护；MR

前沿

联影uMR560 1.5T磁共振系统主要是由主磁场、射频系统、梯度系统、图像重建系统及控制系统等主要部分组成。其中主磁场（B0）是产生磁共振信号的基础，场强越大，对应的信噪比越好。射频系统由射频发射单元、射频放大器、通道选择单元、发射线圈组成；射频系统能产生一个短而强的脉冲射频场（B1），是人体内的氢核受到激发而产生自旋并弛豫产生用于磁共振成像的回波信号。梯度系统由梯度控制单元、梯度放大器、梯度滤波器、梯度线圈组成；梯度系统能产生一个线性的梯度场空间，梯度系统的一个作用是控制人体内受激发的氢核的所在位置层面（也即是我们常说的选层梯度），梯度系统的另一个作用是用于给磁共振成像的回波信号进行空间上的定位（也即是我们常说的位置编码梯度）。图像重建系统及控制系统是由图像重建计算机搭载一些控制板卡（PCBs）组成，它是整个磁共振的大脑。该系统负责产生射频系统、梯度系统需要的脉冲小信号输入；并且在负责图像重建的同时还要肩负着监控磁共振外周系统的运行参数，一旦遇到有参数异常（比如梯度系统部件的温度超标），控制系统会自动判断是否需要终止当前扫描[1]。

以上这些子系统（部件）使用频率高，系统运行要求苛刻，在日常的使用中容易损坏；同时因为其技术复杂，所以设备科的工作人员日常对这些磁共振核心部件的维护维修有一定的难度。由于时间和成本的关系，在日常工作中，保证系统的正常运行及故障排除是十分必要的；本文根据联影磁共振各组成部分的原理及功能，分析了该磁共振系统容易发生故障的部位和原因，并阐释了各主要组成部分的故障解决方法，以期对提高医院设备维护人员的日常维修能力有所帮助。

1.磁共振系统的日常维护

1、一台昂贵的磁共振系统能够进行正确的日常扫描，对于病人以及医院来说都至关重要。要保证最大效率的使用磁共振系统，相关的设备维护人员一定要养成良好的设备日常监控和维护习惯。需要每天查看一下磁共振检查室的温湿度，为保证机器的正常运行，需要机房的温湿度环境为：扫描间（磁体间）温度控制在18°C～22°C，相对湿度控制在40%~60%之间，绝对湿度小于11g/kg；设备间温度控制在15°C～30°C，相对湿度控制在40%~80%之间，绝对湿度小于11.5g/kg；操作间温度控制在15°C～30°C，相对湿度控制在40%~60%之间，绝对湿度小于11.5g/kg[3]。如果发现有偏差，要及时调节位于设备间的精密空参数直至房间的温湿度达到预设值，必要时可以联系空调厂家进行现场维护。同时要保证磁共振成像系统的扫描间、设备间、操作间的环境卫生；定期检查和清理位于机柜、磁体部件和主机上的空气过滤网，否则房间空气中的颗粒一旦进入到系统的电路板中，会带来短路的危险。

2、每天需要检查磁体的腔内温度（冷屏温度）、液氦液面；每天要检查二次水（内循环水冷系统）和一次水（外循环水冷系统）的运行状况，二次水系统柜里氦压缩机的压力水平。联影uMR5601.5T磁共振系统配置的是日本住友生产的F50 Helium Compressor，氦压机的氦气压力静态在1.60~1.65MPa，动态在2.0~2.3MPa，如果远低于该值则需要及时给压缩机补充氦气。操作之前，需要仔细检查氦压缩机管道连接是否紧密，是否有细微漏氦的地方，定期更换氦压缩机吸附器（周期为3年）[4]。查看一次水冷系统循环泵的工作状况、水流、水温及水压是否在规定范围内，定期清洗外循环水冷系统，包括管道的清洁、制冷机组的外机，更换管道循环水等。

超导磁体的原理是让金属线圈处于低温超导的环境下，通过给超导线圈通以几百安培的电流，从而产生强磁场。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆所以强磁场的维持需要超导环境的稳定，这就需要将超导金属线浸泡在低温的液氦中，并且采用真空绝热结构及配套的制冷系统来保持超导线圈的工作温度始终处在在4.2K（-268.8°C）以下。磁体的腔体温度能否稳定是反映超导环境好坏（超导磁体技术）的一个重要指标，如出现腔内温度异常升高（同时伴随着腔内压力异常升高的情况出现）就要仔细排查原因。液氦水平反映液氦余量，当液氦的液面下降到警戒水平（50%）以下，就要及时补充液氦，否则磁共振系统会有警告提示告知操作人员并且锁住机器不让扫描[1]。日常一旦发现液氦消耗水平发生异常增加，就说明冷却系统异常，要及时排查原因。通过我们的实际维护经验，发现造成磁共振冷却系统发生故障的常见原因归纳起来有三点：（1）冷头效率低。为了维持磁体腔内的低温环境，需要在磁体上安装一个叫作冷头的机械装置来24小时不间断的带走磁体腔内的热量。该冷头的工作原理即是往返运动的活塞机构；由于冷头本身带有磁性，长时间工作在强磁场的环境下，冷头内部的机械结构必然会发生缓慢的变形，这个周期一般在3年以上。超过3年服役的冷头由于其内部机械结构的改变必然导致活塞机构工作效率的降低，进而降低冷头的制冷效率，引起磁体腔内温度压力的异常升高。（2）一次水冷系统的故障，这也是最为常见的故障现象。由于联影uMR560磁共振系统的冷却系统由一次水和二次水组成。其中二次水是一个封闭的内循环系统，用于带走磁体腔内的热量，而一次水相对于二次水也是一个独立的循环水系统，用于带走二次水的热量。最终一次水的热量经室外散热机组通过风冷被室外空气带走。如果一次水系统工作状态不稳定，势必造成二次水系统工作状态的异常波动，而二次水的波动就会直接影响到磁体腔内温度和压力环境的异常波动。（3）二次水周期性挥发。如前所述，二次水是一个封闭的内循环系统，出于安全考虑，不可能将二次水的循环管路设计成完全密封的结构。当二次水压力异常增大的时候，为了给二次水有一个安全的泄放口，一般厂家会在二次水管路的低压回路上安装一个泄压阀；这个泄压阀的存在就造成了二次循环水不断地缓慢的在蒸发，一般4~6月二次水的压力就会跌至预设值以下，造成磁共振二次水冷系统的宕机，进而造成冷头的停机。如果二次水和冷头没有及时恢复工作，磁体腔内压力就会不断升高，压力超过一定阈值，液氦就会有蒸发泄露的风险[2]。

3、每周需要检查机器运动装置的状况，对病床的机械运动部位进行清理、润滑等保养；清洗检查病床所有的线圈接口，并对线圈进行保养，检测线圈的图像质量。在我院的实际操作中，我们发现造影剂的长期污染是造成磁共振运动系统故障的常见祸首，同时也会带来一些图像伪影的问题。我们已经养成了一周一次彻底清洁磁共振病床表面和线圈接口的良好习惯，极大的降低了病床机械故障的报修率，提高了磁共振设备的使用时间。

4、每天确保主机上当天做的病人图像及时推送到PACs服务器或工作站主机，每个月定期维护工作站系统，患者的图像及时备份，并清理冗余数据。这样可以提高计算机的运行速度，避免由于磁盘空间过满而造成的临时宕机。同时根据我们自己实际的维修经验，我们总结出一套针对主机和工作站计算机黑屏问题的行之有效的处理办法。当出现计算机开机黑屏的故障时，除了联系厂家之外，还有以下几点措施可以尝试一下：（1）观察显示器的电源开关有没有打开（2）查看计算机前面板上的电源指示灯有没有亮（3）检查计算机和显示器的电源输入220VAC有没有（4）如果电源输入正常且计算机电源指示灯也正常亮绿色，可以尝试先给计算机断电，然后打开计算机外壳依次拔插内存条和显卡（联影主机有4条6G的内存条，总共24G内存）。经过以上尝试，基本上95%的电脑开机黑屏问题都可以得到解决。即使是最终真的需要更换计算机，也不会造成系统的临时宕机[1]。

结语

磁共振设备的维护人员应该及时的对MR系统进行定期的维护，保证系统运行的稳定，降低机器的故障率，提高患者检查的满意率。平时工作中我们要多熟悉磁共振系统的结构和功能，在实践工作中不断积累维护经验；这样在设备出现故障时，我们才能够快速地找到问题并解决问题。

参考文献

[1]龚嫒琳，管磊. 《uMR560系统功能描述》，2016.

[2]龚嫒琳，管磊. 《uMR560故障排除指南》，2016.

[3]李卓涵，管磊. 《uMR560场地规划指南》，2015.

[4]赵金花，管磊. 《uMR560技术说明书》，2014.

论文作者:徐琦

论文发表刊物:《航空军医》2017年第15期

论文发表时间:2017/9/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0c37933f5af0166523347899.html