# 燃油加油机计量检定问题探析及解决措施论文_钟声

普洱市质量技术监督综合检测中心 云南普洱 665000

摘要：在我国社会经济发展的过程中，私家车的数量不断增多，导致我国的燃油价格持续升高。为了能够更好的保障私家车车主的权益，必须要对燃油加油机的计量进行科学管理，提高燃油加油机计量检定的整体质量。本文通过对燃油加油机计量检定存在的主要问题和不足进行分析，并且提出相应的解决对策。

关键词：燃油加油机；计量检定；不足；解决对策

计量检定在计量工作中具有十分重要的地位，通过统一量值确保计量器具准确一致，也是进行量值传递或者量值溯源的重要手段。计量检定工作能够保障老百姓自身的利益，促进加油站之间公平竞争，保证整个市场规范发展，为国民经济建设提供重要的保障。

一、燃油加油机的主要构造

燃油加油机作为被国家列入强制检定目录的计量器具检定工作，检定工作是法定的计量机构重要的工作任务。在国内燃油贸易结算的过程中有两种构造的燃油加油机，一种是采用油气分离装置组成的燃油加油机，另一种是由潜油泵装置构成的燃油加油机。在燃油加油机检定的过程中，必须要保证燃油加油机的最大误差：±0.3%，其重复性不超过0.15%，这就要求必须对不同结构的燃油加油机进行分析。对油气分离器燃油加油机来说，油的粘度应该≤1mPa，气体相对油液的体积比应该≤20%。而对潜油泵燃油加油机来说，粘度和气体必须要符合相应的要求即可[1]。

二、影响燃油加油机计量超差的因素

（一）环境因素

在燃油加油机检定的过程中，必须要保证环境温度在-25℃至55℃以内，并且检定环境的温度变化不能够超过5℃，油品与环境之间的温度也不应该超过10℃。相对湿度≤95%,大气压力:86KPa～106KPa.

由于油机枪口的油温与量器内部的油温可能存在较大的误差，所以在检定的过程中必须要对燃油加油机示值误差进行分析。由于大多数加油站所采用的燃油加油机在设计的过程中存在比较大的缺陷，无法解决体积温度，对油量准确度的影响，所以当加油站进油时以20℃标准条件下进油，则燃油标准体积乘以燃油标准密度得到的燃油质量就是燃油结算的标准。由于消费者在加油的过程中可能出现较大的温度变化，这样也会造成相同体积的燃油，在不同的环境因素下会有明显的差距[2]。

（二）设备老化严重

由于加油站所采用的燃油加油机长时间运转，没有进行恰当的维护，这样就导致很多的故障和缺陷不断累积，久而久之也会引起燃油加油机老化。造成失准，产生误差。而且燃油加油机由于使用时间非常长，在定量加油与非定量加油的过程中，会形成不同的效果，最终导致误差超出了允许范围值，而且很多的燃油加油机在出厂之前没有进行严格的检查，导致产品的生产质量不符合要求，也会造成计量出现误差[3]。

（三）设备维修人员素质不够

随着现代科学技术的快速发展，燃油加油机的设计与生产也有了明显的优化，这样就导致其内部结构发生了明显的变化。在维修的过程中，如果维修人员无法掌握新型燃油加油机的工作原理。也很容易导致出现维修失误，而且很多加油站的维修人员自身并不具备《维修计量器具许可证》，导致任何人都能够拆卸维修燃油加油机，也会引起维修机自身的计量准确度。

三、燃油加油机检定的主要步骤

首先在燃油加油机检定的过程中，必须用目测法对燃油加油机的外观进行检测，粗略的判断燃油加油机是否存在明显的故障，其次要进行防批欺骗性检查，通过对燃油加油机中的监控微处理器进行读取,明确燃油加油机的编码器序列号以及加油记录等，及时的发现异常情况。再示值检定的过程中应该准备两个标准金属量器，其中为100L，另一个为20L，检定流量点以及检定的次数必须要根据燃油加油机的检定规程来设置，在检定之前应该将标准量器放置在坚硬的平面上，保证标准金属量器接地，一,打开标准量器的阀门，将标准量器内的残留液体排放干净，关闭阀门，利用水平仪调平标准量器，然后试运行。通过启动燃油加油机，等到来油正常之后关闭油枪，并且放回原处.二,取下油枪，检查加油机是否自动回零.将流量调至检定时的流量，向标准量器内注油，同时利用温度计检测油枪出口的温度t。当油液注满之后关闭油枪，并且读取燃油加油机示值v，重复三次之后来计量每一次的检定结果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

四、燃油加油机计量误差的主要解决对策

在燃油加油机计量误差解决的过程中，最主要的就是根据主观因素和客观因素进行判断与分析，才能够避免误差。

（一）设备维修管理

在设备维修管理的过程中，必须要形成制度化的维修管理机制，在设备检修之前必须要上报当地的主管部门，在获得批准之后应该指定具有相应资质的检定单位或者个人进行修理，维修完成之后也应该由当地的检定机构检定确认才能够正常使用。整个检定的过程必须要记录备案.在选择设备的过程中必须要做到货比三家，只有选择品牌信誉好,售后服务好,质量过硬的产品，才能够强化设备的整体质量。同时要加强对设备运行的保养与维护，将具体的责任落实到个人，避免潜在故障因素，维持设备的稳定运转[5]。

（二）检定后的调整

在检定完成之后应该严格根据燃油加油机检定规程。进行误差调整，尤其是要保证脉冲系数不允许改变，现在出厂的都是税控加油机，所以脉冲系数如果发生改变，在使用时就会产生误差，所以检定中如果能够调整，则必须要调整计量器的调整螺杆。

（三）燃油加油机的主板管理

燃油加油机的电脑主板作为整个设备关键的部件，必须要加强对主板进行检测与监控.电脑主板必需由出厂厂家,加油机使用单位和计量检定部门三家进行铅封.

（四）加强对铅封的管理

铅封的管理是加油站管理的重要环节，首先必须要保证厂家所定制的铅封，由主管部门进行严格审查，并且做好专有的防伪标识，如果机器出现故障必须要拆封则应该向上级主管部门进行备案并且履行相关的报批手续，通过技术检定机构根据国家的要求检定合格之后，才能够打上专用铅封，每一次的检定或者调整都必须要由负责人在检定栏内签字确认，而且主管部门也必须要对设备计量进行监督检查，避免不法分子利用铅封做文章。

（五）强调行业自律

由于燃油加油机的计量准确性直接关系到消费者的个人权益，对加油站的经营管理也具有非常重要的影响，在加油站开展的过程中必须要强调行业自律，只有充分的保障消费者个人的合法权益，遵循市场的规范，这样才能够促进我国社会经济稳定的发展[6]。

（六）加大违法打击力度

对燃油加油机计量存在的误差情况必须要及时的排除，如果没有能够及时处理，则必须由主管部门和市场监督部门进行监督整改，加大对人为的非法调整计量器进行打击，提高执法效率，同时应该在广大市民群众中加强普法宣传，保障消费者能够采用合理的手段来维护自己的权益。

结论：

由于当今世界能源资源日益枯竭，燃油价格不断攀升，所以人们对燃油加油机的准确性和安全性越来越关注。计量人员在进行燃油加油机检定的过程中必须要加强自身的责任意识，只有全面仔细认真的排查各项故障，才能够保证燃油加油机的量值精准性。本文通过对燃油加油机计量检定存在的问题进行分析，并且提出了相应的解决对策，促进燃油加油机检定的质量与水平，维护好质监系统的形象。

参考文献：

[1]彭彩燕.燃油加油机计量检定存在问题及改进[J].四川水泥,2018(10):281.

[2]李臻祎.燃油加油机检定中发现的问题及改进建议[J].上海计量测试,2018,45(04):63-64.

[3]李碧芬.燃油加油机检定准确度的影响因素及相应对策探析[J].科学技术创新,2018(21):173-174.

[4]汪渝.加油机计量检定中温度对测量误差的影响及减少温度误差的方法[J].价值工程,2018,37(18):210-211.

[5]田华.燃油加油机计量检定常见问题及解决对策[J].中国标准化,2018(02):190-191+195.

[6]马红旗,莫洪波,戴宗贤,曾红,张袁媛.燃油加油机计量检定若干问题探析及解决措施[J].企业技术开发,2016,35(21):97-98.

论文作者:钟声

论文发表刊物:《科技新时代》2018年11期

论文发表时间:2019/1/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/0fc8921dc818f070f57452e1.html