# 浅析磷酸根分析仪在火力发电厂的应用及维修论文_沈超

摘要：近年来，由于我国电力装机容量增加迅猛，对水汽系统化学监督及水汽品质要求也在不断提升，作为火力发电中的重要一环，炉水中磷酸盐过高或过低都会造成结垢的可能，严重影响水汽品质。本文以Polymetron 9211在线磷表为例，从浅析磷酸根分析仪在火力电厂的应用及维修出发展开论述，以便能更加准确对磷酸根监测提供参考。

关键词：在线磷表；火力发电厂；应用及维修。

引言

为了防止锅炉结垢，需在锅炉炉水中加入一定量的磷酸盐，但加药量不宜过多，过多不仅造成药剂浪费，而且会增加炉水的含盐量，影响到蒸汽品质，且当锅炉炉水中含铁量增加时，有生成磷酸盐铁垢的可能。在线磷酸根分析仪主要用于火力发电厂的炉水磷酸根含量的自动监测，通过对磷酸盐的监督和控制达到磷酸盐处理的目的，保证锅炉长期安全运行。本文以张家港华兴电力有限公司为论述基础，该公司采用Polymetron 9211磷表在线监测炉水磷酸根含量。

1 Polymetron 9211磷表测量及工作原理

1.1 测量原理

该表采用显色测量原理：在一定酸度条件下，磷酸盐与钼酸盐和偏钒酸铵形成黄色的磷钒钼酸盐。硅酸盐在此条件下也会发生类似的反应，但其反应所需酸度远低于下述反应所需的酸度，为了防止硅酸根对磷酸根测量的影响，采用控制溶液酸度（pH≈3）的方法。以阻止硅酸根与钼酸盐发生类似的显色反应。上述反应生成的黄色物质最大吸收波长为400nm左右。在上述显色反应的情况下，在溶液中再添加还原剂，将α结构的磷钒钼酸盐（淡黄色）还原为β结构的磷钒钼酸盐（深蓝色），然后采用分光光度法进行测量。

1.2 工作原理

9211磷表能分析达6路不同的样水，被分析的样水在一个固定的环路内环流，并能使样水快速更新，流量的调节借助于一个针型阀来实现。在分析的开始借助于一个电磁阀将样水引入测量槽，然后通过脉冲泵添加药剂，产生显色反应，开始测量过程。

2 磷表在火力发电厂的应用问题

在实际用过程在，因为水质变化、水汽系统药量调节、日常维护等因素会产生一系列问题。在此列举Polymetron9211磷表常见问题及相应解决方案。

2.1 反复校验失败

第一步：确认标准溶液或者试剂是否被污染、更换标准溶液和试剂重新校验。第二步：检查试剂管路是否堵塞，清洗管路。第三步：检查光度单元组件的搅拌和加热器看是否正常，检查光纤光缆是否被污染，逐步检查并更换测试。第四步：测量电磁阀工作情况若不正常或者吸合不好，更换电磁阀。第五步：测试试剂泵，若不正常工作，需要检修或更换试剂泵。

2.2 测量过程中反复出现“Reference error”报警并自动退出测量过程

此故障需要检查试剂管路是否需要清洗，可用10%左右氨水溶液进行清洗（酸碱中和），而后用除盐水再次冲洗；检查试剂是否被污染，更换试剂进行下一步检查；检查流通池及反光镜是否有污染，清理后进行下一步检查；测试参比值检查是否正常或有变化，如无变化或为负值很可能是光纤光缆的问题；以上检查都进行排除后仍无法排除故障就是测量板的问题，更换测量板即可解决。

2.3 读数偏高

试剂添加到测量池后如果不能与样水充分搅拌混合，会产生读数偏高情况发生。此时需要检查测量池磁力棒是否缺失或已消磁。添加或更换新磁力棒即可。

2.4 读数为零

R1试剂（钼酸盐）失效后无法与样水中的磷、硅反应生成黄色的钼酸盐络合物，仪表吸光度为0，示值就为0，重新配制新的钼酸盐试剂即可；试剂泵故障、更换试剂泵；试剂管路堵塞，清洗管路。

3磷表在线应用注意事项

3.1 磷表长期投产过程中，需定期检查检验校准溶液的液位、试剂和补充试剂。推荐在每种试剂充满或者更换后必须重新校准零点及斜率。

3.2 如果仪表停止运行超过1星期，建议清洗管路及测量单元。

3.3在长期停机超过6星期时，必须倒掉原来的试剂，并且制备新的试剂后重新启动。

3.4在清洗管路时，首先用除盐水清洗管路，再用10%氨水冲洗，最后再用除盐水再次重新管路。

3.5在线磷酸根分析仪在使用过程中应注意以下注意事项：

a仪表长期停机而清洗管路后，注意安装时不要把甭管装反。

b维护启动时，不要完全拧松设置流速的螺丝。如果继续拧，螺丝可能会从箱体掉下并引起样水泄露。

4磷酸盐铁垢特性及处理

了解磷酸盐铁垢特性及处理方法，结合在线磷表的监测指标，可以为水处理运行人员提供更多的建议参考，更好的服务于汽水系统水汽品质的提升。

4.1 磷酸盐铁垢特性

磷酸盐铁钩的化学成分主要是磷酸亚铁钠和磷酸亚铁。这种水垢经常发生在分段蒸汽锅炉盐段水冷壁管上，颜色一般是灰色或接近白色，当敲击结垢的样管时，容易从壁管上脱落。其产生的主要原因是锅炉中磷酸根和铁含量较高。当锅炉水中的NaOH浓度超过平衡浓度时，磷酸盐铁垢无法形成，所以磷酸盐铁垢能否形成与锅炉水中磷酸根和NaOH浓度有关。

在凝汽式发电厂中，因补给水量一般较小因而给水碱度和锅炉水中游离NaOH浓度较小，所以分段蒸发锅炉的净段与盐段浓缩倍率较高时，如果净段磷酸根过高，就会使盐段同样过高，从而盐段水冷壁上产生磷酸盐铁垢。

4.2磷酸盐处理

在单独进行磷酸盐处理时，大多采用磷酸三钠，它是一种白色晶状固体颗粒，加入锅内起到防止钙镁水垢及防止金属腐蚀的作用。

4.3锅炉水中磷酸盐控制标准

为防止在锅炉中产生钙垢的目的，在锅炉水中应维持足够的磷酸盐含量。这个含量理论上可以通过溶度积推算，但事实上因为没有得到钙化物在高温水中的溶度积数据，而且锅炉内生成水渣的实际反应过程也较为复杂。所以炉水中磷酸盐含量究竟保持多大合适，目前还是主要以经验确定。为保证防垢效果，锅内维持的磷酸盐含量如下表所示

结束语

水汽化学监督出现问题，一般不会造成短期停机事故，而是长期影响。水汽品质变差，积累到一定时间后同样会出现爆管事故，同时还会减低锅炉和汽轮机效率，长期影响电厂的节能降耗。只有保证在线磷表水质分析仪表的准确性，给运行人员提供准确参考依据，减缓结垢腐蚀，才能保证水汽品质，有利于电厂长期的经济效益及安全发展。

参考文献

[1]于萍.电厂化学[M].武汉：武汉大学出版社,2009:91-93.

[2]庄秀梅.电厂水处理技术[M].北京：中国电力出版社,2007:278-283.

[3]沈英林，林嵩.电厂化学技术问答[M].北京：化学工业出版社,2009:44+48.

论文作者:沈超

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第17期

论文发表时间:2020/3/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/143e50c913663e61b8dbc6e5.html