# 空分设备分析仪表显示异常的判断与处理论文_梁新光

林德大化（大连）气体有限公司 辽宁大连 116000

摘要：空气分离装置即对空气进行液化处理后得到需要的气体的仪器，主要可用于工业用气的制作。随着加工业的精度要求越来越高，人们对加工业的细节要求也越来越严格，常规的仪器已经无法高效地制造出符合当代工业加工要求的工业气体。因此，通过技术改进、设备更新以及不断提高操作技能和水平，保证空分设备安全、稳定、长周期运行是当下各用户企业面临的主要课题。

关键词：空分设备；分析仪表；显示异常；判断处理

1空分设备分析仪表显示异常状况

以公司空分设备分析仪表显示异常问题为例，对异常现象进行判断的分析。

1.1二氧化碳含量超标

分子筛吸附器出口空气中二氧化碳含量出现增高趋势。全面检查后排除了分子筛带水的可能，且分子筛使用周期还远远未到。其间也检查了蒸汽加热器，没有发现漏点。至先后采取调整分子筛吸附器切换周期及加热活化等方法，情况没有大的改善，两只分子筛吸附器工作末期二氧化碳含量均超过6×10-6（体积分数，下同），主换热器阻力最高达到29kPa（G，下同），而正常值为10kPa。

1.2空气露点超标

连续几天聚酯空分设备分子筛吸附器出口空气露点超标，最高时显示值为-54℃，空分设备其他运行参数正常。分子筛吸附器出口空气露点在白天与夜间相差较大，最大达10℃左右，夜间分子筛吸附器出口空气露点接近合格线。

1.3流量报警

DCS画面显示流量报警，如果带联锁不进行处理，一段时间就会联锁停阀，可能是流量报警开关故障，或者是流量真的降低了。

1.4纯度降低

空分一车间双高工段2#氧压机中修完毕，开始氮气跑合，10分钟后空分设备出冷箱氮气和氮压机后氮气的纯度突然大幅度降低，氮气纯度很快超过100×10-602。

1.5主冷液位无显示

空分设备计划检修后正常开车，在积液过程中主冷液位在线检测仪表没有显示值，仪表人员检查多次后确认差压变送器等正常。

2目前空分分析仪表异常问题原因以及措施分析

近些年来，随着国内空分设备向大型化发展，为了适应大中型空分生产管理及质量管理的需要，与之配套引进的气体成分分析仪器的数量和种类越来越多。这些先进的气体分析仪器对空分生产管理及气体产品质量的提高起到了一定的促进作用。但是，由于一些历史上的原因，大多数从事分析仪器应用和管理的人员都是来自热工仪表、自动化工程及仪器制造专业和部门，他们没有从事过或较少接触和研究过气体分析仪器的选型和应用技术，因此一些企业对进口的仪器设备选型不当，仪器功能不能满足生产需要，在经济上造成浪费。

以上这些问题在目前国内空分行业较普遍地存在，这一问题不妥善解决，则大中型空分的管理水平难以提高，空分设备安全、气体质量（尤其是高纯气体的质量）也难以有效地得到保障。要切实解决空分分析仪表问题，首先要领导提高在线分析仪表重视程度。

其次应从在线分析仪表自身特点来研究解决：

1.气体分析仪器应用是一项专业技术，它既不像流量计、压力表那样结构简单，也不像各种热工仪表那样易于操作使用。它是一类结构复杂、使用技术难度较大的工具，使用气体分析仪器是一项较复杂且不易掌握的专门技术.

2.气体分析是实现一系列的化工过程，他的应用不仅与表有关，还是预处理有密切关心，有时仪表投用的好坏，预处理起着决定性作用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆若想通过气体分析得到准确数据，就必须了解这一系列化工过程中各阶段的情况及变化，认真研究并掌握其中的规律，只有这样才能达到准确测定的目的。由此可见，气体分析的过程就是在了解并掌握整个化工过程系统条件的前提下，严格控制各种影响测定条件的因素，从而得到工艺及管理人员所需要的准确数据。

3.应用过程中控制影响因素和排除干扰因素困难较大，在仪器应用的过程中，影响因素种类较多且变化较复杂，而要想有效地控制这些影响因素及排除干扰测定的因素则困难比较大，就应该建立一套行之有效的处理问题的方法和程序，充分了解仪器的原理和结构。

4.仪器和方法验证是获得准确数据的关键之一，仪器作为一种计量检测工具，在正常运行情况下，给出的数据绝大多数都是相对量值，测定数据是否准确及准确的程度（精度），仪器本身是无法提供的，也是无法证实的。必须依靠外围技术工作完成，这就要作好分析数据的验证工作。

5.分析工程师要不断改进和提高分析检测技术，一个合格的分析工程师需要不断学习和研究分析仪器的新技术及仪器分析新技术，并及时将其应用到本职工作中，以达到不断改进和提高分析检测技术的目的。

3如何对在线分析仪表进行日常的维护工作

首先，在日常检查和维护的过程中，维护人员必须侧重于关注在线分析仪表的以下几个方面的指标：其一是含量显示指数，其二是分析仪预处理系统样品气的过滤和稳压、稳流，其三是运行气的耗损量和报警指示器的状态。只有当这几个方面都维持在正常的水平时，维护人员才能够从中确定在线分析仪表的状态。其次，由于不同的在线分析仪有不同的标定周期，因此当前使用的在线分析仪也需要有合适且固定的标定周期，并且在进行实际标定时，应当遵循标定操作规范。再者，由于标准瓶气的质量期限一般都在2年之内，因此，我们在实际中使用标准瓶气的时候，必须确认其质量期限，最好能够确保其国家标准证书是在本年度内获得的。接下来，为了对在线分析仪表进行有效的维护，相关的维护人员必须熟知仪器的相关说明书，从而保障其流程的规范程度进一步提高。

除此之外，如果微量氧分析仪存放过久又不使用，就会对电池造成影响，缩短使用寿命，必须通入高纯度的氮气作为保护气体。此外，维护人员必须准备必要分析仪备件，以保证当前使用的分析仪出现了问题可以及时处理，如此才能确保空分生产不受影响。最后，要培养员工的专业技能和工作素养，加强员工对分析仪表的重视程度，这样才能更好地确保仪器的正常运行，从而满足企业的生产需求。

例如：

1.保证分析仪的使用环境应在他的测量范围内，尤其是微量成分的测量，有效的保护了分析仪器仪表。

2.仪器仪表的标定严格按照使用说明书进行，结合实际，选用质量较高的标准气体进行定期标定。

3.气体分析的预处理十分关键，必要的设备前增加过滤器，减压稳压，恒温装置。

4.提前做好备品备件工作，尤其是进口分析仪表的备件。

5.加强分析仪器仪表操作维护工的培训。

6.做好在线分析间的通风监测工作，防止安全事故的发生。当然，随着科学技术的发展，越来越多的新技术应用在分析仪器仪表上，要求我们针对工艺要求，配置适合工况的在线气体分析仪表，不断的学习，加强人员培训，做好仪表的定期校验工作，不断的进取，选好、用好分析仪器，既达到准确测量又能经济节省的更好的为生产服务。

结束语

综上所述，空分设备仪表数据异常等情况时有发生，对其判断与处理应视具体现象而定，有些问题看似简单，但其判断过程并非易事，只有判断准确才能为异常处理提供可靠依据。空分设备是一个复杂的系统，需要多专业共同维护，相信只有通过经验的不断积累并结合严谨的工作态度，才能顺利解决空分设备生产运行中遇到的各种问题。

参考文献

[1]赵海英,李迎春.分析仪表在空分系统中的日常维护及操作[J].科技与企业,2014(22):000314-000314.

[2]马具朋,徐宁军,韩聪玲.空分分析仪表配置与日常维护以及注意事项[J].山东工业技术,2015(17):000202-000202.

论文作者:梁新光

论文发表刊物:《基层建设》2019年第29期

论文发表时间:2020/3/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/1617185bfff466ef752c2274.html