# 全自动血细胞分析仪做新生儿静脉血与未梢血检测结果的分析比对论文_吴德文

广西北海市合浦县人民医院检验科（邮编536100）

摘要：目的：对全自动血细胞分析仪做新生儿EDTA抗凝的静脉血与未梢血结果进行比较分析。方法：采用回顾性分析的方法，将2014年10月~2015年10月在我院接受体检的60名新生儿的资料进行研究分析，采用全自动血细胞分析仪对新生儿EDTA抗凝的静脉血与末梢血检测，对静脉血与末梢血血常规指标进行比较分析，并对两者的相关性进行综合评价。结果：经过全自动血细胞分析仪检测，可以发现静脉血与末梢血的HGB、HCT、 WBC、PLT指标差异不大（P>0.05），统计学无意义；且静脉血与末梢血的PLT、WBC、HGB、HCT相关系数依次为0.906、0.927、0.918、0.984，存在高度相关性。结论：新生儿的静脉血与末梢血血常规尽管有着稍微差异，然而具有良好的相关性，在一定条件下末梢血可以替代静脉血检测，适用于新生儿等采血困难的血常规检测。

关键词：全自动血细胞分析仪；EDTA抗凝；静脉血；未梢血

随着现代医疗卫生水平的不断提升，全自动血液分析仪以其重复性、精密度高等优越性在血常规检测中得到了广泛地应用。然而临床中大部分血液分析仪在采集静脉血时要求一定量的EDTA抗凝血，这在一定程度上为新生儿的血液采集带来了难度[]，部分临床中对末梢血采集检测，了解新生儿的血常规指标，为了探究全自动血细胞分析仪做新生儿EDTA抗凝的静脉血与未梢血差异，对我院60例新生儿进行静脉血与未梢血采集、检验，现将研究结果做一个汇报：

资料与方法

1.1一般资料 将2014年10月~2015年10月在我院进行体检的60名新生儿作为研究对象，其中男34名，女26名，年龄均<10d，排除原发性血液病新生儿。

1.2试剂与仪器 本次研究中采用的分析仪为我院的MEK—8222K全自动血细胞分析仪，其中包含配套试剂。每天采用高、中、低三种浓度实施室内质量控制，确保检测结果的精确度[]。

1.3方法 首先取新生儿股静脉血，一般以2.0mL为宜，将其置于EDTA抗凝真空管中保存；与此同时，采集新生儿的末梢血，以150uL为宜，置于EDTA抗凝管中，采集完毕后，2h内上机检测[]。

1.4统计学分析 利用SPSS 17.0软件对数据进行分析，计数资料采用百分率（%）表示，组间比较采用X2检验；计量资料采用均数±标准差表示，组间比较采用t检验，以P<0.05为差异有统计学意义。

结果

2.1新生儿静脉血与末梢血血常规检测结果比较 经过全自动血细胞分析仪检测，可以发现静脉血与末梢血的HGB、HCT、 WBC、PLT指标差异不大（P>0.05），统计学无意义。见表1：

讨论

作为临床工作中极为重要的组成部分，新生儿血检不仅能够反映出婴幼儿的健康状况，而且能够为贫血、溶血性贫血等的早期发现与治疗提供可靠的参考。近年来，全自动血细胞分析仪在临床检测中得到了广泛地应用，为临床诊断与治疗提供了必要的技术支持[]。血液国际标准中明确要求血液细胞分析应首选静脉血，以确保检测结果的准确性。然而对于新生儿来说，静脉血采血往往比较困难，加大了新生儿血液检测分析的难度。而末梢血采血不仅操作便利，用量较少，而且采集难度小，在实际临床中往往会存在末梢血、静脉血混合使用的现象[]。为了探究静脉血与未梢血结果的差异性，本次研究中对我院60名新生儿进行静脉血与末梢血采集、检测，可以发现静脉血与末梢血的HGB、HCT、 WBC、PLT指标差异不大（P>0.05），统计学无意义；而静脉血与末梢血的PLT、WBC、HGB、HCT相关系数依次为0.906、0.927、0.918、0.984，存在高度相关性。综上所述，静脉血与末梢血检测结果尽管有一定的差异，然而呈现正相关关系，在一定条件下末梢血可以代替静脉血使用，适用于新生儿血液检测，值得参考借鉴。

参考文献

[1]汪林芬, 李福林. 新生儿静脉血和末梢血测定HGB结果比较[J]. 航空航天医学杂志, 2014,21(3):286-287.

[2]沈国凤. 末梢血与静脉血在五分类全自动血球仪检测中的结果分析[J]. 工企医刊, 2014, 27(6):1123-1124.

[3]赵文辉, 王育民, 托娅,等. 便携式血糖仪与全自动生化分析仪血糖测定结果的比对分析[J]. 内蒙古医学杂志, 2013, 45(12):1425-1427.

[4]朱兆风. 学龄前儿童静脉血和未梢血血常规检测结果的差异[J]. 世界最新医学信息文摘:电子版, 2013,12(8):251-251.

[5]范丽娜, 文蔚. 140例血常规静脉血与末梢血检验结果的对比分析[J]. 齐齐哈尔医学院学报, 2013, 34(4):501-502.

论文作者:吴德文

论文发表刊物:《中国医学人文》2016年第11期

论文发表时间:2016/10/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/162b12e8c68a631fc59619e3.html