# 检定电子式费控电能表异常分析论文_武成东,陈京,陈祖秀

（云南电网有限责任公司玉溪供电局 云南省玉溪市 653100）

摘要：电子式费控电能表具有较强的费控功能和信息交互能力，现已广泛替代普通电子式电能表。而计量检定员检定电子式费控电能表时，有时会出现各种各样的异常，计量检定员对异常问题分析解决的能力，直接影响到检定工作的效率。本文阐述了检定电子式费控电能表时常见问题的原因及解决办法，可供电能表检定员参考。

关键词：电子式费控电能表；计量检定；异常分析

0、前言：电子式费控表的检定包括两部分，第一部分是依据JJG596-2012电子式交流电能表检定规程对费控表进行常规项目首检。首次检定项目有：外观检查、交流电压试验、潜动试验、起动试验、基本误差、校核常数、时钟日计时误差。第二部分运用智能电能表费控功能检测系统进行费控项目检定。（远程费控表为例）费控检定项目包括：通讯测试、远程身份认证、拉闸功能、直接合闸、远程清零、秘钥下装。本文笔者长期从事电能表实验室检定工作，现将电子式费控表检定过程出现过的各种问题进行一个汇总，并分析问题原因及提出解决办法。对同行有一定的参考价值。

1、检定过程中检定装置发生故障，电流经常开路报警。

发生问题的原因：

①被检表中有的表位电流回路没有压接紧，或被检表电流进出线孔内螺丝与表位电流接线柱接触不好，导致台体电流回路开路报警。解决办法：打紧被检表端钮盒内电流螺丝，调整开路表位压接装置，把被检表电流孔与台体表位电流接线柱压紧接触好。

②电流回路的桥堆烧坏。解决办法：表位桥堆烧坏首先检查续流板的续流信号插头是否插好，再检查表位的旁路继电器是否闭合，如果没有闭合重点检查继电器的控制线的线序是否正确，控制线插到温度板或者显示板对应的位置是否正确、插头线是否插牢固，温度板及显示板控制继电器的电路是否存在问题，继电器由于固定过紧是否存在不动作问题。

2、常规项目“基本误差”、“日计时误差”检定时，检定装置误差显示窗无误差显示或误差显示异常。

2.1 检定装置误差显示窗无误差显示.

电子式费控电能表检定过程中，当检定装置标准表电压、电流正常，被捡表液晶显示屏也能正常显示电压、电流，可误差显示窗无基本误差值显示。

发生问题的原因：电能表检定装置表位接线都是采用自动或手动压接式，每个表位的压接装置上都有电压采样针、误差脉冲采样针、RS485通讯连接采样针、多功能试验采样针等。压接装置把各种采样针压在被检费控表的对应信号采样小螺丝上，此时，有的表位会有压接装置采样针会因为长期使用而弯曲或针头磨秃了，以及采样针的弹簧伸缩能力变弱，造成与被检费控表的对应小螺丝接触不好的情况，采样针与螺丝接触不到，被检表的误差就会采不到，造成电压、电流正常的情况下误差显示窗无误差显示。

解决办法：把台体电压和电流将为0，从表架取下无误差显示的被检表，观察台体故障表位的采样针，如果弯曲变形或针头秃了，就要把弯曲和针头秃的换成新针；如果没有弯曲或秃头的针，那就是采样针的弹簧伸缩能力变弱了，此时要把所有采样针拔下，再重新插装在对应位置。通过更换新针或重新插拔针，升电压、电流后故障表位误差显示会变正常。

2.2检定装置误差显示窗误差显示异常

电子式费控电能表检定过程中，当检定装置标准表电压、电流正常，被捡表液晶显示屏也能正常显示电压、电流，可误差显示窗误差显示异常。

发生问题的原因有：①参数录入时，被检表常数设置错误，导致检定基本误差时，误差显示异常。

解决办法：把台体电压和电流将为0，检定软件返回到参数录入，正确设置常数，再重新开始基本误差检定。

②检三相费控表时，电压缺相或相序错误，导致误差显示异常。此时，一般误差显示异常值为-33.33%。

解决办法：把台体电压和电流将为0，把故障表位被检表取下，检查电压针是否弯曲或秃头，如果弯曲变形或针头秃了，就要把弯曲和针头秃的换成新针；如果没有弯曲或秃头的针，那就是采样针的弹簧伸缩能力变弱了，此时要把所有电压采样针拔下，再重新插装在对应位置。三相电压就会恢复正常，误差也就正常了。

③被检电子式费控表出厂时电流回路在拉闸状态，被检电子式费控表拉闸灯常亮。检定“基本误差”时对应表位的误差显示会出现乱码频繁闪烁异常。

解决办法：在费控功能检测软件中新建检测方案：通讯测试、直接合闸。对被检费控表先进行该方案的费控检测，把表合闸后再进行常规项目“基本误差”测试，故障表位误差就会恢复正常。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3、常规项目“校核常数”试验，检测结果显示异常，所有表位不合格。

发生问题的原因有：“校核常数”试验是采用标准电能表法进行的，当被检表的常数值较大，电流量限较宽，此时检定方案设置中校核常数的走字电流设置过大，而走字电量又较小，就会出现校核常数试验不合格，这种情况并不是表计质量问题导致校核常数试验不合格。

解决办法：检定方案中设置校核常数的走字电流、走字电量要合理，以电流规格5（80）A的费控表为例，走字电流选择4Ib（20A），走字电量最少选择0.51kW.h.注意走字电量不能设置太大，这样会很耗时，影响检定效率。合理选择走字电流、走字电量，重做校核常数试验，该试验所有表位都会合格。

4、常规项目“日计时误差”试验不合格。

发生问题的原因：

①费控表本身时钟电路或电池故障，导致日期时间错误，日计时误差不合格。

解决办法：费控表厂家选用锂电池和时钟芯片的时候，需要选用一部分高质量，稳定性好的型号。

②检定装置内部配置的时钟频率仪接线松动或时钟频率仪发生故障。

解决办法：检查时钟频率仪接线，插紧接线头；定期将时钟频率仪送检到质量技术监督局，确保时钟频率仪合格，能正常准确工作。

③费控表日期时间设置错误，与时钟频率仪偏差较大，日计时误差不合格。

解决办法：一种方法是首先对表做费控项目：“通讯测试、远程清零”。“远程清零”时计算机日期时间会对时到费控表中。此时，只要确保计算机日期时间准确（计算机日期时间可与网络时间进行同步），对时到费控表中的日期时间就会非常准确；另一种方法是用费控表的设置软件对表进行准确的日期时间重设，重做日计时误差就会合格。

5、费控项目（通讯测试、远程身份认证、拉闸功能、直接合闸、远程清零、秘钥下装）检定结果显示异常，所有表位显示不合格。

5.1通讯测试失败，显示不合格

发生问题的原因：

①加密机IP地址、台体IP地址、内网IP地址设置错误，或网口插接接触不好，导致网络不通，与费控功能检测软件联机不成功，通讯测试失败.

解决办法：ping命令分别测试内网IP、加密机IP、台体IP、是否畅通。如果不通，先检查各网络IP地址是否正确，确定各IP地址是正确设置后，再检查各网口端与网卡插接是否紧固，（或拔下网口插接头，再重新插接好）并查看网口插接头指示灯是否闪烁？频繁闪烁时：表示网卡正常运行，插接紧固。若指示灯没亮，表示插接不紧或者是网卡有质量问题，需插紧或换新网卡。

②费控表RS485通讯口存在问题，导致与费控功能检测软件联机不成功，通讯测试失败。

解决办法：联系厂家进行处理。

5.2远程身份认证失败及密钥下装失败

发生问题的原因有：

①加密机连接失败。解决办法：ping命令测试加密机IP是否畅通，若不通，检查台体、计算机与加密机的网络连接是否正常；查找其它网络问题。或重启计算机。

②费控表本身安全模块异常。解决办法：联系费控表厂家进行处理。

5.3拉合闸试验失败

发生问题的原因有：

①控制信号方式选择错误。解决办法：检查控制信号方式的参数录入，观察是否存在问题。

②软件版本没有更新至南网最新的版本。解决办法：把费控检测软件更新至最新版本。

③费控表本身存在质量问题。解决办法：联系费控表厂家进行处理。

6、结束语

以上阐述了几类检定电子式费控电能表时出现的异常，并分析了原因，提出对应的解决办法。这些都是作者在长期的工作实践中总结出来的，可以作为计量检定员检表时处理异常的参考。

论文作者:武成东,陈京,陈祖秀

论文发表刊物:《电力设备》2019年第3期

论文发表时间:2019/6/11

本文来源: https://www.lw33.cn/article/212b60b3f751244976840677.html