# CT设备的故障分析及故障预防

卢晶[1]2004年在《CT设备的故障分析及故障预防》文中进行了进一步梳理CT是目前世界上技术最先进、应用最广泛的医学影像设备之一，特别是进入21世纪以来，CT技术的发展日新月异，CT的型号不断推陈出新，迅速由单排螺旋向多排螺旋发展，而且在功能不断增加、扫描速度不断加快的同时，整体价格也在逐年下降。随着我国国民经济的快速发展和经济实力的不断增强，中高档CT迅速地在国内的各级医院普及开来，而且还有不断加速的趋势。但是，对CT设备的维修、维护技术的研究却没有及时跟上，医院自己的维修人员很少能获得技术培训的机会。随着微电子技术和计算机技术的飞速发展，CT设备内各部件的集成度越来越高，再加上软件硬件化，硬件软件化等因素，可供维修人员发挥的空间越来越小，导致在医院从事CT设备维修、维护的技术人员逐渐流失，许多医院不得不每年花几十万至上百万元的巨额资金去购买公司的保修，给一般医院尤其是中小型医院带来沉重的经济负担，目前，CT设备的日常维护和故障维修已成为困扰各家医院比较突出的问题。 本论文的主要目的就是探讨在国内现有的技术条件下，对CT设备的维修、维护技术。为了使论文更具系统性和实用性，本论文首先介绍了CT设备的发展史，然后比较系统地阐述CT设备的工作原理及系统结构，包括X射线的特性和物质对x射线的吸收规律，CT图像的重建原理，CT设备的软、硬件结构等，最后以我们所使用的2台CT为例，对10余年来所出现的故障进行了全面的统计分析，并按故障所处的系统部件进行分类，然后逐个阐述其工作原理，分析其故障的特点和规律，并就这些故障提出具体的预防方法和措施。 虽然不同厂家的CT设备或同一厂家不同型号的CT设备其故障分布不尽相同，但我们相信，基于相同的CT原理及相似的系统结构，CT设备的故障应该还是有规律可循的、许多故障是可以预防的。因此，本论文虽然只是对特定型号的CT设备十多年来的故障进行分析统计，但其对各部件工作原理的阐述、故障分析及给出的故障预防方法，对其它型号的CT设备也具有一定的指导意义和借鉴作用。 本论文主要有以下创新点： 1、对特定CT设备十多年来的故障进行了全面的统计和分析。第一军医大学硕士学位论文 2、对CT设备的故障进行分类，逐个给出每类故障具体的预防方法和措施。

张峰, 缪洁, 侯洪涛[2]2018年在《电子计算机断层扫描设备故障分析及预防对策研究》文中研究表明目的:探讨医院电子计算机断层扫描(CT)设备的故障特点和规律,提出其预防措施。方法:采用根本原因分析(RCA)法对在用6年的1台CT设备在使用中出现的故障进行故障分析(FA),分析其发生故障的原因、特点和规律,并提出相应的预防策略和措施。结果:该CT设备故障分布包括扫描参数设置、电源分配系统、扫描架旋转控制系统、扫描床以及高压发生与控制系统,其中扫描架旋转控制系统的故障所占比例最高,约占30%;高压发生与控制系统所占比例最低,占7.27%。结论:医院CT设备故障涉及到的种类较多,原因较复杂,在日常工作中要注意设备的维护和保养,有针对性地预防故障的发生。

蒋友好[3]2011年在《CT故障的分析与预防措施》文中研究说明在目前现有的技术条件下,通过对CT设备的维修、维护技术进行浅析得知,虽然不同厂家的CT设备其故障分布不尽相同,但基于相同的CT原理及相似的系统结构,CT设备的故障还是有规律可循的,许多故障是可以预防的。

韦宝[4]2018年在《16排螺旋CT机的常见故障原因及维修方法》文中提出随着CT诊断技术在医院的普及以及广泛使用,已发展成为医院的常规诊断设备。因其频繁使用,发生故障的概率也就随之增加,对该设备进行维修需要丰富的相关专业知识及经验。CT诊断设备的维修人员需要熟悉该设备的构成,快速找出故障源头,缩短维修设备需要的时间,让其尽快地投入临床诊断的使用。本研究以SOMATOM EMOTION 16排螺旋CT机的故障与维修措施进行探析,以期为相关工作人员

王鹏飞[5]2008年在《CD-200CGA型工业CT辐射安全防护系统研究与应用》文中研究指明辐射源的安全防护是工业CT系统研究重点之一,辐射源屏蔽的机械结构和辐射源的安全运动控制是安全防护技术主要研究内容。本课题针对CD-200CGA型工业CT系统用~(60)Co辐射源系统开展安全防护的研究与应用。重点研究计算了CD-200CGA型工业CT系统~(60)Co辐射源源塔屏蔽、靶场工房防护参数,并提出源塔结构和源塔控制系统方案、靶场工房安全防护及措施。系统利用PLC实时监测开关源连锁信息。采用的开关源安全连锁装置有:安全门控制连锁、输弹门控制连锁、人员活动探测器连锁、系统电源连锁、动力电源连锁、探测器高压电源连锁、系统现场状态信息连锁。系统使用PLC直接驱动整体刚性滑台实现开关源的运动控制,开、关源运动的控制精度达到±0.03mm。采用独立的UPS后备电源对实现运动控制的步进电机、继电器和电子电路系统单独供电,在系统电源出现故障时能自动关源。设计了机械式源状态指示,直接指示辐射源的位置状态信息。设计了手动关源机构,确保在源塔电气控制失灵、源塔机械故障等意外情况下,能可靠关闭辐射源。结合靶场科研试验的实际,提出了工业CT系统在靶场的应用前景,提出了靶场辐射安全防护管理的具体措施。

陈利彬, 王建平, 杨世伟, 聂世琨[6]2015年在《NeuroLogica CereTom移动CT故障维修实例》文中进行了进一步梳理Neuro Logica Cere Tom移动CT与传统CT相比,扫描机架和检查床都可以移动,具有质量较轻、系统集成度高以及射线剂量低等技术特点[1]。临床主要应用于行动不便的急危重患者急诊和术中检查,尤其在颅脑手术中实时监测和定位导航凸显重要作用[2]。通过对Neuro Logica Cere Tom移动CT的两例故障维修,阐述查找原因以及排除故障的过程,为相关专业人员对移动CT故障分析及处理提供参考。

万金鑫, 赵德坤, 张毅, 李家靖, 孙海峰[7]2011年在《Mx4000/6000螺旋CT机架工作原理及故障分析解决》文中认为医疗设备的维护与保养不仅在提高设备的使用率而且在降低医院运行成本、提高医院的经济效益等方面都有着重要意义[1]。对设备进行系统地维护保养使工程师对设备的结构和工作原理更加熟悉,更可能使工程师有能力对一些软硬件故障采取应急措施让设备先正常

李一帆[8]2015年在《医疗设备常见故障分析与维护》文中指出医疗设备是医院进行诊断、治疗的重要工具,医疗设备的正常运转对于维持正常的医疗秩序、保障医疗工作的顺利进行具有关键意义。但在实际工作中,由于保养不当、设备老化导致的各类故障却屡屡出现,而设备故障的出现则可能降低临床诊断的准确性,并影响后续治疗效果。因此总结医疗设备的故障发生的常见原因,对医疗设备实施周期性、正确地保养可显着降低设备故障发生率、延长设备寿命,本文对几种常见的检测设备(DR、MRI、CT)的常见故障表现形式、发生原因、排除方法、保养注意事项进行了详细介绍,旨在为临床中常见医疗设备的维修、维护提供参考和指导。

吴一晓, 古富强, 薛强, 郭晓斌[9]2017年在《西门子CT故障的处理》文中研究说明CT是近代医院医学诊断中不可或缺的设备之一,CT技术在近40年中经历了日新月异的变化,结构更加复杂、功能愈加强大[1]。虽然前后5代CT有着迥然不同的特点,但基本结构原理是一脉相承的,因此充分了解并掌握CT基础知识,积累实践经验,有利于设备工程技术人员对CT故障进行分析和判断[2]。我院先后于2003年和2013年引进西门子SOMATOM Sensation 16 CT1台和SOMATOM Definition Flash CT1台,虽

李祥阳[10]2017年在《论化工设备故障分析及预防维修》文中研究指明作为化工企业开展生产活动的原动力,化工设备是确保公司完成生产任务的必备硬件设施。充分了解设备故障的特点,可以及时找出故障原因以及部位,并能够及时采取科学合理的应对策略,为化工企业生产活动持续、安全进行提供坚实的保障,最终使公司取得最大效益。化工设备能否顺利运行,关系着企业的生产能力。因此,化工设备管护工作质量的高低对公司生产意义重大。

## 参考文献：

[1]. CT设备的故障分析及故障预防[D]. 卢晶. 第一军医大学. 2004

[2]. 电子计算机断层扫描设备故障分析及预防对策研究[J]. 张峰, 缪洁, 侯洪涛. 中国医学装备. 2018

[3]. CT故障的分析与预防措施[J]. 蒋友好. 中国医疗器械杂志. 2011

[4]. 16排螺旋CT机的常见故障原因及维修方法[J]. 韦宝. 医疗装备. 2018

[5]. CD-200CGA型工业CT辐射安全防护系统研究与应用[D]. 王鹏飞. 重庆大学. 2008

[6]. NeuroLogica CereTom移动CT故障维修实例[J]. 陈利彬, 王建平, 杨世伟, 聂世琨. 中国医学装备. 2015

[7]. Mx4000/6000螺旋CT机架工作原理及故障分析解决[J]. 万金鑫, 赵德坤, 张毅, 李家靖, 孙海峰. 医疗卫生装备. 2011

[8]. 医疗设备常见故障分析与维护[J]. 李一帆. 世界最新医学信息文摘. 2015

[9]. 西门子CT故障的处理[J]. 吴一晓, 古富强, 薛强, 郭晓斌. 医疗装备. 2017

[10]. 论化工设备故障分析及预防维修[J]. 李祥阳. 石河子科技. 2017

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2973945d57a59e02f6ae0a96.html