# 怎样选择血液分析仪的校准物论文_蒋晓艳

血液分析仪是临床十分常见的一种仪器设备，应用较为广泛。校准物在血液分析仪检验中扮演着一个重要角色，其直接影响检验结果的准确性与有效性。

什么是血液分析仪？

血液分析仪，叫法较多，我们也可称之为“血细胞分析仪”，也可以称为“血球分析仪”或者是“血液细胞分析仪”。血液分析仪，大大提高了实验结果的准确性，而且可以提供诸多实验指标，在疾病诊断及鉴别诊断中占据着重要地位，是医院临床检验的重要组成部分。

关于血液分析仪，我们在临床检验中应用较为广泛，一般来说是用于检测血细胞计数、血红蛋白的含量，也可用于观察白细胞分类等情况。其中，红细胞分布宽度，反映的是红细胞大小的一致程度，如果红细胞大小不均匀，红细胞分布宽度呈增大表现，多发生在各种营养缺乏性贫血病人中。

如今，血液分析仪已经在临床检验中得到广泛应用，然而，有人发现，血液分析仪使用时间太长，就容易出现漂移等问题，对检测结果造成影响。如果遇到这种情况，我们应该怎么办才好呢？

如何对血液分析仪进行校准

血液分析仪使用一段时间后，需要进行全面校准，因为长时间使用，仪器可能出现漂移等现象。一旦发生，容易出现检测误差，降低其精密度，进而影响检测结果。因此，血液分析仪应该定期校准。

1，血液分析仪在校准之前，我们需先做好准备工作。彻底清洗管道，清除管道中残留血液，将吸附在管道上面的纤维以及蛋白等物质去除干净。随后，测定试剂空白，确保其符合临床要求。

2，准备校准物。在校准开始前，应该认真检查校准物，查看其是否在有效期以内，外观有无发生变质。从冰箱中将其取出，平衡至室温，轻轻摇晃均匀，将瓶盖小心打开，不要溅出，用2个小瓶分装。

3，通过血液分析仪器，对校准物进行测定。一般来说，需要测定11次。其中，第1次的结果不用，第2-11次的结果计算X S，绝对误差与相对误差。

4，对实测结果与校准物结果进行核对，观察分析实测结果是否出现升高或者下降的倾向。

5，对校准结果进行判断。关于校准标准要求如表1所示。

（1）若是各个参数的绝对值误差与相对误差比一级要求低，表示在合格范围内，无需任何校准；（2）若是参数大于一级要求，低于二级要求，可以按照说明书，对系数进行稍微调整。调整后，再测另一瓶全血校准物，理论上讲应该达到一级要求标准；（3）结果均大于二级要求，需要通知厂家，要求厂家安排工程师进行修理或者调整，并且该仪器暂时停止使用。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

如何选择血液分析仪的校准物？

一般来说，实验室已经拥有在中国药品监督管理局注册登记、国际公认质量可靠的检测系统，那么我们可以选择制造商规定配套的校准物进行校准。当然，我们也可以将新鲜血作为仪器校准的校准物。实验室若是没有配套校准物检测系统，仪器校准时一般建议选择新鲜血作为校准物。

血液分析仪规范化标准与校准物选择的注意事项有哪些？

（一）血液分析仪校准基本要求

1，对血液分析仪进行校准是临床检验工作的重要环节，是检验结果准确性、有效性的保障。我们在安装仪器的时候，一般是由厂家对仪器进行校准，同时需要其提供相关的校准数据记录。若是没有进行校准，不得用于临床检测。

2，实验室需要按照“建议”要求，建立和实验室相匹配的校准程序，以文件形式呈现出来，以供大家学习了解。其中，关于血液分析仪的校准程序，主要涉及内容应该有校准物的来源、溯源性、名称以及保存方法等，且应该包含校准操作的操作方法与具体流程，何时需要进行仪器校准，由何人负责这一工作等等。

3，对于血液细胞分析仪，校准处理后，必须进行室内质量控制，方便监测仪器的检测结果，观察有无发生漂移等情况，判断检测结果的准确性与有效性，评价仪器性能。

（二）校准物

1，校准物的来源。主要来源于2个方面：第一个来源便是仪器配套的校准物；第二个来源便是新鲜人血。

2，新鲜血作为校准物的定值。（1）直接溯源到国际标准的一种定值办法。该方法将血细胞分析参考办法作为依据，实现定值。但是，这种方法需建立参考办法，难度大，大多数的实验室并不能实现。（2）间接溯源到国际标准的一种定值办法。借助二级标准检测系统*或规范操作的检测系统，通过新鲜血实现定值。现如今，新鲜血是经常使用的一种校准物。

关于二级标准检测系统，其能够直接溯源到参考办法，而且质量保护措施十分完善，会定期和国外的那些具有权威性的实验室进行对比分析，准确性及可靠性较高。关于规范操作的检测系统，存在配套的试剂，而且人员需要通过培训方可上岗，利用配套的校准物定期校准仪器。

综上所述，血液分析仪是临床检验的重要仪器，在临床应用较为广泛，在疾病诊断及鉴别诊断中的作用显著。然而，定期校准是保证血液分析仪工作性能的前提，减少仪器差错引起的检测误差。实际操作中，我们需要根据自己医院实验室的具体情况，合理选择校准物，按照标准流程与步骤，规范操作，科学校准，达到校准的目的，保证血液分析仪正常工作，提高检测的准确性与有效性，为疾病诊断提供可靠依据。

论文作者:蒋晓艳

论文发表刊物:《健康世界》2019年第11期

论文发表时间:2020/1/6

本文来源: https://www.lw33.cn/article/29b1ee8b49df7462edcdfab5.html