# 检定电接点压力表的简易方法论文_卢春

遂宁市计量检定测试所 629000

摘要：本文介绍了检定电接点压力表切换值的一种新方法。针对JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》规定的检定方法使用信号发生器发讯设备，并没有说明具体用什么信号发讯设备和具体用什么方法进行检定操作[1]。作者找到一种新方法，使用ConsT273智能数字压力校验仪检定电接点压力表的切换值，更准确，更可靠，效率更高。

关键词：电接点压力表；切换值；检定

Another verification method for switching values of the electric contact pressure gauge

Luchun

Abstract: This paper introduces a new method for checking the switching value of the electric contact pressure gauge. For JJG52-2013 "elastic element general pressure gauge, pressure vacuum gauge and vacuum table verification procedures" prescribed verification method using signal generator signaling equipment, and did not specify what signal signal delivery equipment and specific methods for verification operations. The author found a new method, using the ConsT273 intelligent digital pressure checker to check the switching value of the electrical contact pressure gauge, more accurate, more reliable and more efficient.

Keywords: electric contact pressure gauge;

电接点压力表由于价格低廉，连接简单，运行可靠，被广泛运用于自动控制系统中[2]。JJG52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》规定了电接点压力表的设定点偏差和切换差的允许值，对这一计量性能的检定，规程中只说用信号发讯设备，并没有说明具体用什么信号发讯设备和具体用什么方法进行检定操作[3]。检定人员在规程学习中都是一头雾水，在实际压力表检定中无从下手，更多的就是忽略此项的检定，这是不符合检定规程的。

笔者搜集相关资料发现：一种采用万用表或相关的信号发生装置检定，这种方法在实际使用中，操作复杂，需两人配合，不但工作效率低，而且容易产生较大的人为误差[4]。另外一种方法见《中国计量》杂志2014.9刊，由福建省宁德市计量所林原在老师自创的一种方法，检定时将自制的一个电路回路与电接点表连接，人眼观察灯泡发亮和熄灭，来读取数值，方法与万用表测通断大致相同，误差也较大，效率比较低[5]。

笔者在实际检定中发现：ConsT273智能数字压力校验仪其中一个功能是用于测量通断的，在实际操作中这个功能用来检定电接点压力表的切换值和压力控制器的检测，能做到高效、快捷、直观、精准[6]。ConsT273智能数字压力校验仪的通断测量功能会在断到通触发和通到断触发瞬间，锁定屏幕，这时屏幕显示触发瞬间的压力值和开关状态。如果操作者想重新开始一次新的触发，则只需按相应按键即可[7]。

下面笔者以一块三位调节电接点压力表为例，阐述一下检定过程。首先选一块量程合适的ConsT273智能数字压力校验仪，将校验仪与电接点压力表同时安装到台子上。

做好（1），（2），（3）准备后，返回主界面

根据规程，上下切换值的检定：用拨针器或专用工具将设定指针拨到所需检定的设定点（三位调节电接点压力表有上限和下限两个设定点），均匀缓慢地升压，当指针经过上限设定点时不用停，继续均匀缓慢地升压，会听到“嗒”的一声，此时校验仪屏幕会锁定，并显示触发瞬间的压力值和开关状态，这个值就是上切换值，记录下来；按 键，返回主界面[9]。继续上述步骤进行检定，得到下限设定点的上切换值。最后检定回程的下切换值，下切换值需要均匀缓慢地降压，继续上述步骤进行检定，得到上限设定点的下切换值和下限设定点的下切换值[10]。

整个检定做下来很流畅，只需要将切换点设定好，仪表自动记录切换值更准确，更可靠，效率更高。经过检定人员反复实践，在我所推广这个方法后，大家都认为检定电接点压力表是一件非常轻松愉快的事。

参考文献

[1]殷春前.The Application of Multimeter in the Test of Electrical Contact Pressure Gauge%万用表在电接点压力表检定中的运用[J].计量与测试技术,2010,037(001):24-25.

[2]林原在.电接点压力表设定点偏差和切换差的一种检定方法[J].中国计量, 2014(9):104-104.

[3]翁寿颐.检定电接点压力表的简单信号指示装置[J].计量技术, 1988(08):53.

[4]李伟潮.测试电接点压力表与自制发讯器[J].中国计量,2003(11):55-55.

[5]苏保华.电接点压力表的检修技术[J].自动化应用,2010(09):61-63.

[6]何玉山.自制检定电接点式压力表信号误差用的发讯装置[J].计量技术, 1991(03):41.

[7]何俊岩.电接点压力表的调修[J].计量与测试技术,2017(05):91-92.

[8]柴建军.电接点压力表控制接线的改进[J].电世界,2013(10).

[9]刘洪恩.电接点压力表屡损原因及对策[J].自动化仪表, 2002, 23(4):66-67.

[10]张乔.压力表检定方法改进及自动化实现探索[J].中小企业管理与科技, 2015,000(011):206-206,207.

论文作者:卢春

论文发表刊物:《基层建设》2019年第32期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/2db470050cb25d50dfa245fe.html