# 标准金属罐的水平调整对加油机检定结果的影响研究论文_滕林立

广州能源检测研究院 广州 510170

【摘 要】本文以标准金属罐的水平调整对加油机检定误差的影响为研究目的，通过标准金属罐分别向右、向前、向后倾斜（倾斜范围在5°以内）的对比试验，得出由于标准金属罐倾斜而产生的测量误差在加油机最大允许误差±3×10-3的范围之内。因此，在加油机检定中，通过人眼观察控制标准金属罐倾斜角度在5°以内，可不必对标准金属罐的水平调整做出精确的定量规定。

【关键词】水平调整；标准金属罐；倾斜；检定误差

在加油机检定规程（JJG443-2006）中，对于标准金属量器的使用关于水平调整方面，检定规程中（JJG443-2006）对此项仅仅是做了一个定性的要求，对于最终应将水平调整到什么误差范围内，并未做定量的规定。那么，标准金属量器的水平调整对于加油机检定精度的影响究竟有多大？

为此特做实验如下：

实验分三部分：第一，向右倾斜（因为左右对称，所以只做一边即可）。第二，向前倾斜。第三，向后倾斜（虽然前后倾斜也可对称，但人的观察视觉效果的感觉是不一样的，所以前后倾斜的实验都要做）。

由实验可以看出，无论左右倾斜还是前后倾斜，如果倾斜角超过5°，不用任何仪器，检定人员即可察觉。所以本次实验倾斜角度设定在5°范围以内，以每1°间隔做一个测试点，每个方向（向右、向前、向后）各做5次。三个方向共15次。

经实验得知，每倾斜1°时标尺读数差约0.3mm，倾斜5°时，经综合计算，标尺读数误差约为5mm，当左右倾斜时，有经验的检定员完全可以根据水平面的两端的差值来判断出正确读数。

当前后倾斜时，由于标尺所处位置的原因，致使判读会出现误读，其误差大小因检定员的水平而定，但最大的误差不应超过5mm。

那么每mm的读数误差相对应的油品体积是多少呢？取本院10个50升标准金属罐的数据，分别列出每毫升的读数误差相对应的油品体积，具体结果见下表一。

分析：

标准量器倾斜使用对加油检定的影响：

标准金属量器的计算颈旁边有一个玻璃液位管，量器的液位就是通过测量玻璃液位管上看到的液面位置而得到的。正常情况下，量器应调整至水平状态，此时的液面位置就是量器检定时的液位。如果量器倾斜，由于玻璃液位管不在量器的正中心，必然会产生与水平时不一致的液位高度（容量都一样的情况下），就会造成读数误差。向不同方向倾斜，影响程度是不一样的。如图所示，当倾斜方向与计量颈一液位管形成的平面相一致时（即左倾或右倾），液位变化最大，倾斜方向与该平面垂直时（即前后倾斜）液位变化最小，当左右倾斜时，液位变化量为

△h=L•tgα L——液位管与计量颈中心距

α——倾斜角

50L标准量器L约为59mm，设倾斜角为5°，则液位差：

△h=59•tg5°≈5mm

由于二等金属量器计算颈分度值为标称容量的5 10-5，则5mm液位差相对应的容量为标称值的2.5 10-4。

这样由于倾斜造成最大误差是2.5 10-4，按均匀分布考虑，则倾斜引入的标准不确定为：

urel（△h）= =1.44 10-4

这与加油机最大允差±3 10-3比小得多，与加油机测量重复性1.5 10-3比仍然很小，可以忽略。

结论：

因此，通过人眼观察控制标准金属量器倾斜在5°以内，由于倾斜而产生的测量误差对检定结果影响很小，可以忽略，加油机检定中可以不必专门调整标准量器的水平，这样可以提高加油机检定工作的效率。

参考文献：

[1] JJT443-2006 加油机检定规程

论文作者:滕林立

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第8期

论文发表时间:2016/8/25

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3142ed72710e8756f2a49b43.html