# 试论多参数监护仪的常见故障及维修论文_张占伟

身份证号码：41102419841203XXXX深圳邦健生物医疗设备股份有限公司 518122

摘要：监护仪作为一种常见的医疗设备，在医疗机构中占据着十分重要的地位。多参数监护仪的广泛应用能够有效提升医护工作者的工作效率，同时帮助医护工作者更为准确、方便的掌握患者的具体病情。因此，对于多参数监护仪的常见故障进行分析和讨论，有助于相关人员了解和掌握多参数监护仪的常见故障及维修方法，以此确保其能够被更合理、更安全地应用在临床治疗中。

关键词：多参数监护仪；常见故障；维修方法

引言：多参数监护仪作为一种临床常用的抢救设备，确保其能够时刻处于完好待用状态可以帮助医护人员有效的对病人进行监护或抢救工作，进而确保医疗安全。但是在多参数监护仪的日常使用中也会出现各种故障问题，因此做好多参数监护仪的维修和维护工作十分重要，对此相关人员也需要给予高度重视。

1、多参数监护仪概述

多参数监护仪的主机主要是由几大系统组成，分别为输入输出系统、采集与处理系统、电源管理系统、设备接口系统等。多参数监护仪的基本工作原理往往是先由传感装置感受到病人的各种生理体征变化量通过必要的功率放大器扩大信号后直接将接受到的信号进行数模转换形成一定数据流经过数据分析处理单元的计算和解析后由特定的功能模块予以输出显示在显示屏上。当某些参数超出设定范围后警报装置可以及时呼叫医务人员采取紧急措施，以确保医护人员能够及时对患者进行救护。

多参数监护仪的功能存在一定的差异性，各参数的内容也有不同，通常包含基本测量参数与可选配测量参数组成。其中，基本测量参数包括患者血压情况、心电情况、呼吸情况、心率情况、血氧饱和度情况等；可选配测量参数包括患者体温、有创血压、二氧化碳及心输出量情况等。因此，多参数监护仪主要用来对病人的生理异常和设备的技术故障进行视觉和声觉报警以及对监测的参数或波形进行实时的显示、回顾、存储和输出。

2、多参数监护仪的常见故障及维修方法

多参数监护仪的常见故障原因主要有系统故障及功能附件损坏这两个方面的原因。系统故障原因主要在于电路板或电子元器件的故障，而类似附件的故障大多是因为线路的老化、脱落或连接延长线损坏造成的。因此，在维修之前，首先需要做的是要对故障原因进行排除，以便后续能够进行相关的维修工作。

2.1显示模块故障

若开启电源开关，设备液晶显示屏的电源指示灯被点亮，但其显示屏出现黑屏或有花点或闪烁点。仔细观察还会发现，显示屏上无任何波形与数字出现。发生该故障的原因通常为：

（1）接触不良，主要表现为电源板和显示板间的连接排线接触不到位，显示板和主板间的连接排线接触存在问题，显示板和液晶显示屏间的连接排线接触不可靠；

（2）电源板的输出电压存在异常现象，主要表现为电源板不能正常为显示电路提供其需要的工作电压；

（3）设备的显示屏发生一定程度的损坏。

首先，维修人员可将设备的后盖拆开，然后利用万用表对电源板的输入电压和输出电压进行测试，若发现输入电压和输出电压均正常，则可排除电源板出现问题以及电源板和显示板间的连接排线接触不到位因素。然后，检查显示板和主板间的连接排线以及显示板和液晶显示屏间的连接排线是否正常，如果发现存在连接排线脱落现象，则应及时焊接好脱落处。最后，确认所有接线完好后，将设备进行安装完善便可重新启动。

2.2电源模块故障

主机各部件和参数模块的工作电源均由电源模块提供，因此各部件不能正常工作时，应首先检查该部件工作电压是否正常。当多参数监护仪出现电源模块故障时，就会出现电池电压不平衡或电池容量无法充满甚至电池无法充电的现象；还会导致设备显示屏的指示灯以及电源来电显示不会被点亮，且设备将无法正常开机。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆出现该故障的原因通常为：

（1）电池至主板的连接线故障；

（2）电池或电源板损坏；

（3）保险丝发生断裂；

（4）电源模块结构内部零件出现问题；

（5）其它模块发生故障。

如果多参数监护仪的电源模块发生故障，首先应认真检查电池至主板连接线是否连接好以及电池或电源板是否发生损坏，同时应查明保险丝是否出现熔断，从而确认电源模块是否存在故障。多参数监护仪的电源模块发生故障后，可将设备拆开，然后利用万用表对开关电源和内部电源及电路的输入电压和输出电压进行测试。若发现输入电压正常而输出电压为 0，则需要更换故障电源，并再次利用万用表对电源的输入电压和输出电压进行测试，如果各测试电压正常，则说明电源模块故障消除。

2.3心电模块故障

如果显示器上提示心电导联脱落，没有出现心电图波形。这时候把监护仪的实时监测转换为模拟方式，如果没有任何显示，说明是心电模块的问题，这就需要维修或者更换心电模块；如果有模拟的心电图波形显示，因为是利用仪器固有的心电图波形在模拟，可以排除心电模块的故障，问题出在仪器外围附件。在确定是外围附件的问题之后，可以通过几个环节来测试：

首先确定仪器接口和心电导联线接头有没有正确连接；如果连接正确无误，就检查心电电极片有没有粘贴正确，如果没有粘对，仪器不能有效地拾取心电信号，也就自然无法输出心电信号；接着看看电极片与皮肤表面是否接触良好，用酒精擦拭皮肤表面，确保电极片没有失效。最后用万用表检测心电导联线是否断裂，导致检测不到某一导联或全部心电信号，如果断裂就要更换新的或者焊接修理。

3、多参数监护仪日常维护工作

在多参数监护仪的日常保养工作，要想提高监护仪的使用质量，设备维护人员就应该加强对设备使用人员的指导，使其能够规范操作。具体来说，有以下几个方面：

首先，要告诫设备使用人员禁止擅自对监护仪传感器的导联线进行拆、拽等手段，以免导联线的质量受到损伤；同时还要避免对探头部位进行磕碰或摔，特别是血氧探头、心电导联探头或温度探头等。其中，个别传感器探头如果在监测中染上血迹或汗液等污垢，在清洁时应防止探头有腐蚀情况产生，使用人员需严格按照使用说明书进行清洁；

其次，要正确使用和维护血压袖带。袖带若是未捆绑于患者臂膀上时，可将主机测量血压功能设置为关闭，以免袖带充气过度导致气囊长时间压迫受损；再次，如监护仪需要长时间运行，但又不需要测量患者血氧饱和度或血压时，则需要通过系统设置将这项功能暂时关闭。若机器不具备该项测量功能，则可将传感器接头拔除，这样能够尽可能的延长传感器的使用寿命；

最后，还要提醒相关人员定期检查仪器中各个元器件以及个别开关和触点，保证监护仪各组件的清洁度；在使用和存放监护仪时，还要避免其与水接触，同时要避免在气压过大，湿度、温度超出规定标准以及通风不良、灰尘含量过大，或有含硫、盐、碱气体及有化学药品的场所对其进行使用和贮存。此外，监护仪的安装位置应避免阳光的直接照射，以免引起机箱内温度过高。

值得一提的是，多参数监护仪的电池使用寿命取决于它的使用频率和时间。如果对电池的维护和存储适当，那么锂电池的使用寿命大概为3年；如果使用方法不正当，那么其寿命就可能缩短。因此，在使用过程中需要根据多参数监护仪的实际使用情况来对其进行更换，通常来说需要每3年更换一次电池。

结束语：

总而言之，多参数监护仪是当前医疗行业应用最普遍的专业监护仪器，它能够实时检测人体的基础参数，并实现对各参数的监督和报警。而在多参数监护仪在使用过程中难免会出现的故障的情况，这就需要相关维护人员积极做好对监护仪的日常检查与维护工作，为监护仪的正常使用提供保障，从而最大限度地降低故障发生率，为临床治疗提供最基本的安全保障。

参考文献：

[1]仲雷雷.多参数监护仪常见故障及维修分析[J].装备维修技术，2019.

[2]陈浩.多参数监护仪的常见故障及维修方法分析[J].科技资讯，2018.

[3]靳文翔.多参数监护仪的常见问题及维修措施分析[J].医疗装备，2017.

论文作者:张占伟

论文发表刊物:《基层建设》2019年第31期

论文发表时间:2020/4/14

本文来源: https://www.lw33.cn/article/31fbe654c9455ec78bb0593d.html