# 核磁共振成像仪在临床使用管理及维护维修新进展论文_李敏

李敏

云南省红河州泸西县人民医院 云南红河 652499

摘要：核磁共振成像仪在临床上使用较多，该仪器在头颅、人体脊柱、四肢的关节以及不同的软组织的检查，并且该方法在各种大手术前检查中使用也相对较多，它能够为患者疾病诊断、后续治疗等提供医学影像信息。为了进一步提高核磁共振成像仪的使用质量，医院相关部门应该加强对仪器的定期检查和管理，对可能存在的故障进行及时维修。本文将以核磁共振成像仪正常使用情况下的应用和管理为起点，分为核磁共振成像仪常见故障，并根据具体故障提出针对性的维护和维修措施，为核磁共振成像仪的临床应用奠定基础。

关键词：核磁共振成像仪；医学影像；应用和管理；常见故障；维护和维修

1 前言

核磁共振成像仪（MRI）是临床上使用较多的医学影像检查方法，该方法型号繁多，性能和图像质量也相对较高。但是，核磁共振成像仪（MRI）在出现故障时维护工作专业性也相对比较强，它要求技术人员不断提高自己的专业技能，提高责任性，面对及其故障时应该多加思考，加强和医师沟通交流，克服维护和维修时的盲目性，避免不必要的损失[1]。本文将以核磁共振成像仪正常使用情况下的应用和管理为起点，分为核磁共振成像仪常见故障，并根据具体故障提出针对性的维护和维修措施，现综述如下。

2 核磁共振成像仪正常使用情况下的应用和管理

核磁共振成像仪（MRI）在临床上使用较多，这种设备主要使用超导磁体，因此，一般情况下核磁共振成像仪（MRI）不会出现问题，但是也应该密切观察，定期检查磁体制冷系统，常见的有：冷头、氦压机、水冷机组等。密切注意冷头是否持续运转，冷头电机是否存在不正常噪音；氦压机是否存在持续运转，工作压力是否正常；压缩机氟利昂压力是否足够等[2]。

我院在临床应用时遇到两次水冷机由于压缩机冷冻报警而停止工作，冷却水无法冷却氦压机导致氦气温度过高，从而造成氦压机停止工作，冷头停机。经过检查后外循环水冷机，核磁共振成像仪（MRI）接触警报而继续工作，系统也恢复正常。但是，临床上核磁共振成像仪（MRI）如果遇到氦压机和冷头故障时，应该立即联系厂家进行维修和维护，避免影响核磁共振成像仪（MRI）正常运转。同时，核磁共振成像仪（MRI）故障发生时应该定期充填液氮，降低设备的使用成本。我院MRI装机3年来仅仅填充了一次液氮，在同类设备中维护中相对比较罕见[3]。

3 核磁共振成像仪常见故障

磁共振成像仪在使用过程中由于操作技术或者系统问题不可避免的会出现故障，常见的故障如下：（1）磁共振成像仪的网络系统出现故障。例如会出现死机现象，有些机器会提示网络出现冲突现象。网络的主机IP地址有时会与医院的内部网络连接出现问题，此时只需要将主机的IP地址进行更换处理故障变化自动消失；（2）床进障碍。床进障碍发生故障发生率较高，类型也相对比较复杂：?当床进出时会出现比较响的声音，通常由于床的正常高度值不相符合，当床进进出运动时会出现高低错落情况，从而出现噪音。此时，应该将床的高低调整一致；?机床不能进出。磁共振成像仪使用过程中因为床运动的水平带发生严重的损坏或者使用过程中发生脱落，因此应该将皮带及时进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆?磁共振成像仪不能进行头颅扫描工作，图像的信息质量也相对比较差，腰椎、膝关节等部位的图像相对正常，医院应该加强头像线圈检查，观察线圈是否发生磨损等，对于出现磨损线圈应该定期及时更换，保证头颅成像的质量。④磁共振成像仪不能显像。医院使用磁共振成像仪不能显像时，且重新启动磁共振成像仪没有任何反应时，则需要重新安装IMAGE系统之后成像仪才能够正常工作。（3）磁共振成像仪水冷机组障碍，这种故障主要表现为两个方面，一个方面表现为氟利昂的添加时间问题；两一个方面表现为氟利昂的添加问题上[4]。

4 核磁共振成像仪维护方法

核磁共振成像仪是医院相对比较重要的医疗器械，该器械在使用过程中对于存在的故障应该采取积极有效的措施进行维修，并且在日常管理中必须加强仪器的维修保养意识，并采取科学的方法进行保养，最大限度的保证核磁共振成像仪发挥作用。

4.1 贯彻“三定”管理维护制度

核磁共振成像仪在维护时，必须认真贯彻“三定”管理维护制度，包括：磁共振成像仪设备实行定机、定人以及定岗监督和管理。仪器操作人员必须具备一定的操作知识和实验经验，在上岗前必须加强岗位培训和绩效考核，保证磁共振成像仪使用的科学性和合理性。同时，磁共振成像仪使用时会存在许多故障，使用前应该做好相应的救护措施，减少设备成本的耗损，防止其使用性能降低。对于出现异常的核磁共振成像仪设备应该立即停止作用，并进行维修和维护。

4.2 加强磁共振成像仪机房组成部分的维护与保养

核磁共振成像仪使用时均为专线专用的变压器，同时还配备稳定的电源和不间断电源，使用过程中应该及时查看各种指示灯的稳定情况。同时，应该保持核磁共振成像仪环境的干净清洁，避免灰尘等影响散热干扰，在规定的时间内使用清洁剂，并定期检查散热风扇，保证其能够正常运转[5]。

4.3 合理科学的保养，定期对其功能进行升级

核磁共振成像仪使用和管理过程中，维修和保养属于两个不同的阶段，负责保养和负责维修的管理人员应该各司其职，多多沟通和交流，提高技术人员对核磁共振成像仪故障的认识和判断水平。核磁共振成像仪出现故障时很多程度是由于操作不当等引起。维修人员和核磁共振成像仪操作人员之间应该建立良好的交流关系，从而更加有利于维修人员找出故障，选择适当的方式提高仪器性能，提高设备的使用效率。

5 结束语

综上所述，磁共振成像仪在实际使用过程中发挥举足轻重的作用和地位，临床上对于磁共振成像仪的管理和维护也具有较高的技术含量。因此，临床上应该不断研究磁共振成像仪的维护理论，提高自身实践能力，注意禁忌效益和社会效益的统一，提高仪器的使用效率。

参考文献：

[1]杨军，肖海燕，何贤国，等.磁共振成像仪原理及故障排除探讨[J].中国医学装备，2011，8（11）：41～47.

[2]张影，王兰林，从中华，等.西门子3.0TMAGNETOMTrioTim核磁共振设备安装过程中的注意事项[J].中国医疗装备，2012，27（7）：123～124.

[3]陶冶.核磁共振设备日常维修与维护的方法探讨[J].临床医学工程，2014，21（2）：133～135.

[4]李明国.磁共振成像仪的常见故障与维修保养措施分析[J].中国医药指南，2013，11（7）：383～384.

[5]陈蔚，郭燕梅，李晓英，等．西安大略和麦克马斯特大学骨关节炎指数的重测信度［J］．中国康复理论与实践，2010，16（1）：23～24．

论文作者:李敏

论文发表刊物:《基层建设》2015年22期供稿

论文发表时间:2016/3/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3645311fde03028ec67c940e.html