# 公共场所室内空气中甲醛含量两种检测方法对比论文_李耀文

铁科院（深圳）检测工程有限公司

摘要：科学的检测公共场所室内空气中的甲醛含量能够对人们的身体健康提供保障，对目前使用的检测甲醛方法进行检验，能够为仪器法检测空气中甲醛的含量提供有效参考和可操作性意见。在日常的甲醛含量检测过程中，经常使用化学法和仪器法。作者通过对这两种方法在检测过程中获得的数据进行分析比对，检验两种方法的科学性。

关键词：甲醛；化学法；仪器法；检测方法

在当下的生活中，人们的大多数时间都处在室内环境中。室内环境的质量对人们身体的健康情况有着极大影响。随着国家经济的发展，人们对于日常生活和工作生活的质量要求越来越高，在对室内装饰效果要求加大的情况下，越来越多的装修材料被应用于室内装修过程中。室内装修材料对室内环境的影响与化学材料有关。这些材料的化学成分会以不同的形态出现在室内，并且散发出一些对人体有害的有毒气体，对人们的身体健康造成严重的影响。在现实生活中，为了有效降低室内甲醛的含量，人们会选用很多设备以及材料进行室内甲醛的处理工作。有效的甲醛含量检测方法能够为处理工作提供数据上的参考。结合实际情况，我们对当前使用的化学法和仪器法两种检测方法进行比对和分析，概括出两种方法的检测原理，以及检测检测结果之间的误差情况，并且对于检测结果进行总结，希望能够在检测人员选择更加快捷、准确的甲醛测量方法的过程中提供有效的参考。

一、甲醛危害概述

在装修材料的化学成分中，甲醛对人体危害较大，并且也最常见。甲醛在正常情况下，是一种无色无味的气体，容易溶于水、醇和醚中，大多数情况下是以水溶液的形式出现。当甲醛在室内的含量每立方米达到0.1毫克之后，就会对人体带来极为严重的危害。浓度高到一定程度会对人的神经系统以及免疫系统带来极大危害，并且会危害到肝脏的健康。甲醛具有致癌性，而且甲醛的致畸性会对新生儿的发育带来极大的危害。在我国现行的居室空气甲醛卫生标准中，要求居室内的甲醛含量不得大于每立方米0.1毫克，儿童房的标准是每立方米0.08毫克，但是由于去甲醛技术不足，所以在一般刚装修完的住宅中，甲醛的含量一般都比较高，浓度最高的情况甚至要达到每立方米0.2毫克。在我国目前的室内装修中，由于技术水平等原因，室内降甲醛工作虽然取得了一定的成效，但依然不够理想。

二、检测方法原理

1、化学法

化学法的原理主要是利用空气中的甲醛能够与酚试剂发生化学反应，生成嗪，嗪在酸性溶液中会被高价的铁离子氧化，随后生成蓝绿色的化合物。然后在波长630nm的环境下对其进行吸光能力的测定。

测定的范围为0.1μg到1.5μg，在采集到十升的样品时，可测的浓度范围为每立方米0.01毫克到0.15毫克。然后根据现行的室内空气质量标准，对室内含醛量进行监测。

1.1、布点原则

采样点的布置要根据实际情况。要考虑室内的面积大小和现场的实际情况。在一般情况下，对于在50平方米以下的房间布置的采样点数量为1到3个，在大于50平方米而小于100平方米的室内，布置的数量为3到5个。而大于100平方米的大面积室内，设置的采样点至少要达到5个。

1.2、布点方式

在设置多个采样点的情况下，采样点的布置要按照对角线排列或者梅花式的格局进行均匀布点。在布点的时候要避免采样点附近有风。控制采样点与墙壁的距离大于0.5米，并且与门窗的距离大于1米。

1.3、采样点的高度

采样点的高度一般和人的呼吸带所处的高度一致，根据人的实际身高，一般所设置的高度在0.5米到1.5米之间。

1.4、采样时间和采样频率

采样的时间一般是装修后的七天。如果想测量室内的年平均甲醛浓度，要进行连续或者间隔采样3个月的测量。而如果测量日平均浓度就需要至少连续或者间隔采样18个小时。测量8小时平均高度的话，要连续或者间隔进行6个小时的采样。

1.5、封闭时间

对室内甲醛测定之前，必须要保证室内封闭达到12小时以上。如果室内有中央空调，那么要保证孔天处于正常运转状态。对存在特殊情况的室内要结合实际情况选定封闭时间。

2、仪器法

仪器法测甲醛主要应用的是PPM型甲醛分析仪。这种仪器专门对空气中低浓度的甲醛进行检测，并且能够直接读出含量。仪器使用的是电压型控制扩散电化学传感器。这种仪器的测量水平较为稳定，并且测量的结果准确性高，在测量的过程中便于操作，抗干扰能力极强。测量的范围在0到19.99ppm之间，仪器的最小读数为0.01ppm。布置采样点的方法和设置采样点的位置方面和化学法相同，在进行样品采集的时候，与化学法一起进行。

三、样品采集

1、化学法采样

在采集样品的前后要用皂沫流量计对流量进行校准，保证误差不大于百分之五。选择KC-6D型空气采样器与一个吸收液为5毫升的大型气泡吸收管进行串联，在流速为每分钟0.5升的时候，采集10升的样品。采集到的样品要在室温24小时内进行分析。

2、仪器法采样

在使用化学法进行样品采集的同时，要使用PPM甲醛分析仪在化学法采样仪器布置的同一位置进行检测，等仪器的读数波动幅度趋于稳定之后，对测得的数据进行记录。

四、结果分析

4.1、采样数据对象

选用70套装修后的家庭住宅，按照装修后的时间进行分组。3个月以下为一组，3到12个月为一组，12到24个月为一组。在测量的过程中，选用56套未装修的毛坯楼进行对照，了解甲醛的浓度与时间和温度之间的关系。每个采集点至少要采集两个样品，对70套家庭住宅，采集了161个样品。对56套毛坯楼采集到248个样品。

4.2、结果

不同条件下室内空气中甲醛的浓度 4.3、对采样的数据进行随机抽取，取出18组数据进行分析和比对。

此次检验选用假设检验中的双侧检验方法，将所需检测总体记作H0与b1。

原假设为H0：b1=0；H1：b1；＆sup1；0

这个检验的统计量的选择为t。

假设H0成立，可以得出当统计量为t的时候，t的数值为0.9732

这一检验得出了两种方法所测量到差值符合正态分布情况，并且可以用设计出来的t进行检测。检测的结果t=-0.125的话，P的值为0.902，按照α为0.05的标准，所两个t值测得的18个统计量接近正态分布情况。

五、结论

对两种方法所测定的结论，进行分析，将配对所设计出的t进行回归参数检验，得出两种方法没有显著的差异

结束语

在当今人们的生活中，大多数的时间都处在室内空间的背景下，对室内甲醛含量进行测量，为随后的降甲醛工作提供数据上的支持。采用化学法对公共场所室内的空气进行检测时，所涉及到的检测项目和所需的仪器都比较多，并且化学法检测需要一定的化学试剂，随着测量公共场所室内面积的增大，所需的布点数量也会加大，这些情况都会加大检测人员的工作量，检测所需时间也会加长。这就在一定程度上显示了仪器法的便捷。因此，作者建议在对公共场所的甲醛含量进行检测的时候，可以更多使用仪器法。

参考文献：

[1]刘迪，于翔，云腾，梁波，黄晴晴.室内空气中TVOC和甲醛快速检测方法与实验室检测方法比较[J].山东化工，2016，（11）：95-98.

[2]马小莹，张婧婧，周连，徐斌，陈晓东.两种室内空气中甲醛检测方法的比较[J].江苏预防医学，2016，（03）：363-364.

[3]姜丹.室内空气中甲醛分光光度法检测与治理方法的研究[D].导师：吕秀丽；李海军.东北石油大学，2015.

[4]宋洁琼.室内空气中甲醛的检测及吸附研究[D].导师：张勇.山西大学，2011.

论文作者:李耀文

论文发表刊物:《基层建设》2018年第16期

论文发表时间:2018/7/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/3f57afcc5c01081dafa2539c.html