# 中国天然气加气站发展和加气机检定现状分析论文_张新

摘要：我国对天然气的使用量越来越高，而天然气加油站的发展也越来越快，在我国当前经济发展状态下，加强对我国天然气加气站发展的研究，以及对加气机的检定，能够有效提高我国加气市场的发展，维护天然气市场的有序，保护消费者的权益不受伤害。本文在此基础上，对我国当前天然气加气站发展的状况，以及加气机检定工作进行研究，发现其中存在的问题，同时提出具体的对策建议，希望能促进我国加气市场的发展。

关键词：中国；天然气加气站；发展；加气机检定

随着我国经济的发展，以及人们对环境保护重视程度的重视，在实际的经济发展中，通过加强对天然气的使用，来减少对其他燃料的替代，对我国经济的发展，以及环境的保护等，都起到非常重要的作用。在这个过程中，我国天然气加气站，也得到了较快的发展。但是在加气过程中，如果不对加气机进行相应的检定，可能会导致在加气过程中，出现作弊的现象，使得消费者的权益受到损失。因此对我国当前天然气加气站，以及加气机进行检定，能够有效提高我国加气行业的发展与进步。

一、天然气加气站

（一）天然气加气站发展现状

根据相关数据统计得知，在我国当前市场中，所建设并投入使用的CNG加气站，数量已经达到了700余座，LPG加气站数量为300余座，在我国多个省份中都有分布。具体见图一。

（二）天然气加气站的类型

天然气加气站按其功能和气源不同可分为多种形式：

第一，CNG母站,通常建在气井附近或长输管道旁,从高压管道上直接取气,经过净化干燥和压缩后,通过加气装置给CNG运输拖车和NGV加气。

第二，CNG标准站,通常建在城市中压管道通过的地方,从城市中压管道上直接取气,经过脱水和压缩工艺,通过顺序控制盘,储气系统,售气给NGV加气。

第三CNG子站,通常建在无管网供气条件的地方,通过车载方式运输压缩天然气,经售气机给NGV加气。子站既可采用液体增压方式对运输拖车容器中的CNG进行置换给NGV加气,亦可采用传统的压缩机和站内储气装置给NGV加气。

第四、LCNG站,是一种多功能的加气站,其气源是LNG,通过低温真空绝热移动容器运至加气站,卸放在站内储罐中。不仅可通过站内系统给LNGV充装液态天然气,完成对小容器LNG运输设备的充装,而且还可以对CNG汽车和大容积的CNG运输拖车充气,即兼有CNG加气母站、加气标准站、加气子站和LNG站的全部功能[1]。

二、CNG加气机检定

（一）CNG加气机的准确度、检定周期及方法

OIMLR 139∶2007国际建议及我国计量检定规程JJG- 996∶2005中规定的CNG加气机准确度及检定周期示于下表。NG加气机检定方法主要有两种,称重法和标准表法,其中称重法适于实验室检定和型式评价,标准表法则适于现场检定。

三、CNG加气机标准表的检定

（一）检定方法和原理

在对加气机的标准表进行检定的过程中，我们采用称重法检定CNG加气机标准表,其原理如图2所示。

（二）检定程序

在对加气机进行检定的过程中，采取相应的程序，对加气机进行检定，能够发现在加气机中存在的问题，并且采取相应的措施进行改进。从我国当前对加气机检定的程序来看，主要可以通过以下程序，来对加气机进行检定。

1)将电子天平放置于坚硬的地面上,使电子天平接地,并调整至水平。在这个过程中，我们需要保证电子天平装置的稳定，使得电子天平能够处于水平的状态。

2)通电预热至规定时间。在进行称重之前，需要将电子天平进行预热处理，使得电子天平，能够发挥到最好的工作状态[2]。

3)把空的CNG储气瓶放到电子天平上。将储气瓶放在电子天平上，需要保证储气瓶的稳定，一般来说我们的放置方法，主要是将储气瓶竖着放，这样不能能降低所占用的空间，同时也能够防止储气瓶发生滑落。

4)打开CNG加气机标准表,连接加气枪与标准表。打开标准表，链接加气枪的过程中，则需要将标准表进行校对，防止标准表出现了误差或者问题，从而导致加气机的出现不准的情况。

5)称得储气瓶的皮重。在称储气瓶的重量时，我们需要将储气瓶排空，防止储气瓶中有气体的残留，这样称得的皮重，才是最标准的。并且在称量之前，我们还需要对电子天平进行校准。

6)连接标准表出口加气枪和储气瓶。将加气枪与储气瓶进行连接，在连接的过程中，也需要注意连接处不能有缝隙，保证气体不会从连接处泄露。

7)将电子天平和标准表置零。将以上步骤都完成之后，我们需要将电子天平与标准装置进行清零。

8)打开标准表的阀门,开始充气。在这个过程中，我们需要防止在加气的过程中，出现泄露的情况。从我国当前加气的情况来看，在打开阀门的过程中，尤其需要注意安全问题。

9)观察电子天平发现充气量达目标值时,关闭阀门。在充气的过程中，我们需要对所加气体的重量进行观察，当气体加注到一定程度后，我们需要及时关闭，防止出现过充的现象。

10)记录电子天平和标准表的示值。重复程序3)～ 10),按检定要求次数完成全部检定。最后为了数据的准确性，我们需要对以上所介绍的几个步骤，进行重复进行，确保不会出现问题，直到完成全部检定程序[3]。

总结:对我国当前所使用的加气机，进行相应的检定，防止在使用的过程中，出现作弊的现象，对于维护我国加气市场的发展，保护消费者的权益等，都能够起到非常重要的作用。因此我们需要采取相应的措施，来对我国当前加气机进行检定，促进我国加气市场的有序发展。

参考文献:

[1]华长春,马立强,薛春燕.中国天然气加气站发展和加气机检定现状分析[J].现代测量与实验室管理,2010,18(4):22-23.

[2]佟晨光,佘娜萍,曹洁.常州市CNG加气站发展现状与加气机检定分析[J].工业计量,2013(02):85-86.

[3]赵芳,唐青云.浅析压缩天然气加气机检定中存在的问题与对策[J].科技与企业,2015(22):226-227.

论文作者:张新

论文发表刊物:《工程管理前沿》2019年第24期

论文发表时间:2020/1/16

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4446e00e8ecbfe5132483410.html