# 锅炉特殊故障维修案例论文_刘兆森,谭经纬

（佛山市南海区第八人民医院 设备科 广东佛山 528216）

摘要：本文介绍了山东新华的一台脉动真空灭菌器XG1.D型的一个维修案例，以及山东新华60KW电热蒸汽发生器的一个维修案例，并分析了过程和维修经历。

关键词：灭菌器；蒸汽发生器；故障维修

灭菌器是医院供应室消毒必备的设备，随着医院的不断发展及临床科室项目的增加，需要高温高压消毒的物品不断增多，医院在2012年购入了山东新华的一台脉动真空灭菌器和一台60KW电热蒸汽发生器，由于脉动真空灭菌器容量比较大，从而对于供应室的消毒能力得到进一步的提升，同时也在人手方面得到一定的缓解。在使用灭菌的过程中，对于每半年必须强制检测的压力表和安全阀的更换以及每年的年度检测我们就不多说了，主要列举几例常见故障出来，供同行分享。

故障现象一：脉动真空灭菌器部分在使用一年左右出现开门或关门时都会报电机堵住，无法开门或关门。

故障分析：电机链条卡死。

检测与维修：脉动真空灭菌器的门关乎特种设备的使用安全，必须关紧门后才可以继续下一步的消毒程序。找到门把手上的两个固定螺丝，拧下来后再把门把手卸下，然后把门下面的两颗螺丝卸下，从而可以把脉动真空灭菌器的门的外铁皮卸下，卸下铁皮后可以清楚地看到自动门升降用的工作原理的构件，注意构件上面的铁链条，是否有卡住的现象，如果铁链条出现卡死，多半是铁链条的油渍已经干了或者铁链条断了才会出现无法开门或关门的现象，仔细观察后发现铁链两端的两条传动轴的齿轮有打滑的痕迹，可以判断因为机器出厂时的机油干涸结块掉下，从而导致齿轮缺少机油润滑进而出现磨损卡壳的现象，造成这种现象的原来可能是由于安全门在消毒时温度比较高，使用比较久后就原来的机油就慢慢地出现干涸结块，再继续使用后结块的机油就掉下，从而使铁链条缺少机油润滑而卡壳，考虑到液态油会比较容易在高温条件下蒸发，所以选择固体油（黄油），把传动铁链和传动轴齿轮都上好油，进行几次开关门操作，让油与铁链和传动轴齿轮都充分接触，安装好安全门后使用几个月的时间都没有再报此故障。

故障现象二：电热蒸汽发生器发热管烧管频繁。

故障分析：水质太差导致水在加热蒸发后留下大量污垢。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

检测与维修：在使用过程中，我们发现电热蒸汽发生器会在大约两三个月就烧一根发热管，因为一共有6根发热管，有时只是烧了一根感觉也没有什么问题，慢慢地发现烧管的频率比较高，而且比较规律，我们自己最初找原因时把精力主要集中在电力控制上，因为对于380V的电压的供电系统来说，电流都比较大，会不会是偶然的电流增大导致某一根发热管的瞬间烧，但我们查看了一些时间后感觉这个原因和电力控制没有太多关系，因为烧发热管的时间的规律性与电力控制系统的使用情况对不上，因为电力系统每天都要关机。后来我们咨询过厂家也没有得到解决方案，只是叫我们把整个发热般更换，但整个发热盘更换成本过高，对于小单位来说成本上划不来，因此还是需要查找原因从根本上解决问题；因此在我们后来的9个多月的时间里把先后更换下来的8支发热管都做好标志存放好，最后再把所有烧坏的发热管一根一根的按照时间的先后进行研究，发现每次烧坏的发热管都是旧的发热管，发热管的表面都结了很多水垢，所以我们推断凝结在发热管表面的水垢对发热管启动加热时造成了互相作用，在水垢厚的地方由于水没有浸到发热管而使发热管出现干烧现象，从而导致发热管的外壳烧穿导致整条发热管烧毁。在推断这个原因后我们就对进入蒸汽发生器的水进行了纯化，增加了纯水机，之后的半年多时间里也没有出现过发热管烧坏现象。

故障现象三：消毒过程出现夹层压力为0。

故障分析：压缩空气通道有故障，先导阀损坏。

检测与维修：灭菌器在使用过程中，经过第一次脉动后内室压力并没有上升多少，与正常工作压力相差比较远，而且还出现夹层压力不断下降的现象。对于蒸汽发生器正常工作，蒸汽正常供给而出现的压层压力下降可以确定是空气压缩机的气路有问题。于是我们建议把蒸汽发生器和灭菌器关机停电，只开起空气压缩机，并且把空气压缩机的空气输出管路阀门关掉，待空气压缩机充气达到临界点自动跳闸后，打开空气压缩机的输出管路阀门，这样就可以听见机器有没有什么地方漏气，如果没有听见有漏气的地方就沿着空气压缩机输送到灭菌器的气路进行查看，空气压缩机的压缩空气刚到灭菌器上会有一个过滤阀，检查过滤阀是否有堵，如果没有继续往下检查，再往下就可以看到四个连在一起的先导阀门，先导阀门比较难拆，一般可以开机检测，这时可以把灭菌器开起来，听听先导阀的继电器工作后先导阀有没有开启的声音，如果听到了继电器的启动声音却没有听到先导阀开启的声音，就可以基本上确定是先导阀故障，但从根本上确认是先导阀故障还需要对先导阀进行拆缷进一步确认。由于先导阀的包装性比较特殊，一般拆开了就装不回去了，所以遇到这样的情况最好是找厂家要新先导阀装换上试机就知道原来的先导阀是否有损坏了。

参考文献

[1]袁鸿霸.医院医疗器械维修难点与现代化管理体系的建构[J].山东工业技术,2015,(20):234.

[2]徐峰.浅析医院医疗器械维修中存在的问题及维修管理对策[J].黑龙江科技信息,2014,(21):56.

[3]周忠军.医院医疗器械维修难点与管理手段现代化[J].现代仪器与医疗,2014,(01):80-82.

论文作者:刘兆森,谭经纬

论文发表刊物:《电力设备》2017年第16期

论文发表时间:2017/10/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/44e7ac1cffddcd1cda692aca.html