# 应用清洗消毒机对医疗器械清洗消毒效果的探讨论文_梁国华,都俊莲

济南市济钢医院 250101

摘要：目的：探讨应用清洗消毒机对复用医疗器械清洗消毒的效果。方法：从本医院随机选择常用的复用医疗器械320件，按照单纯随机抽样方法将其分为对照组和实验组，对照组医疗器械采用人工清洗消毒，实验组医疗器械采用清洗消毒机进行消毒，对两组消毒手段的劳动功效及清洗质量进行统计学分析。结果：应用清洗消毒机进行医疗器械消毒的劳动功效（初步冲洗时间、浸泡时间、漂洗时间、干燥时间、完成时间）和清洗合格率显著高于对照组（P均＜0.05）结论：采用清洗消毒机对医疗器械进行消毒，能够节约时间、提高灭菌合格率，值得临床推广应用。

关键词：清洗消毒机；医疗器械；消毒效果

复用医疗器械是循环与病患体液、细菌接触的重要工具，因此做好医疗器械的清洗消毒工作尤为重要，是有效控制医院感染的重要手段。如果医疗器械的清洗消毒不合格，轻则会影响患者的治疗效果，重则会危及患者生命安全，因此需要采取措施做好医疗器械的清洗消毒工作[1]。近年来，清洗消毒机得到了广泛应用，现对其清洗效果进行简要分析。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

随机选择320件常用的复用医疗器械作为对象进行分析，其中包括临床科室检查器件、手术器件和操作器件等。采取单纯随机抽样将其分为对照组和实验组，每组160件。

1.2 方法

对照组医疗器械采用人工清洗消毒，基本流程包括：（1）初步冲洗；（2）浸泡处理；（3）人工刷洗；（4）漂洗干燥。

● 实验组医疗器械采用清洗消毒机进行清洗消毒，基本流程包括：（1）初步冲洗；（2）采用清洁剂对其进行浸泡处理；（3）漂洗；（4）消毒处理；（5）干燥。在使用清洗消毒机进行清洗消毒时，要严格按照具体说明书进行各个环节的操作，并且借助计算机自主完成所有流程的操作。

1.3 效果评价

（1）对两组医疗器械的初步冲洗时间、浸泡时间、洗刷时间及干燥时间等指标进行比较。

（2）对两组医疗器械的清洗质量进行比较，主要分为合格、不合格两类。采用鲁沃夫牌ATP生物荧光检测仪和配套试剂，按说明书要求进行检测，RLU 值 <45 为检测合格。

1.4 统计学分析

采用 SPSS 22.0 统计软件对数据进行分析，计量资料以x±s 表示，比较采用 t 检验；计数资料以率表示，比较采用2检验，以 P<0.05为差异有统计学意义。

2. 结果

2.1 实验组医疗器械的初步冲洗时间、浸泡时间、洗刷时间及干燥时间均低于对照组，t检验结果显示差异均存在统计学意义（P＜0.05），见表1。

表1 两组劳动功效比较（x±s，min）

3. 讨论

对于医院而言，医疗器械的清洗消毒是控制医院感染的第一步，同时也是最为关键的一个环节。一次合格彻底的清洗消毒，能够有效地阻断病源体的传播，如果医疗器械清洗消毒不合格，将会诱发细菌和病菌的繁殖，危及医护人员和患者的身体健康和生命安全[2，3]。

传统的医疗器械清洗消毒是通过手工方式来进行的，具有清洗工具和环境不理想、清洗和浸泡消毒时间较长、反复使用酶清洗液、清洗消毒效率较低等缺点，所以很难达到理想的清洗消毒效果。随着清洗消毒机的出现和应用，它的优势也逐渐显现出来：（1）清洗消毒机采用了双层设计，而且隔离门设计精准，这样不仅可以实现对污染区域与清洁区域的有效隔离，有效避免清洁区域被污染，而且还可以在一定程度上降低噪音的污染；（2）清洗消毒机的清洗室具有非常强大的喷射臂，并借助微处理器对水力与水温进行准确的控制；（3）清洗消毒机在工作阶段，借助了微处理器进行全程控制，大大提高了精准性，而且控制面板所呈现的信息一目了然；（4）清洗消毒机仅需50min就可以完成整套清洗消毒工作，具有非常高的工作效率，更节能、环保 [5]。

本次研究发现，应用清洗消毒机进行医疗器械清洗消毒的劳动功效（初步冲洗时间、浸泡时间、漂洗时间、干燥时间、完成时间）显著高于对照组（P均＜0.05），说明应用清洗消毒机对医疗器械进行清洗消毒能够大幅度减少工作时间，提高效率。另外，对照组和实验组的消毒合格率存在统计学差异，实验组明显高于对照组，提示应用清洗消毒机对医疗器械进行清洗消毒能够有效提升清洗消毒质量，确保合格率。

由此可见，应用清洗消毒机对医疗器械进行清洗消毒与传统的手工清洁消毒方法相比能够明显缩短消毒时间，提高消毒合格率。但同时要注意不能完全依赖于清洗消毒机，必要时需要进行一定程度的人为干预，比如要根据医疗器械不同的污染程度选择合适的酶清洗剂浸泡，根据医疗器械放置时间长短决定是否需要进行人工清洗后再置入清洗消毒机中完成清洗消毒过程等。综上所述，采用清洗消毒器对医疗器械进行消毒，能够节约时间，提高灭菌合格率，值得推广应用。

参考文献：

[1]崔正林. 应用清洗消毒机对医疗器械清洗消毒的效果分析 [J]. 心理医生，2016，9（21）：82-83.

[2]林伟. 应用清洗消毒机对医疗器械清洗消毒的效果观察研究 [J]. 临床应用研究，2017，18（48）：99-100.

[3]王素珍，刘正祥，杨帆，等. 改进清洗方法提高医疗器械清洗洁净度[J]. 中华医院感染学杂志，2009，19（3）：299-300.

[4]黄周瑾. 全自动清洗消毒器在医疗器械消毒中的应用效果［J］.医疗装备，2017，30（19）：16-17.

[5]申其娟 . 全自动清洗消毒机在医疗器械清洗中的应用研究 [J].中国卫生标准管理，2016，6（17）：78-79.

论文作者:梁国华,都俊莲

论文发表刊物:《健康世界》2018年17期

论文发表时间:2018/10/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4bad1cab7037e1290db1c866.html