# 燃油加油机计量检定时影响计量准确性的论文_黄小明

广州能源检测研究院 广东省广州市 511447

摘要：燃油作为国计民生的重要能源之一，对国家的生存和发展发挥着重要的作用。加油机计量作为常用的油品计量设备，其准确性和可靠性对于规范油品市场秩序、维护消费者合法权益、维护社会秩序有着重要的作用。文章通过对加油机计量坚定相关的内容进行探讨，阐述了影响加油机计量检定准确性的因素和解决方法，以保障计量准确度。

关键词：燃油加油机；计量检定：计量准确性

引言：是随着现代科技的发展和生活水平的提高，石油业和汽车产业的发展十分迅速，燃油在中国也成为了现代社会重要的能源之一。燃油主要应用在交通运输业中。从进入21世纪以来，我国的经济发展十分迅速，人民的生活水平也有大幅度的提高，家用的汽车开始进入千家万户。燃油的应用更是用工业领域发展到了家庭生活当中，让燃油的发展和人们的生活更加贴近。近些年，燃油价格走高，人们对燃油的成本变得更加敏感。燃油不仅仅关系到国家经济的发展，是国家发展的重要资源，更是人民生活质量提高的关键，同时也在社会稳定上起到极大的作用。在燃油的使用中，不可或缺的是燃油加油机。燃油加油机的准确与否，关系到人民的切身利益。保障燃油加油机计量的准确性，对影响加油机计量准确度的因素进行分析，并采取合理有效的解决方案，不仅仅可以保证燃油用户的合法权益，更是可以规范燃油市场秩序、维护国民经济的稳定发展。在解决燃油机计量准确度的问题上，应该注意方法，需要严格遵守国家标准，采用科学方法，使用合理设备对燃油加油机进行计量检定，修改误差、消除缺陷。与此同时，国家也需要重视对燃油加油机计量检定时的计量的准确度，规范市场上燃油产品的销售规范。在当前的油品市场上，消费者因为加油机计量准确度的问题受损害的事件是非常多的。所以燃油加油机计量检定的问题迫在眉睫，只有规范好燃油市场秩序，把人民的利益作为社会和国家的切身利益，提高燃油加油机计量的检定技术，才能做好国家和社会的贡献者，才能更好的享受国家和社会给我们的福利。在实际的工作中，必须加大监管力度，坚持开展燃油加油机计量检定研究工作，完善检定方法，提高检定水平，才能保证燃油市场健康和谐的发展。

1.影响燃油加油机计量检定准确性因素

1.1环境因素

影响到加油机计量检定准确性的因素很多，其中环境因素作为重要的影响因素之一，对鉴定的结果的影响是很大的。一般的影响因素有：环境温度、湿度、压力、震动以及油的密度等。根据有关规定要求，在燃油加油机计量检定时，要进行枪口温度和量器内温度的测量。温度的不同会对燃油计量的结果有很大影响（如图1），主要有：量器的体胀系修正和油品的体胀系数修正。在夏冬季节，以上两项的影响较大，春秋时影响就比较小。

1.2零件材质因素

在平时的检定中可以发现，很多生产厂家有以下几种现象：在气温高时加油机出油多，在气温低的情况下出油就少，超差非常严重，这样就会给顾客造成很大影响。针对这种状况，我们在检定计量时会采用一些措施，例如：在进行检定计量时，尽可能的在20摄氏度的条件下进行，或者对检定周期进行调整，但是结果表明，这种措施的效果并不明显。最后，在和厂家联系之后，共同解决问题。经过查找得出结论，加油机分配阀的材质问题影响加油机计量的准确度。

1.3设备磨损、老化

同样是加油机，新的加油机和老旧的加油机的计量有很大差别，随着使用年限的增加，老化了的加油机的稳定性会变差，这时候的流量计误差也开始变大。据最新数据显示，很多加油站的加油机的使用都超过了十年，设备老化非常严重。还有一些加油机没有安装电磁阀或者电磁阀已经损坏，就会出现计量超差的情况。

2.燃油加油机计量检定相关内容

2.1燃油加油机计量检定与管理

2.1.1计量器具的校准检定操作

燃油加油机在进行检定时需要全面，大致需要从外到内的顺序。第一是对外观的检查，通过工作人员的肉眼观察，观察加油机的外观是否有破损或缺陷。第二是进行防欺骗措施的检查。由于油价昂贵，一些油品供应商会在油品上做手脚，出现缺斤少量或者掺假状况。为了防止加油机被人修改，现在的加油机大都设置了防欺骗功能，主要是由编码器和监控处理器组成。在进行计量检定时，工作人员使用专门设备，读取燃油加油机监控处理器和编码器上的序列号，和原来的做对比，两者一致说明防欺骗设备完好，加油机未被人为改造。第三步是对燃油加油机示值进行检定。这是整个检定过程中最为复杂也是最关键的环节。首先，标准器具的容积分别是20L、50L和100L的，这是加油机检定时必须的容器。在进行就爱你攻工作时，要分别利用大小容积对加油机在最小流量和最大油量的状态下的计量检定，，在鉴定时，需要保证符合加油机检定的相关文件要求和技术要求。每种示数需要进行三次操作且严格按照三次标准。用于检定的标准量器需要平稳的放置在固定的水平面上。在鉴定完之后，需要打开标准量器阀门，对内部的油料进行清洗，再关闭阀门。

2.1.2燃油加油机计量器具的管理

除了要定期进行计量检定之外，为了进一步保障加油机计量的准确度，还需要日常在使用加油机的过程中加强管理，防止不规范行为想影响加油机计量的准确度。对于燃油加油机的管理，一般分为两个部分：第一，需要做好对使用加油机计量器具的管理。在安装好加油机之后和加油机检定之前，需要向有关部门申请检定，再由专业人员对加油机计量进行检定，等检定合格后，加油机计量的控制主板需要专业人员对其进行处理，对其进行铅封处理。防止加油机计量被更改。第二，就是加强对加油机计量器具的管理。鉴定人员需要对铅封进行检查，保证铅封装置的完好，同时检查加油机工作状态是否正常。加油机检定工作主要阶段就是第二部门阶段。第三，处理好带修状态的加油机计量器具的管理问题。当加油机需要被修理时，修理人员需要向有关部门提交检修申请，再由专业人员进行修理。当修理完成后，专业人员需要对加油机进行重新鉴定和铅封处理，做好加油机封号、数量、前锋部位等记录，并由负责人签字。

2.2检定过程中燃油挥发量的控制

在鉴定过程中需要注意燃油挥发的问题，燃油的挥发性很强，而在对加油机的计量进行检定时的标准器具都是敞口样式的。当然有暴露在空气中时，挥发速度特别快，这样就会影响计量检定的结果。温度越高，挥发速度越快，计量器具中显示的油量就越少，计量结果偏差就会越大。为了解决上述问题，在进行加油机计量检定时，要对计量器具进行封闭处理，在量器开口处加盖遮板，平且对器具做好降温处理，然后再进行检定，这样可以建超油量的挥发，保持计量器具内温度稳定，提高检定的准确性。

2.3检定过程中的温度控制

在鉴定过程中保持温度的稳定是非常重要的，上文中也提到过环境因素中的温度对鉴定加油机计量的结果影响非常大。从加油机加油的顺序来看，只有把地下储罐、油管、加油机、皮管和油枪的温度全都控制在20 度，才能保证检定计量结果的准确性。在油料出罐之后，就会受到环境因素的影响，根据温度的变化发生相应的变化。如果没有考虑到环境因素，且进行正确调整，就可能造成加油机计量出错，给供应商或者消费者带来经济损失。所以，在进行加油机计量检定时，必须准确测量油枪口油料的温度，防止由于温度因素造成的测量结果出现问题。

小结：综上所述，所有影响到检定加油机机计量准确度的因素，我们都应该注意，在检定时，把握时间爱你是的环境条件，有利于保证就爱你定结果的准确。与此同时，需要考虑检定人员的专业技术能力，通过具体的问题找出解决方法。最后有效的提升计量技术机构的检测能力和操作能力，保证检定计量的准确性。

参考文献：

[1]郑衍焕.浅谈温度对加油机付油量的影响及对温度体积修正的一种设计[J].计量与测试技术，2011.

[2]陈英亮.试析加油机计量检定过程的温度对测量误差影响[J].计量与测试技术，2013.

[3]徐喜瑞，伍锴.加油机计量检定中存在的问题及重要环节检定探讨[J].科技创新与应用，2012.

论文作者:黄小明

论文发表刊物:《基层建设》2017年第15期

论文发表时间:2017/10/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4ced9f395c3fea9dffa8bdd1.html