# AUTO2000全自动化学发光系统检测AFP/CEA的性能验证杨清明论文_杨清明,龙成兰,邱厚兵,王春燕,彭胡

杨清明 龙成兰 邱厚兵 王春燕 彭胡

（四川省泸州市中医医院检验科 四川 泸州 646000）

【摘要】目的：对安图Auto2000全自动化学发光系统检测AFP,CEA进行性能验证。方法：参照美国临床实验室标准化协会（CLSI）的仪器性能验证指南及CLIA’88法案评价标准，验证安图生物检测系统检测AFP,CEA的精密度，准确度和相关性分析。结果：安图生物化学发光检测分析仪检测AFP,CEA两个项目的低高水平的批内精密度的变异系数(CV)分别为AFP(6.96%、3.34%);CEA(4.73%、2.83%)准确度在可接受范围之内。结论：安图生物全自动化学发光分析检测AFP,CEA性能良好，能够满足临床检测的性能要求。

【关键词】AFP；CEA；化学发光；性能验证

【中图分类号】R197.38 【文献标识码】A 【文章编号】2095-1752（2018）28-0390-02

检验项目的方法学性能评价与医学实验室认可是目前检验医学界讨论和关注的热点[1-3]。安图生物全自动化学发光分析仪主要用于肿瘤标志物，甲状腺功能，心肌标志物，HCG，降钙素原，高血压，肝纤四项等多种项目的检测，采用了当今国际上先进的化学发光免疫分析技术，具有快速，简便，自动化程度高等优点。本文参照美国临床和实验室标准协会（CLSI）颁布的标准化文件及其他文献方法与要求[4]，对安图全自动化学发光免疫分析仪对AFP,CEA二个项目进行一次精密度，准确度等性能验证指标验证和评价[5]。

1.资料和方法

1.1 一般资料

1.1.1仪器和试剂 A组 郑州安图生物工程有限公司生产的Auto2000微粒子化学发光分析仪及相关配套试剂，标准品，质控品。B组 贝克曼DXI800化学发光免疫分析仪及其公司提供的配套试剂，标准品和伯乐质控品。

1.1.2对象 收集来自2017年1月—2018年6月本院住院患者AFP,CEA不同浓度 平的血清样本。用于准确度的验证，用两个水平的质控物对精密度的验证。

1.1.3方法 分别按照两台仪器的操作说明书要求对仪器定期进行维护保养、校准和质量控制。在常规的室内质控在控之后，按照仪器和试剂的说明严格检测标本，并在检测过程中不定时插入室内质控物进行质量控制，以确保在分析过程中，仪器始终处于在控的良好、正常状态。

1.1.3.1精密度验证 选择配套的两个水平的质控物TM1和TM2参考CLSI的EP15-A2的实验方案，分别计算其均值、标准差、变异系数（CV），对AFP/CEA测定的精密度验证。

1.1.3.2准确度验证 分别用贝克曼DXI800和安图A2000对事先准备好的临床住院标本进行检测，对其结果进行临床比较分析。

1.1.3.3统计学方法 统计学处理试验数据用Excel 2003进行统计学处理。

2.结果

2.1 精密度分析结果见表1

结论：安图与贝克曼公司CEA产品的阴性符合率为100%，阳性符合率为100%，总符合率为：100%。

3.讨论

近年来，随着我国科学技术的发展，国产化学发光分析仪由于耗材成本低，而越来越受到国内中小医院的青睐。为了保证检验结果的可靠性，在新引进化学发光分析仪时应对仪器进行实验性能评价。本次试验中，AFP/CEA二项指标的准确度和精密度都在仪器允许的范围之内，临床上有良好的相关性。

通过对安图A2000化学发光分析仪主要性能指标进行系统的验证，表明该仪器是一种良好的化学发光分析仪，测定结果可靠而准确，可对批量标本快速处理，基本能满足实验室需要。

【参考文献】

[1]张保平，董莉，冯新平,等.雅培ARCHITECT I 2000化学发光仪测定6种肿瘤标志物项目的方法学性能评价[J].国际检验医学杂志，2011,32（4）:488-490.

[2]丛玉隆，邓新立.实验室ISO 15189认可对学科建设的几点启示[J].中华检验医学杂志，2007,30（2）:128-131.

[3]毕波，吕元.定量检测方法学性能验证的系统设计[J].中华检验医学杂志,2007,30（2）:143-145.

[4]王治国.临床检验方法确认和性能验证[M].北京：人民卫生出版社，2009:242-297.

[5]杨有业，张秀明.临床检验方法学评价[M].北京：人民卫生出版社，2009:175-195.

论文作者:杨清明,龙成兰,邱厚兵,王春燕,彭胡

论文发表刊物:《医药前沿》2018年28期

论文发表时间:2018/11/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d6a928ed1d1b7fa9314c4e2.html