# 浅析压力表计量检定及常见问题处理论文_李书密

鄂尔多斯市神东检测有限责任公司 017209

摘要：在工业生产中压力计量检定工作具有十分重要的作用，其能够使工业生产具有符合标准的机械压力。压力计量检定工作具有比较复杂的检定过程，所以对计量检定工作人员具有较高的技能素质要求。由于压力计量检定工作的重要作用，本文对目前压力计量检定中的常见问题进行了分析，并且有针对性地提出了解决这些问题的处理，供相关人员参考。

关键词：压力计量检定；压力表；常见问题

1前言

作为一种能够测量压力大小的仪表，压力表在工业技术测量和过程控制中得到了普及应用。在锅炉以及压力容器等特种设备中，通常将压力表常比喻成眼睛，是非常重要的安全附件。同时，压力表检定质量高低对企业经营建设和安全生产有着决定性作用。因压力表检定具有较大的工作量，特别是在对压力表进行集中送检时，要求检定人员对操作过程中予以进一步简化，切实提高效率。

在工业生产中压力属于一项非常重要的工艺控制参数，为了确保压力值的可靠性和真实性，要求应认真地做好压力计量检定工作，从而进一步的保障工业生产的顺利进行。然而现在很多检定人员比较欠缺压力计量检定专业方面的知识，因此很难顺利的开展压力计量检定工作。目前我国在压力计量检定工作中具有越来越高的要求，基于此，压力计量检定工作人员应该强化自身的技能水平，并且端正工作态度，从而更好的开展压力计量检定工作。

2压力表的选用

在运行过程中，压力表具有结构简单、成本低廉且能够对测量结果进行直观、准确显示，因此对压力表进行正确选型、安装与保养对压力表的测量结果的准确性以及使用寿命打下坚实基础。

通常情况下，压力表满量程的刻度为容器系统或容器自身最高工作压力的1.5~3.0倍，2倍最佳。同时，压力表盘直径不得低于100mm，且表盘上具有能够对指示容器系统的最高工作压力的红线刻度最佳。

3压力表的检定

3.1零位检查

带有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应紧靠止销，“缩格”应不超过规程规定的最大允许误差绝对值；没有止销的压力表，在通大气的条件下，指针应位于零位标志内，零位标志宽度应不超过规程规定的最大允许误差绝对值的2倍。

3.2示值误差检定

压力表的示值标准器示值与被检压力表的示值直接比较的方法；示值误差检定点应按标有数字的分度线选取，真空表测量上限的检定点按当地大气压90%以上选取；检定时，从零点开始均匀缓慢地加压至第一个检定点（即标准器的示值），然后读取被检压力表的示值（按分度值的1/5估读），接着用手指轻敲一下压力表外壳，在读取被检压力表的示值并进行记录，轻敲前、后被检压力表示值与标准器示值之差即为该检定点的示值误差；如此依次在所选取的检定点进行检定直至测量上限，切断压力源（或真空源），耐压3min后，再依次逐点进行降压检定直至零点。在测量范围内，指针偏转应平衡，无跳动或卡针现象。对每一检定点进行检定，轻敲表壳前与轻巧表壳后，压力表的示值变动量不大于最大允许误差绝对值的1/2，读取并记录轻敲表壳后的示值；回程误差的检定与示值误差的检定同时进行，回程误差不大于最大允许误差的绝对值。

4缺乏必要的误差理论认识的问题和处理对策

为了尽可能的避免误差，压力计量检定工作人员在压力计量检定工作中需要严格的按照相关规范进行各项操作，将尽可能准确的参考数据提供给企业的工业生产。在具体的压力表检定中，工作人员应该对每一个操作步骤予以认真的实施，并对压力表的估值进行准确读取。此外，要想进一步的降低检定结果受到的误差的影响，在开展压力表检定工作之前，工作人员应该明确压力表的基本误差。但是在实际的操作中，工作人员往往缺乏必要的误差理论认识，没有采用科学的方法对压力表的允许基本误差进行计算，最终导致有多个误差存在于一个精度等级的压力表中，极大的影响了检定结果的科学性和准确性。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

要想解决上述的问题，工作人员应清楚的认识到在某一精度等级的压力表中不能出现多个允许基本误差，只能具有一个允许基本误差。之所以会出现对压力表的允许基本误差进行错误计算的情况，最为主要的原因就是工作人员没有弄清楚压力表允许基本误差。与检定规程规定的精度等级相符合的最大误差就是压力表的允许基本误差，被检定仪表精度等级的百分号与仪表测量范围的乘积就是该仪表的允许基本误差的数值。因此，工作人员必须要充分的认识到这一点，从而准确地把握被检定仪表的基本允许误差。

5未能对压力表进行正确使用的问题和处理对策

专业检定人员应该正确使用压力表，同时对压力示值进行正确读取，这是开展压力计量检定工作的一项基本专业知识。对压力示值的准确读取能够使计算过程中的误差得以有效地减少，保证检定结果具有较高的准确性，进一步的使企业高效果、高质量的完成工业生产任务。然而在实际的检定工作中，一部分检定人员工作态度不端正，没有认真负责的进行相关操作，在对示值进行估读的时候存在着较大的问题，最终严重的影响了计算结果的准确性。在一些具体的生产活动中上述的这些误差可能会产生较小的影响，然而其却会极大的影响到各种具有较高敏感性的领域，在严重的情况下还会使工业生产的产品性能受到不利影响。

为了解决上述问题，在压力计量检定工作中工作人员必须要高度重视压力表的正确使用问题。压力表具有不同的测量范围，相应的在分度盘上也会具有不同的分度值，进一步导致具有不同的最小分度值读数。在对压力表进行检定的过程由于不能够对示值进行正确估读会导致错误的检定结果，因此工作人员在读取示值的时候应该严格按照相关规程中的规定，需要读到1/5分格作为读数，也就是要读到最小分度值的1/5。

6检定步骤存在的问题和处理对策

作为一项具有严格要求的工作，压力计量检定工作要求工作人员除了要具备较高的压力计量检定专业知识之外，同时还要具备必要的信心、耐心、严谨的工作态度和高度的责任心。在按照相关步骤进行操作的时候，工作人员应该要进行准确的测量和计算，确保检定仪器显示出可靠、准确的压力值，从而将准确的参数提供给工业生产，最终进一步的保障工业生产活动的顺利开展。在压力计量检定工作中，工作人员应该确保不能省略必要的步骤，并且认真地计算各种数字。然而在压力表检定的实际操作中，一部分检定人员不负责任，将一些关键步骤私自省略掉，比如在压力表具有达到上限的示值时，一些检定人员没有进行耐压操作就开始实施倒序回检。上述的情况表明一部分检定工作人员没有充分的认识到耐压这一操作步骤的重要作用，在压力计量检定专业知识方面存在着较大的漏洞，因此很容易导致压力计量检定工作的质量受到影响。

之所以出现上述的问题，主要原因就是工作人员不懂得或者不重视达到测量上限的示值时耐压的作用。弹簧式压力表只有在极限压力下持续一段时间的工作之后才会充分的显示出其示值的误差，这种极限压力的持续工作就是所谓的耐压。所以必须要在达到测量上限的情况下对弹簧式压力表进行耐压检定，这是对压力表的精度等级进行检定的非常重要的步骤，在具体的检定工作中不可缺少。因此工作人员必须要严格的按照相关的操作规程中的步骤开展检定操作，从而确保检定结果的准确性。

7过长的计量检定周期的问题和处理对策

一些法律授权部门或者鉴定部门并没有充分的认识到企业压力表检定工作的重要性，没有做到经常性地进行计量检定。压力表的计量准确性由于长时间的放置不管而无法得到有效的保证，而机械工业的生产企业由于并不具备科学的标准，无法对压力表是否准确进行判断。一些工业企业因为并未定期的进行压力表的检定，因此继续使用很多读数不清晰和零件老化的压力表，从而严重的影响到企业生产的顺利进行。

为了使上述的问题得以解决，相关部门必须要保证对压力表的计量进行定期检查，可以安排每个季度或者每个月抽查其中的一些企业，要保证两次检定工作之间不宜具有较长的时间间隔。这样除了可以对企业进行约束，使其不断的规范生产中压力表的使用情况，而且还能够将更加准确的结果提供给企业，使其及时发现存在于压力表中的各种问题，从而更好的开展工业生产。

在具体的压力表计量检定工作中必须要做到保质，应防止出现为减少工作量而擅自减少检定工作次数或者检定项目的情况。相关部门可以安排多人开展同一项检查，并且将检定结果给出，随后综合多人的检定结果做出最终判断。同时也可以多次检定待检定的项目，确保检定结果的可靠性和准确性。

8验证

针对压力表检定出现的问题进行处理后，还需要依据检定规程重新检定压力表，以确保量值得以精准传递。如果反复调整之后，仍无法消除示值误差，或者引入了其他误差，则应对压力表进行降级检定处理。如果降级检定后仍不合格，则视为检定不合格，并出具相应的不合格通知书。

9结论

压力表作为安全生产的重要附件，在企业的生产工程中发挥着重要的作用。作为负责压力表检定的计量人员，我们要依据检定规程，认真做好检定工作，对检定过程中发现的问题，认真研究，着力解决，全面提高自己的业务水平，为企业安全生产和经营建设保驾护航。

总而言之，必须要依据国家的检定规程严格的进行压力表计量检定工作，工作人员应对检定工作的方法和各项规定具有正确理解，并且在具体的操作中予以认真的贯彻和执行，从而确保压力计量检定结果的准确可靠性，进一步满足工业生产的需要。如果因为检定工作的错误而导致生产中的压力参数不准确，就会极大的影响到产品的质量，甚至会导致企业面临较大的经济损失，这是每一位压力计量检定工作人员都应该高度重视的一个问题。

参考文献：

[1]阮梦楠.影响计量检定的相关因素及措施[J].科技经济市场，2015（05）.

[2]徐喜瑞，伍锴.加油机计量检定中存在的问题及重要环节检定探讨[J].科技创新与应用，2012（26）.

[3]岳虹.浅谈计量检定窗口提高服务质量的方法[J].黑龙江科技信息，2011（33）.

[4]尧礼辉，何共建，张胜宇.数字压力计量中数据处理方法的研究[J].计量与测试技术，2010（11）.

[5]吴志明，郐仲霞.压力表的计量检定及不确定度评定[J].中小企业管理与科技（上旬刊），2011（11）.

论文作者:李书密

论文发表刊物:《防护工程》2018年第35期

论文发表时间:2019/3/1

本文来源: https://www.lw33.cn/article/4d95e408ab48a5e10da49152.html