# 论燃油加油机检定周期内计量超差的原因及防范措施论文_朱明录

鸡西市质量技术监督检验检测中心 黑龙江鸡西 158100

摘要：随着社会的发展，人们的生活水平也得到了很大的提升，拥有私家车的人越来越多，燃油的需求量在不断的加大。在这样的环境下， 我国的燃油价格上升得很快，燃油加油机的计量准确度成为人们最为关注的问题之一。一般来说，如果燃油加油机的计量出了误差，对燃油费用 等会产生很大的影响。因此，本文针对燃油加油机鉴定周期内计量超差的原因做了一定的分析，并提出了减少误差的一些措施。

关键词：燃油加油机；检定周期；计量超差；影响因素；防范措施

引言

随着我国经济的快速发展，人们的生活质量和生活水平在不断提升，大量的私家车导致燃油的需求量不断增加，燃油供应的局势更加紧张，这也使得燃油的价格不断上涨。燃油加油机是进行燃油加油的重要设备，其计量准确性关乎着人们的利益。提升燃油加油机计量的准确性，不但能够保障人民群众的利益，还能够提升燃油行业的信誉度。 因此，必须加强对燃油加油机在检定周期内计量超差的现象进行分析， 严格的控制燃油加油机计量的准确性。

一、燃油加油机概述

燃油加油机是一种液体体积测量机器，主要用来对机动车进行燃油的添加，燃油加油机主要由计控主板、指示装置、编码器、流量测 量变换器、油枪、油气分离器、油泵、电机、储油罐和潜油泵等装置 构成。现阶段的燃油加油机大都是用计算机进行控制，能够进行电子 计数，还能够通过数字显示装置对数据进行显示，功能非常强大。在 这种情况下，加油机计量的准确性至关重要。

二、燃油加油机检定周期内计量超差的原因

（一）计量误差标准因素。

虽然国内达 98% 的地区燃油加油机误差标准，均在标准控制范围内，但由于标准差的控制实际值存在差异，导致各地区计量检定机 构对加油机检定周期的误差检测值，也出现了检定差异。若加油机检定误差为 0.3%，销售方每销售 100L，就会少付出 0.3L 的燃油，广大消费者利益受损。若加油机检定误差为（-0.3）%，则销售方每销售 100L，就会多付出 0.3L 的燃油，加油机使用单位利益受损，进而违背了市场经济公平交易的原则 [1]。同时，燃油加油机内的流量计误差情况，也与其工作时受压稳定情况有关。若流量计始终处于压力供应不足的状态，则加油机将始终按误差为 0.3%，若流量计始终处于压力供应较强的状态，则加油机将始终按误差为（-0.3）% 标准，继而导致燃油加油机的误差不同。

（二）人为因素的影响

一是计量检定人员对检定规程允许±0.3％误差的尺度控制不同， 有的控制在允许误差的最小（-0.3％）和最大（+0.3％）边缘，随着加油机使用和磨损，很可能出现计量超差；二是按规程要求，检定过 程中环境温度的变化要小于 5℃，检定时，油品与环境的温度差最大不得超过 10℃，而在实际检定中，环境温度和油品温度之间相差经常超过 10℃，检定员为图省事，并没有对标准器采取保温措施，导致检定数据不准确；三是由于加油员的熟练程度不同，操作不当，造成计 量结果不同，出现计量超差；还有就是维修人员无证上岗，擅自拆装 维修加油机，维修后又未检定，甚至故意帮助加油站作弊，造成计量 超差。

（三）外界环境的影响

目前，燃油加油机的计量系统具有较高的精度，很容易受到外界环境的影响，例如燃油加油机周围的温度、湿度、压力和振动情况， 都会影响燃油加油机在检定周期计量的准确性。由于受到热胀冷缩现象的影响，相同质量的燃油在不同的温度下体积将会发生明显的变化， 当温度增加 1 度，燃油的体积将会增加 1.2‰。我国地域辽阔，南北气温差异加大，同一地区由于季节的变化气温也在不断变化，这些都造 成了计量误差的产生。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（四）加油机内部因素的影响

由于加油机使用的频率较高，且大多都具有较长的使用时间，因此设备很容易出现老化等现象，这就导致加油机在计量的准确性上受到较大的影响。此外，加油机在辅助配件上的问题也会对加油机的性 能造成一定的影响，这就使得燃油设备在使用过程中出现计量误差超差的情况。其中最主要的有：流量计磨损变形、主板和传感器等出现 故障等。

（五）不具备资质人员的维修

因加油机维修人员未经质监部门授权，不具备维修资质，没有《修 理计量器具许可证》，擅自拆装维修加油机；维修完加油机后，加油 站也没有及时向质监部门再次申请计量检定，因而，无法保证加油机 计量准确度，导致加油机计量超差。

三、防止燃油加油机在检定周期内出现计量超差的对策

（一）提高加油站的计量意识

石油公司和加油站在工作中必须要加强诚信经营的意识，做到诚 信经营，提高自身的形象和信誉度。燃油在检定周期内的计量准确性 影响到公众的利益，同时对社会的稳定和发展也有着重要的影响。石 油公司和加油站要主动的接受社会和人民的监督，肩负起属于自身的 责任。在任用加油员的时候，要提高选拔的标准，尽量选择具有一定 专业基础的人员。在任用后，要定期的开展相关的培训工作，提高加 油人员的专业技能，并提高其计量意识，使工作人员能够对加油工作 认真负责。

（二）加强对维修人员的监管

规范维修单位许可证资质管理，加强维修人员培训，确保持证上岗； 对需要破坏加油机铅封的维修，要建立保修登记申请制度，健全维修 信息档案管理，保证维修后经过重新检定合格，才能投入使用；加大 对擅自拆动铅封进行维修或维修后未经检定合格继续使用的违规行为 查处力度。

（三）对加油机实行“三封”管理

按照JJG443-2006 的规定，经检定合格的加油机必须在电脑主板、编码器及测量变换器处进行铅封，并对铅封编号进行登记，输入微机 管理。同时要求加油站负责人对“铅封完好”性加以确认，以确保加 油机不会随意被人改变准确度。

（四）加油站应做好日常自校、积极开展行业自律活动

加油机的准确度受日常售油量及气温的影响，因此加油站应配备 20 L 工作量器，做好自校。一般每周不少于二次，一旦发现加油机超差应及时通知法定计量检定部门检验。另外，加油站是服务性窗口， 应在营业场地显著位置张贴计量管理制度和质监部门投诉电话，主动 接受社会监督。计量准确是加油机的技术核心，也是加油站在激烈的 成品油零售市场中立足的根本，只有通过“部门监管、企业自律、群 众监督”三方和谐互动，才能真正提高加油站的管理水平，维护公平 计量，这不仅关系到加油站和消费者的经济利益，也是质量监督部门 公正形象的真正体现。模电压，有的可能高达几百伏。再次同一工作 台面上的所有仪器与静电防范器具，都必须接在同一接地点，以免产 生电位差。以一个实验室来说，最好只有一个电源接地点。如果有两 个配电盘的电源，则会因接地点的不同而产生电位差，而这种电位差 常常可以达到几十伏。此外还有一些可能的情况则是仪器浮地或者是 防静电器具浮地等，也一样会产生电位差，所以实验人员必须注意每 一样器具的接地都必须是确实做到并且是正确无误的。

三、结束语

为了保证燃油加油机在检定周期内不会出现误差超差，燃油行业 必须要加强监督和管理，控制好燃油加油机的质量，相关的监督管理 部门也要加强对加油站的监管。管理部门需要制定完善的监管制度， 并要求检定人员在工作的过程中按照相关的规定和程序来进行，严格 的控制好检定周期内误差的超差范围，使燃油加油机的计量准确性大 大的提升。在发现检定周期内的误差超差时，要及时的进行解决，保 证人民的利益不受损害，使燃油的供应能够更加的稳定，以促进燃油 行业的发展。

参考文献

[1]张艳英. 检定周期中燃油加油机计量超差的因素及改善对策[J]. 河南科技,2017(1):144-145.

[2]刘艳 . 燃油加油机检定周期中计量超差的影响因素及防范措施分析[J]. 轻工标准与质量,2017(3):78-79.

论文作者:朱明录

论文发表刊物:《建设者》2019年20期

论文发表时间:2020/1/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/53b8fbe3f09545de68c631a1.html