# 浅述测定五日生化需氧量的影响因素论文_代洲

辽中县环境保护监测站 辽宁省沈阳市 110200

摘要：由于生化测定过程的复杂，导致影响因素众多，每一个因素都可能对结果产生极大的改变，本文针对这些影响因素做出详细的总结，对其影响程度进行分析，并针对性的提出规避影响、提高测定的精确度的方法，以期促进五日生化需氧量测定的技术进步，并提高水质检测的精准度，以保证用水安全和环境质量。

关键词：测定；五日生化需氧量；影响因素

一、五日生化需氧量测定概述

生化需氧量检测，也可称BOD检测，是体现水体自净能力和废水净化程度的重要指标，水体中有机物的降解需要通过微生物，而这个过程，会消耗大量氧气，从而致使水体氧气含量减少，对于水体质量、水中生物生存造成影响，由于近年来水体有机物污染愈发严重，因此生化需氧量的检测也显得尤为重要，如何完善过程，使得检测结果精准的反映水体情况，以便采取最为适合的手段进行治理、净化，这对于水体净化和工业废水处理有极大的意义。

二、测定五日生化需氧量的影响因素

2.1水样采集及保存

水样中微生物的作用直接影响着五日生化需氧量值，水样采集与保存方法对测定结果有着十分重要的影响。在诸多情况下，水样贮藏期间就算采用最好冷却条件，一些生物活性作用还是发生着，在此期间活性作用程度对生化需氧量测定的显著改变不是十分清楚，且样品与样品之间存在着较大的差异，所以储藏时间应尽可能的缩短。具体可采取下面方法：将水样采集并且充满密封带钟型口溶解氧瓶中，比如：采取样品采集之后不能在2小时内就开始分析，应该在4℃或者是低于4℃情况下进行保存，并在6ｈ内开始分析，当不能在6ｈ以内分析时，则应将储存时间和温度与分析结果一起报告，不可超过24ｈ分析，冷冻样品分析前需解冻、均质化和接种。

2.2驯化液接种的要求

接种是BOD5进行质量控制的重要问题，对微生物含量不丰富的废水，在测定BOD5时应该接种。不同的驯化接种液微生物种类、活性随时间变化差异较大，使分析结果不稳定。笔者通过长期对增菌液、生活污水、土壤驯化液、以及排污口下游底泥等不同来源驯化接种液的使用，得出易生化降解的废水主要使用增菌液接种，监测结果稳定；而不易降解的印染、医药等行业最好使用排污口下游的底泥驯化接种，底泥驯化接种产生的菌种针对性强，活性高，使分析结果比较稳定。

2.3水温的调控

BOD测定过程与微生物的活性和增长速率有关，一般认为在20℃～40℃是微生物最适宜生长的温度，分解有机物的能力最强。在该范围内温度要提高10℃，微生物的活性提高1～2倍。由于培养温度每相差1℃都会引起5％左右的测定误差。因此在整个测定过程中应严格控制水样温度在（20±1）℃，确保测定结果精密度和准确度。冬季采集水样、冷藏保存水样及冷冻保存水样温度远低于20℃，测定前须在待测水样中（溶解氧瓶）插入水银温度计，敞口放入20℃恒温水浴锅中进行快速升温并达到平衡。当水温达到要求时（20±1）℃再测定，以减小分析误差；夏季采集水样及受热污染水样温度常高于20℃，测定前须在待测水样中（溶解氧瓶）插入水银温度计，敞口放入20℃恒温生化培养箱中进行快速降温并达到平衡。当水温达到要求时（20±1）℃再测定，以减小分析误差。

2.4水样溶解氧调控

水样中溶解氧的含量与水温成反比，水温高，则溶解氧含量少；水温低，则溶解氧含量多。测定前，须严格控制好水样初始溶解氧浓度，当水样初始溶解氧浓度低于2.0mg/L，由于其未能给微生物生理生化活动提供足够溶解氧，致使该生化反应很难进行，可采用稀释或接种稀释方法以提高水样溶解氧浓度。从水温较低的水域或富营养化的湖泊中采集的水样，可遇到含有过饱和溶解氧，此时应将水样迅速升温至20℃左右，在不满瓶的情况下，充分振摇，并时时开塞放气，以赶出过饱和的溶解氧。从水温较高的水域或废水排放口取得的水样，则应迅速使其冷却至20℃左右，并充分振摇，使与空气中氧分压接近平衡。

2.5曝气过程中对BOD5值的影响

采用新鲜蒸馏水配制BOD稀释水，一份用活性炭过滤的空气曝气，另一份不过滤，在20℃条件下分别倒进BOD5培养瓶中，置入（20±1）℃培养箱内保存，按常规法逐日测定BOD5值。用活性炭过滤的稀释水当日BOD5为0.15mg/L，不用活性炭过滤的稀释水当日BOD5为0.25mg/L，结果表明，用活性炭吸附处理空气中污染物质，明显提高稀释水质量。

2.6确定水样稀释倍数

按照HJ505-2009（水质五日生化需氧量的测定 稀释与接种法）测定条件要求，经5d±4h培养后水样剩余DO浓度≥2.0mg/L，培养前后水样消耗DO量≥2.0mg/L，同时要求稀释水BOD5≤0.5 mg/L，接种稀释水BOD5≤1.5mg/L。试样中剩余的溶解氧的质量浓度为开始浓度的1/3～2/3最佳。

对于任一未知水样，稀释倍数可首先依据水样类型（地表水、工业废水），然后根据该水样总有机碳、高锰酸盐指数或化学需氧量测定值，按照国标法表1（典型的比值R）估计BOD5期望值，再根据国标法表2（BOD5测定的稀释倍数）确定稀释倍数。绝大多数受污染地表水、生活污水和工业废水需经稀释，一方面使有机污染物浓度降低，另一方面使被测水样DO浓度达到规定要求。

结语

总而言之，生化需氧量作为现阶段水质有机污染常用的重要指标，是水质监测的重要参数。但是因为整个测定过程中是一个复杂的生化过程，会受到诸多因素的影响。因此，在实际工作中，首先应做好相关准备工作，确定样品稀释的倍数，以有效的保证大批量、成分复杂未知水样五日生化需氧量测定的精密度和准确度。

参考文献

[1]王兆江.陈克复.李军，等.H2O2漂白废水BOD5测定产生的异常及消除方法[J].中国造纸，2009.

[2]沙厚平.张天相.单红云.大辽河口及邻近海域BOD5与COD分布现状和特征[J].海洋环境科学，2007.

作者简介

代洲（1984.04.11），女，学历:沈阳工业大学环境工程专业，学士学位，研究方向:环境工程。

论文作者:代洲

论文发表刊物:《基层建设》2017年第23期

论文发表时间:2017/11/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/57916b8786cc50b080c0525c.html