# 影响直读光谱仪检测结果准确性因素的研究论文_杨金有

西藏玉龙铜业股份有限公司 854000

摘要：直读光谱仪在冶炼或铸造工艺的炉前分析中应用广泛，要确保其检测结果的准确性，除了光谱仪要具备良好的性能外，对其进行正确的使用、操作、维护和管理，才能高效发挥其检测作用，确保检测和分析结果的准确性。但是直读光谱仪在检测分析过程中由于各种因素的影响，不可避免地会产生产生误差。本文对影响直读光谱仪检测结果准确性的因素进行了分析探讨。

关键词：直读光谱仪；检测结果；准确性；因素

引言 直读光谱仪在检测分析过程中由于各种因素的影响产生误差是在所难免的，比如标准样品和分析样品成分不均匀、组织状况不一致、光谱性能不稳定、样品表面处理不好、氩气纯度不够等一个因素出现问题，就会影响到光电光谱分析误差。了解其产生误差的原因，采取有效的措施进行消除或避免误差，提高直读光谱仪检测结果的准确性，是一项十分重要的研究课题。本文对影响直读光谱仪检测结果准确性的因素进行了分析探讨。

1直读光谱仪概述

直读光谱仪是一种精密的分析仪器，利用不同元素的原子被电极激发后会发出不同的特征光谱这一原理，对被测样品的组成和含量进行分析和测定。直读光谱仪具有一次分析元素多、分析范围广、分析速度快、操作方便、检测精度高的特点，在冶金铸造、钢铁及有色金属行业炉前快速分析中广泛应用，在汽车、航空航天、机电、机械、石油化工等各领域的金属材料对其元素进行精确的定量分析。需要指出的是，光谱定量分析会受人员、环境、仪器性能等多种因素的影响，从而使检测结果有失准确性，分析结果存在一定偏差。为提高检测结果的准确性，必须不断的研究、分析、总结，采取有效的措施来提高直读光谱仪检测结果的准确性。

2影响直读光谱仪检测结果准确性的因素

2.1干扰效应。干扰效应也称基体效应，又称共存元素、第三元素或伴随物效应，指的是在样品中除了分析物外所有其他成分的影响，在光谱分析中能引起谱线的强度变化，导致分析结果产生一些误差，这种干扰效应是光谱分析中需要高度重视的一个问题。

2.2分析试样和标样影响。在实际工作中，分析试样和标样的冶炼过程和物理状态存在一定的差异，座椅导致校准曲线经常出现变化，一般情况下标样大多处于锻造和轧制状态，分析样品大多处于浇铸状态，为有效防止试样的冶金状态变化影响检测分析的结果，经常使用的控制试样要保证与分析试样的冶金过程和物理状态保持一致，对试样的分析结果进行精确的控制。

2.3取样方法影响。取样方法和对样品的处理是光谱分析中影响分析精度和准确度的重要而关键的因素。炉前分析时要对炉中铸态的钢样采取快速红切的方式进行，如果检测的样品存在裂纹、杂质和气孔等问题，要重新进行取样检测。对于低碳钢材料要将其置入流水中进行骤降温处理，确保样品组织结构形成马氏体和奥氏体，从而有效提升碳的分析结果的准确性。但要引起注意的是，对于高碳样品进行切割后，要采取暖冷的方式进行处理，防止骤降温引起裂缝发生。另外，对于铸铁和球墨铸铁的检测和分析，要确保所检测的样品进行白口化，并确保取样的温度、脱模时间、冷却速度标准和统一。另外不同材料的检测分析，要选择适合的研磨工具，通常使用氧化铝砂轮片进行打磨，要注意打磨的颗粒处于中等状态，不能太粗或太细。需要强调的是，试样样品的表面要打磨掉0.5至1.5毫米，除去样品表面的氧化层，防止检测结果的不准确，氧化层对碳的分析结果的准确性影响更大。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.4其它因素影响。光电光谱检测分析存在的误差在所难免，要正确的认识误差，查找误差存在的原因，采取有效的措施消除误差。光电光谱检测分析误差除受上面几种因素的影响外，还有以下几种因素的影响。人的因素：操作者的质量意识、责任意识、操作技术、水平高低、熟练程度等都会影响检测的效果；设备因素：比如设备的状态是否优良、是否能定期检测和维护，光源的性能及再现性如何，氩气系统是否稳定，试样加工设备状况是否正常、是否对加工设备进行定期维护保养等，都会一定程度上影响检测结果的准确性。样品试样因素：比如待测试样成分是否均匀，是否具有试样的代表性，热处理状态和组织结构状态是否正常，标准试样的成分和控制试样的成分是否均匀，成分含量的标准值是否可靠，组织结构是否同一、磨制样品方法是否规范、效果是否有效等等，都是影响其检测效果的关键因素。分析方法因素：在分析方法上，校准曲线制作及拟合程度是否达标，标准化过程及效果是否高效，控样选择是否规范，定值是否严格等等，都一定程度上影响着检测效果。环境因素：比如检测所在分析室的温度、湿度是否正常，受否受电磁干扰的影响，所处环境是否清洁卫生，是否具备检测要求的条件稳定的操作环境，只有有了良好的检测环境，才能为检测结果的准确性提供保障。

3提高直读光谱仪检测结果准确性的有效措施

3.1直读光谱试验室安装条件要达标。一是试验室内的环境温度要控制在10-30℃，相对湿度控制在20%-80%，确保无腐蚀性气体。因为超温会增加光电倍增管的暗电流，超湿会导致高压元件漏电现象。二是氩气的供给纯度要达到99.998%以上，不纯氩气中杂质影响激发效果，降低元素的光强值，分析结果出现偏差。三是输入试验室的电源要接在交流稳压器上，输出电压接到直接光谱仪器上，电源电压控制在－15%～＋10%以内。

3.2做好样品分析准备。设备和PC电源电压选择开关要设置适当的输入电压，过滤盒保持半盒水量，氩气压力设置为0.7MPa。光谱仪打开后要保持光学元件性能的稳定。激发RH18样品判断氩气是否正常。对直读光谱仪调整影响测量值的物理变化，修正分析误差，保证分析结果的准确性。

3.3正确进行样品分析。一是认真制备试样，样品切割和磨样处理后，激发面能密封住激发孔，样品表面清洁，无裂纹、砂眼、气孔缺陷，样品和火花架不能漏气。二是激发样品。样品制备好后在火花台中激发3次，每分析试样前激发一个标样，测试标准化后工作曲线的准确性。

3.4做好直读光谱仪的维护保养。要按时清洁空气光学系统入光窗口和紫外线光学系统的入光窗口，定期检查更换过滤盒用水，定期清洁空气过滤器、更换滤芯，定期清洁火花台。样品激发的过程产生的金属蒸气一部分附在火花台上，久而久之大量粉末沉积，降低两电极之间的绝缘性能，影响激发效果。激发低熔点元素合金挥发物喷溅容易导致两极间直接短路，烧坏电极架绝缘造成仪器损坏。要定期更换标准化样品，正确使用存放标准样品，确保标准值不发生变化。

结语：提高直读光谱仪检测的准确性，首先要正确认识直读光谱仪的特点，了解影响检测结果准确性的因素，采取科学有效的措施进行对症施策，确保直读光谱试验室安装条件达标，正确选择标准样品，定期对仪器维护保养，正确规范操作，多措并举共同促进其检测数据的准确性，提高检测的效果。

参考文献：

[1]王京宏，盛婷.PDA-7000型直读光谱仪长期稳定性验证分析[J].铸造技术，2018，39(07):1629-1630.

[2]种法国.光电直读光谱仪在不锈钢检测中的误差分析[J].化工设计通讯，2018，44(04):250-251.

[3]周丽颖.SPECTRO直读光谱仪期间核查工作的探讨[J].河北企业，2016(10):140-141.

[4]吴欣，何跃，毛春红.期间核查对GS1000-Ⅱ直读光谱仪准确度的影响[J].山东化工，2015，44(16):153-154.

论文作者:杨金有

论文发表刊物:《防护工程》2018年第22期

论文发表时间:2018/12/4

本文来源: https://www.lw33.cn/article/58e5b5622cb15af127bd6ce3.html