# 浅淡水银柱式血压计的正确使用与简单修理论文_李茂文

尚志市检验检测中心 黑龙江尚志 150600

摘要：血压计和血压表是医务工作者和家庭保健常用的一种计量器具，用于测量人体的血压，其中以水银柱式血压计测量的准确性和稳定性最高。所以说血压计的准确和正确使用关系着人们的健康。现重点讨论水银柱式血压计的正确使用与简单修理。

关键词：水银柱式血压计；使用方法；修理措施

血压计和血压表是医务工作者和家庭保健常用的一种计量器具，用于测量人体的血压，其中以水银柱式血压计测量的准确性和稳定性最高。所以说血压计的准确测量和正确使用关系着人们的健康。

使用血压计应先将臂带绑在被测量人的胳膊上，再将听诊器的感受器塞进臂带与胳膊（有脉搏声的地方）间，利用气球打气升压至血压计最高刻度处，然后一面旋松气阀放气，一面用听诊器听音，当臂带内的压力与心脏收缩压相同时，听诊器听到的第一声，此瞬间血压计示值就是收缩压（即高压），当臂带内的压力与心脏舒张压相同时，听诊器也听到一种声音，也就是最弱的一声，此时血压计示值就是舒张压（即低压）。

为了保证测量准确可靠，使用血压计时要注意：

（1）使用前，应先观察一下玻璃管是否无色透明，标尺上数字是否清晰，有无漏汞现象等。如发现水银升降不灵活，玻璃管被污秽而影响读数，盒盖开启后不垂直，气阀开关不灵活等，或者对示值的准确性有怀疑时应暂停使用，送计量部门检修。

（2）使用前，先打开水银开关，见水银平面在玻璃管零位时即可使用。

（3）使用时，应尽量保证玻璃管处于垂直状态，防止因玻璃管倾斜而带来的测量误差。

（4）测量血压时，应尽量避免被测量人心理紧张。如果发现被测量人心理紧张，应暂停测量待恢复正常后，再量血压。冬季测量血压如果将衣服长袖卷到臂，会将上臂压紧影响测压时的声音，最好将衣服袖子脱下测量。

（5）使用中贮汞瓶开关要打开最大，打开之后再加压，加压不可超过38kPa，以免水银渗入通大气的麂皮内或溢出来，影响血压计的灵敏度。

（6）使用后，要把血压计向贮汞瓶倾斜，让水银进入贮汞瓶内后关闭开关，以防水银渗漏。然后再把臂带、橡胶球等放顺，以免影响盒盖关闭或损坏玻璃管。如果盒盖多次不关闭好，也会使铰链松动，影响开启后玻璃管的垂直。

（7）血压计使用时间长，会有水银氧化物附着于玻璃管管壁上，影响读数。去除方法是关上开关，板起玻璃管上端的弹簧压板，取下玻璃管用丝绒通条或其它方法清洁之。

（8）发现水银柱升降太慢，可关闭开关，旋出压板螺丝帽，并将螺丝帽内的麂皮上的水银清除，然后再装上使用。

（9）携带血压计外出时，最好竖直（即开关向上）。因为血压计竖直时水银会全部留存在水银瓶内，以免移动中水银溢出。

（10）若有水银溢出，可把血压计竖放起来，将玻璃管上端的压板扳起，拉出玻璃管上孔，加入适量水银，用眼睛平视使水银凸面与零点吻合时为止，然后再把玻璃管恢复原状。

（11）水银在空气中极易氧化，生成很毒的氧化汞，浮在水银表面并沾污玻璃管壁，对读数有很大的影响。因此应注意防止水银氧化和氧化物进入内部。平时应定期清洗内部。加水银时应将注射器针头浸入水银容器下部吸清洁的水银，向血压计注入水银时在注射器内部至少剩留2～8毫米的水银。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

我们在日常使用中有时会因为使用不当或是没有做好维护，而用使血压计出现故障，下面我就说说血压计常见的小故障和出现原因以及解决办法：

（1）外壳自锁弹簧开关过松、过紧、声音发哑，开关头没有全部弹出。或盖与底壳合缝大。出现这种情况的原因是开关勾过前、过后，或过上、过下或者是底壳装开关部位过前或过后。解决办法是用螺丝刀、钳子等工具矫正或是用木榔头敲打合适。

（2）玻璃管的上下端漏汞。出现这种情况的原因是玻璃管下面的软木垫片不良、玻璃管下端接触面不平或有缺口或者是玻璃管活动，压板未将玻璃管压紧。解决办法是更换成两面平整、孔内侧至片外侧无小孔的软木片换成脱皮垫圈，更换玻璃管（接触面应全部是磨砂面的）或是在玻璃管下端增加一片软木垫片或橡皮垫圈。

（3）压板帽（空气过滤器）的小孔漏汞。出现这种情况的原因是帽内麂皮质地过松或过薄。解决办法是更换成较厚或质地较密的麂皮。

（4）零位不对。出现这种情况的原因是水银过多或过少。解决方法为增减水银。

（5）透气性（灵敏性）不好。出现这种情况的原因是压板帽内的麂皮过厚质地过密。解决方法是将麂皮拉松或更换新的。

（6）水银柱断线或有气泡。出现这种情况的原因是玻璃管中间有空气，玻璃管或瓶内过脏，零位过低。解决方法是将血压计上下震动以消除空气，清洗玻璃、洗水银或打气吹出贮汞瓶内部脏物或是增加水银以提高零位。

（7）玻璃管内壁挂有水银。出现这种情况的原因是玻璃管内壁制造不良或是内壁有脏物。解决方法更换玻璃管或清洁内壁。

（8）臂带漏气。出现这种情况的原因是臂带漏孔或是胶合不好。解决方法是贴补或更换臂带。

（9）接头附近的皮管漏气。出现这种情况的原因是使用时间长，皮带变形、内孔大、收缩不紧或有裂缝。解决方法是将变形或有裂缝的小段剪去，使用下面的部分重新连接。

（10）气阀帽（旋钮）漏气。出现这种情况的原因是压气轴不密合（轴尖压印不足一个整圈）、或是小弹簧短再或者是气阀帽丝扣过短。解决方法是用钳子夹住气阀帽来回转紧几次或更换压气阀、拉长弹簧或更换弹簧、再或者更换换气阀帽。

（11）气阀与橡胶球连接处漏气。出现这种情况的原因是气阀蕊与橡胶球之间装配不严密。解决方法为重新装配好。

（12）打气时水银不易升高。出现这种情况的原因是气阀小胶皮管刀口处有脏物或是刀口开的不好又或者回气阀漏气。解决方法是去除脏物或更换小胶皮管，再或者将回气阀内小橡皮片重新装或更换。

（13）气球很难鼓气。出现这种情况的原因是回气阀进气不利甚至堵死。解决方法为取出回气阀内的脏物。

参考文献：

[1]章健珺.工程量清单计价模式下的商务标回标分析[J].中国招标，2012，23（37）：15-17.

[2]毛晓英.工程量清单计价模式下施工招标商务标回标分析探讨[J].建设监理，2014，19（7）：27-29.

[3]郭丽华，张小成.浅谈水银式血压计使用维修保养对计量检定的影响[J].科学之友，2012，26（02）：35-36.

[4]刘艳红.浅析台式水银血压计的计量检定、维护及使用[J].科技视界，2014，11（13）：81-82.

论文作者:李茂文

论文发表刊物:《基层建设》2019年第11期

论文发表时间:2019/7/26

本文来源: https://www.lw33.cn/article/59c544434425c30d42e39f32.html