# 地面气象观测仪器常见故障及维修维护 王光辉论文_ 王光辉,

摘要：在气象服务之中地面气象观测仪器占据了重要的地位，且关系到了气象数据与预测的准确性，对人们的生产与生活有着一定的影响。但是在实际情况下，如果地面气象观测仪使用一段时间，那么则会出现各类故障，如不做好维修工作，则会影响其使用效果。所以在本文中，针对地面气象观测仪器常见的故障进行分析，并从不同角度出发给予维护维修的策略。

关键词：地面气象观测仪器；气象服务；故障；维护维修

0前言

众所周知，地面气象观测是气象观测站的重要工作，在观测过程中离不开地面气象观测仪器，主要的观测内容是对观测区域范围之内的地面气象情况变化加以分析，做好数据的采集。其中只有从根本上保证地面气象观测仪器的准确性，才能减少气象误差，保证气象预报的完整，所以在此背景下积极做好地面气象观测仪器故障检修工作至关重要。

1、地面气象观测仪器的类型与特点

1.1温度测量仪器

严格意义上分析在地面气象观测仪器之中，温度测量仪器是必不可少的测温仪器，其特点是寿命长、防水性好。一般而言，在选择具体功能温度计的时候，需要严格按照测量温度物质的差异针对性的选择温度计，包括煤油温度计、酒精温度计或者水银温度计，当然从性质上温度计包括接触式温度计与不接触式温度计，对于前者而言，测温仪表精度比较高，操作简单，但是测量速度比较慢；对于后者而言，其特点是范围广，没有温度的上限，测温快，但是极易受到相关因素所带来的影响，导致误差过大。

1.2风测量仪器

在地面气象观测仪器当中风测量仪器能够对空气流量加以检测，通常情况下，风速计的种类非常多，较为常见的有杯风速计、螺旋桨式风速计等等，为进一步保证测量的准确性与完整性，需要定期进行检测，以此提高风速测量的准确性。在日常工作当中，还需要对风速测量仪器加以重视，做好维修与保养工作，严格按照说明书进行维护保养，延长其使用寿命，在应用过程当中，假如出现故障，需在短时间内关闭仪器，并且不可肆意触摸仪器的传感部位。

1.3辐射测量仪器

所谓的辐射测量仪器主要是对辐射、大气辐射进行测量的仪器，较为常见的辐射仪器包括了绝对日射计与直接日射表等等，无论哪一种辐射仪器，其携带方便，操作都比较简单。

1.4降水测量仪器

降水测量仪器划分为雨量器与雨量计两种类型，雨量器是对降水进行收集的仪器，雨量计因科技含量比较高，所以可以用来对某一段时间内的降雨量进行测量，但是值得注意的一点，因为受到自身因素所带来的影响，雨量计往往会受到外界因素的制约，尤其是在风力比较大的情况下，其准确性过低。

2、地面气象观测仪器常见故障与解决对策

2.1温湿度传感器

温湿度传感器的故障包括三种：首先，空气温度或者湿度状态发生异常，之所以产生这种现象，是因为传感器受到损坏，对此需要进一步判断传感器发生故障的位置，假如说利用一根新的传感器替换，并且在替换之后数据恢复，那么则说明原来的传感器发生问题。温度传感器在故障分析的时候可以应用万用电表做好电阻的测定，或者湿度传感器利用万用电表进行电压的测量，假如在测量过程当中其数值不在正常范围之内，那么则说明传感器发生故障需要及时更换。其次，采集通道出现故障，导致温度与湿度发生异常，在对其进行解决的时候要校准传感器模拟器，在校准过程当中假如模拟器仍旧有信号发出，但是采集器无法采集，那么则意味着通道出现了问题需要及时处理。最后，线路出现问题，在检测过程当中假如温度的初始值停留在-24.6摄氏度，那么则意味着线路发生了故障，需要更换线路。

2.2风向风速传感器

根据归纳与总结，风向风速传感器出现故障的位置在于风速传感器方面，发生故障之后需要对风杯以及风向标加以观察，观看有无晃动现象，假如出现晃动，那么则说明传感器的轴承装置存在问题，要进行维护。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆除此之外，还要对风杆的拉绳进行检查，如果拉绳出现松动现象，那么需及时拧紧，并做好垂直度的校验工作。风速传感器在检测过程当中可以应用万用表进行检测，对其电压加以观察，观看是否处于正常范围之内，假如不处于正常范围需要对相关的故障进行分析，做好维修。

2.3雨量传感器

在雨量传感器发生故障之后需要遵循从上到下的方式进行分析，并且在进行故障排除的时候先要将积尘排除，清除堵塞的区域，然后在观察信号采集模块等位置是否出现故障。其中对于虹吸式雨量计而言属于一种自动记录仪器，可以对降水进行记录，但是因为受到相关技术因素所带来的影响，虹吸管与浮子式侧管缺乏紧密性，并且长时间使用会出现生锈等现象，同样会导致虹吸式雨量器出现漏气漏水，从而对数据的准确性产生影响。在进行处理的时候，需要对其进行清洗，尤其是要对浮子式顶盖之上的锈蚀加以清除，减少摩擦，值得注意的一点，在清洗之后要调整好零点，并且进一步保证节流管的畅通性，经过反复调试准确无误方可投入使用。

2.4蒸发器

一般而言，在夏季强降水比较多，如果没有值班人员，那么无法将蒸发器当中的水分倒出，导致蒸发器内的水溅出，影响观测记录，为从本质上解决这一问题，所采取的方法便是配备容量大的玻璃溢出瓶，并将瓶子盖紧，将一根管子接到帽盖中央，利用橡胶连接好，然后将其瓶子放到蒸发器的附近，这样一来可以将蒸发器的小嘴与溢出瓶的橡胶管相互连接，即便有强降雨发生，蒸发器内的水分也会流到玻璃瓶之中，进而对观测仪不会产生较大的影响。

3、地面气象观测仪器的维护

3.1温度仪器的维护

在对温度仪器进行维护的时候，最重要的是清洗，其中清洗之前需要将温度表的最高值与最低值进行记录，并且还要将温度仪器放在百叶箱之中，保证仪器能够感知外面的温度。此外，值得注意的是水温不可过高也不可过低，否则会对温度仪器产生影响，在清洗完成之后需利用毛巾擦拭仪器，并将仪器放回原位。

3.2蒸发器的维护

在使用一段时间之后，蒸发器会出现杂草或者飞虫，从而对数据有所影响，对此同样要进行清洗，清洗蒸发器的时候不可以用手压制蒸发桶，这样会导致蒸发筒发生倾斜，对其仪器的准确性造成影响。

3.3雨量计的维护

在对雨量计进行维护的时候主要内容是要对笔尖的零线位置进行检查，要从根本上保证虹吸式雨量计终止时笔尖处于零线位置，还要对各个摩擦位置的情况进行观察。

3.4日照计的维护

在对日照计维护的时候需在更换日照纸之后进行，主要的原因是在该阶段会有沙尘与飞虫进入到日照桶之内，可以利用镊子将其杂物夹出，同时，在对日照计进行清洁的时候，要在白天进行，并且清洁过程需要对仪器的角度水平加以纠正。

3.5温度与雨量传感器的维护

如使用时间过长，那么温度或者雨量传感器的在水桶会发生堵塞，所以要做好清理工作，同时还要进行温度传感器电阻测量，尤其是要控制脚1脚3电阻值，在对温度雨量传感器进行清洁过程当中，需要先将电阻切断，并且不可与传感器翻斗相互接触。

3.6风向风速传感器的维护

工作人员需要对风向风速传感器进行校正，保证方向杯以及风向标的灵活转动，假如在运行当中出现了卡顿现象要即刻处理，除此之外，还要做好防雷的维护，对电源防雷器与信号防雷器进行检查，如果出现老化现象需做好更换。

参考文献：

[1]李志刚. 简析地面气象观测仪器常见故障维修及日常维护[J]. 农业与技术,2017,37(16):237.

[2]李静,刘沈芳. 地面测报中常见的仪器故障及维修维护[J]. 湖北农机化,2019(05):25.

[3]王文志. 新型地面气象观测仪器的管理与维护[J]. 现代农业科技,2016(11):288+290.

论文作者: 王光辉,

论文发表刊物:《科学与技术》2019年18期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/624498bdcef1c506eb1fb778.html