# 室内环境中TVOC检测论文_陆晓红

上海苏科建筑技术发展有限公司 上海 201399

摘要：本文主要阐述民用建筑工程室内环境污染物TVOC（总挥发性有机化合物）检测的重要性、TVOC检测的方法以及新型气相色谱仪和热解析仪在室内空气TVOC检测中的应用。

关键词：TVOC检测；检测方法

1、前言

随着经济的发展，物质生活水平的提高，人们对健康的追求越来越高，不仅要吃的健康，而且对居住环境的要求也高，好的居住环境为人们提供一个健康良好的生活。

TVOC是空气中挥发性有机化合物的总量。TVOC是指室温下饱和蒸气压超过了133.32Pa的有机物，其沸点在50℃~250℃，在常温下以蒸发的形式存在于空气中。TVOC是一种有毒性、刺激性、致癌性，并且有特殊气味的化学物质。

TVOC主要来源于装饰装修材料中的涂料、胶粘剂、地毯、地毯衬垫等等。

2、TVOC检测的重要性

为了预防和控制民用建筑工程室内环境污染，建设部制定了《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2010（2013），规定了氡、甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物（TVOC）的含量为必检项目。在这五项检测中，最难掌握的是室内空气中总挥发性有机化合物（TVOC）的气相色谱分析[1]。规范中明确规定I类民用建筑工程TVOC的限量小于等于0.5mg/m3，II类民用建筑工程TVOC的限量小于等于0.6 mg/m3。然而在不当装修施工中，TVOC的值甚至可高出数十倍。

TVOC有刺激性、有毒性，TVOC能引起机体免疫水平失调，影响中枢神经功能，出现头晕、头痛、胸闷等症状，另外还能影响消化系统，出现食欲不振、恶心等，严重时可损伤肝脏和造血系统。所以TVOC的检测十分重要，检测合格再搬进去住是对自己对家人健康的负责。

3、TVOC检测

3.1 设备、试剂和材料

色谱仪：Scion GC456，FID检测器

热解析：北京北分天普TD-50

色谱柱：长度为50m，内径为0.32mm的毛细管柱

Tenax-TA吸附管：玻璃管

进样针：1μL

TVOC标准溶液：上海师范大学生命与环境科学院生产（以CS2为溶剂，内含苯、甲苯、乙酸丁酯、乙苯、对（间）二甲苯、苯乙烯、邻二甲苯、十一烷

3.2 TVOC色谱直接进样与热解析进样实验对比

（1）TVOC色谱直接进样

柱操作程序为程序升温，初始温度为50℃，保持10min，升温速率5℃/min，温度升至250℃，保持2min。（整个程序52min）

检测室温度：250℃

汽化室温度：250℃

图1 色谱直接进TVOC标准溶液，浓度0.05mg/mL，1μL

（2）热解析进样

色谱条件同上，热解析设置条件：热解析加热炉温300℃，手动吹扫3min，解析3min，进样15s。

图2为解析仪进TVOC标准溶液，浓度0.05mg/mL，进样量为1μL

（3）TVOC色谱直接进样与热解析进样实验对比结论

色谱GC456和解析仪TD-50是实验室新购设备，两台新设备联用经实验得出结论：TVOC各组分分离效果好，在色谱条件相同情况下，热解析进样所对应各组分峰面积大小都达到直接进样所对应峰面积大小的20%以上。色谱直接进样与热解析进样各组分出峰时间差都在0.1min以内。

3.3热解析进样重复性

实验条件如上，热解析先后进样浓度为0.5mg/mL的TVOC标准溶液，实验数据如下。

由实验结果可知，热解析两次进0.5mg/mL的TVOC标准溶液1μL，TVOC各组分的重复性都在5%以内。因此，热解析仪设置条件，气相色谱仪设置条件符合TVOC检测要求。

4、结语

室内空气中TVOC包含多种有机物，其化学性能各异、浓度各不同。因此，需综合考虑各方面影响，正确选用毛细管柱和Tenax-TA吸附管，采取正确的进样方式，选择合理的气相色谱仪和热解析仪，把分析条件调到最佳的分析状态，以此来提高检测结果的准确性。

参考文献：

[1] 兰亚芬.室内空气中TVOC检测方法的探索与研究.山西建筑，1009-6825（2013）18-0200-02

[2] GB 50325-2010（2013）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

论文作者:陆晓红

论文发表刊物:《北方建筑》2016年11月第33期

论文发表时间:2017/1/12

本文来源: https://www.lw33.cn/article/65acd9764d20b9f046cc1cd7.html