# 加油机计量检定过程的温度对测量误差影响论文_李强

（大同市质量技术监督检验测试所，山西省 大同市 037000）

摘要：在加油机计量检定过程中，为了提高检定结果的科学、公正性，举例分析了温度对加油机测量结果的重大影响，防止对测量结果的误判；并提出了减少温度引起误差的方法，实际计量检定中，需要分析引起误差产生的原因，进而在找出原因的基础上采取有效的改进措施，最终减小误差，实现加油机计量检定的准确性。

关键词：加油机；计量检定；温度；误差测量

一、加油机的检定原理

加油机是以体积“升（L）”为计量单位的，根据JJG443-2015《燃油加油机》的检定规程，一般使用容积比较法进行检定，具体方法是通过最大允许误差不超过±0.05%的标准金属量器，在（-25～55）℃的环境温度、相对湿度：≤95%、（86～106）kPa的大气压力等环境下进行检定。检定过程中，要确保环境温度不能超过5℃的变化，环境温度应在加油机附近测量，测量介质和环境的温差则不能超过10℃，比较一定的流量下加油机指示装置的显示值和标准金属量器提供的标准值，进而得到加油机体积量的相对误差。

二、产生误差的原因及温度对加油机计量检定误差的影响

1.产生误差的原因

通过调查分析得出，如果燃油加油机的检定周期内出现了计量超差问题，主要有以下几个方面的原因造成。

（1）加油机内的测量误差规定的上下限不同。全国各地加油机的计量检定机构不同，各地的控制误差尺度出现了不一致的情况，部分地方计量检定机构将加油机误差控制到+0.3％左右，也就是加油机加注每百升燃油会出现少发0.3L的现象，有的地方计量检定机构将加油机误差控制到-0.3％左右，也就是在加油过程中，每加注百升燃油会多发0.3L，有的地方计量检定机构将加油机的误差控制为零。这些误差都是在国家相关规定的允许误差范围之内，但是，所控制的允许误差的最小值与最大值不一样，当有些加油机的误差接近于最小和最大允许误差时，在计量检定周期内就会出现超差现象。

（2）油品的储存环境及管道设施造成的影响。油品储存受到温度、湿度、震动、压力与加油站管道漏气的影响，还要受到底阀漏气等诸多因素的影响，所以会超过国家规定的范围，也就是出现超差，但是，最终所产生的超差受油品温度的影响较大。根据相关的了解，当前市场上加油机进行计量时，所得到的结果大多数是油温没有达到标准温度时的量值。加油站在进油时，主要是通过燃油标准体积(20℃的体积)乘以标准密度(20℃时的密度)所得到的质量当做结算标准，当加油站对外售油时，主要是以没有达到标准时的体积进行结算，而忽略了温度因素。

2.温度对加油机计量检定误差的影响

（1）忽略温度测量对燃油加油机示值误差的影响

公式E=(Vl—V2)／Vl(1)中的V2并不是标准量器中直接读取的数据，而是由标准量器测得的加油机在实际温度下输出的实际容量。相对误差为负数，表示加油机多付油；相对误差为正数．表示加油机少付油。一般当夏季检定加油机时，由于埋在地底下的储油罐温度小于外界环境温度，油品加注到标准容器后体积会膨胀；当冬季检定加油机时埋在地底下的储油罐的温度往往高于外界环境温度，油品加注到标准容器后体积会缩小。若忽略温度的影响，加油机实际加油量比检定时的标准量器示值低或者高，有可能超出国家标准要求，使消费者或者加油站蒙受损失。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）温度测量不准对检定误差的影响

在加油机计量检定过程中，油品流过加油机的流量测量变换器的温度和标准器内的温度分别在油枪出口处和量器内测得的。量器中的温度比较容易测得。流量测量变换器处的温度就不容易测得。因此从测量位置看．用油枪出口处的温度代替流量测量变换器处的温度，这一距离与软管长短有关，一般相距3m左右，有一定的温度差。根据有关试验，从油枪出口处温度代替流量测量变换器处的温度有0．2℃～0.3℃之差，所以由温度测量不准引起的误差有E=0．3%*0．1%=0.03%。

三、降低加油机计量检定中温度对测量误差的措施

加油机计量检定中温度会对测量结果产生一定的误差。造成这种情况的主要原因就是计量检定过程中设备会受到环境等因素的影响。获取到的数据与实际数据之间的误差会随着限制条件的变化越来越大。数据的真实性受到影响将直接的反作用到加油机计量检定结果上，因此要注重以下几点。

1.重视温度对测量的误差。加油机计量检定的过程中要严格的执行计量标准规程，在思想意识上能够充分的认识到温度变化对测量误差产生的影响，制定出正确的方法降低温度变化，保证加油机承受的温度能够恒定。

2.选择精密的温度计。处理温度变化对测量产生的误差措施较多，根据加油机计量检定实际情况制定出相应的解决措施，这样才能够避免温度变化产生误差。在日常管理运用的过程中要处理好油枪出口端与内部温度的变化。在保证测量结果的同时首先要选择合适的温度计。选择精密的温度计能够在一定程度上降低误差的产生，及时的掌握温度的变化状况，对于加油机能够正常的运行具有重要意义。JJG443-2015《燃油加油机》对于辅助设备在运行过程中温度计的使用有着明确的规定。在一般情况下的精密数字温度计测量范围会在-30～60℃，最小分度值为0.1℃。精密数字温度计操作较为简单，并且材质比玻璃更牢固，同时温度的反应较快，方便携带使用。

3.量器内部温度。一般温度计并不能够对量器内部进行温度的测量，只能够检测到上部与主体连接区域温度变化。无法满足基本的加油机温度变化需求。同时受到长度限制，一般温度计并不能够进入到量器中。同时还要保证温度计在量器内部才能够进行读数。这种测量方法在安全性与正确性上都不能能够保证。运用精密数字温度计能够延伸至量器中部进行温度检测。

4.检定周期。加油机计量测量上要在检定周期内完成，这样能够获取到准确的油枪和量器内部温度的变化。在检定周期的设置上要充分的考虑好地理、气候等自然因素。加油机计量测量检定周期控制在4月～5月或者是10月～11月期间。根据检定规定要求，加油机的最大允许误差为±0.30%，在日常检定中将误差控制在0.1%左右，要在根本上能够降低误差的产生。加油机计量检定周期要符合国家规定的要求，特别是要落实到日常工作中。符合国家规定要求才能够准确的获取到检定结果。温度传感器的设置要充分得到了解到油温的变化，保证能够快速的进行燃油的添加。要将加油机环境温度控制在20℃左右，这样能够保证燃油价格合理性。

四、结束语

通过本文的整体论述，对加油机的使用原理和在使用过程当中受到温度的影响测量误差方面的内容的介绍。只有采取对温度测量误差有效的解决方法，才能够有效的减少温度对测量误差的影响。而随着人们生活水平的不断提升，使得在实际的加油机计量检定过程当中，加油机温度误差受到了人们的更高的关注。所以，只有将温度对误差的影响的具体原因进行更好的解决，才能够为加油机使用过程当中的精确程度的提升带来更好的保障。

参考文献

[1]曾庆锋.加油机计量检定中温度对测量误差的影响分析[J].中国设备工程，2017（11）：52-53.

[2]张义富.加油机计量检定中温度对测量误差的影响及对策[J].广东科技，2015（16）：224-224.

[3]阿卜来提・安外尔.加油机计量检定中温度对测量误差的影响及对策[J].科研，2017（2）：00281-00281.

论文作者:李强

论文发表刊物:《知识-力量》2019年9月30期

论文发表时间:2019/6/13

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6982a992786d218f2070d517.html