# 临床血糖检验中快速血糖仪与生化分析仪检验结果观察论文_邱小婷

福建省龙岩市第一医院 364000

【摘 要】目的：分析观察临床血糖检验中快速血糖仪与生化分析仪检验结果。方法：从2015年1月至2015年6月期间在我院接受诊疗的患者中择取121例患者作为研究对象，对这121例患者进行快速血糖仪与生化分析仪的检验；对两种检验方式的的检验结果进行比对分析。结果：快速血糖仪检验的结果是（7.75±3.30）mmol/L，生化分析仪检验的结果是（7.26±3.11）mmol/L，二者比较无显著性差异，p>0.05。结论：快速血糖仪操作简便，结果可靠，可在临床推广应用。但应定期与实验室全自动生化分析进行比对分析，加强快速血糖仪的质量控制。

【关键词】血糖检验；快速血糖仪；生化分析仪；检验结果

血清中的糖称为血糖，体内各组织细胞活动所需的能量大部分来自此，所以血糖必须保持一定的水平才能维持体内各器官和组织的需要。有研究认为对血糖的检验能够帮助医生及时了解患者的病情，以便尽早给出准确的治疗方案，所以血糖检验的准确性和及时性都非常重要[1]。本研究对快速血糖仪与生化分析仪检验结果进行比对分析，现报告如下：

1.资料与方法

1.1 临床资料

从2015年1月至2015年6月期间在我院接受诊疗的患者中择取121例患者作为研究对象，对这121例患者进行快速血糖仪与生化分析仪的检验。

121例患者中，男71例，女50例，年龄34岁～78岁，平均49.44岁，其中糖尿病患者有80例，其余的41例没有明显的糖尿病症状。在121例患者中，外伤31例，心血管疾病23例，脑梗死29例，脑出血27例，昏迷11例。

入选标准与排除标准：所有患者均符合自愿的原则；本次研究的病例不包括血液系统疾病、免疫系统疾病患者，也不包括患有心脏、肾脏、肝脏等重要器官疾病的患者；研究还排除了有精神疾病历史的患者；本次研究没有不配合诊疗的患者。

1.2仪器和方法

德国罗氏ACCU-CHEK快速血糖仪，采用德国罗氏配套的血糖试纸条；奥林巴斯2700全自动生化分析仪，试剂采用宁波美康盛达生物科技有限公司血糖检测试剂，测定方法为己糖激酶法。121例患者先用快速血糖仪测定末梢血的血糖，然后，在5min内抽取2mL的静脉送实验室，并于30min内用生化分析仪完成血清的血糖测定。

1.3统计学处理

实验数据用SPSS19.0软件进行分析，计量资料用均数±标准差表示，比较用t检验。组间数据处理以95%作为可信区间，即当p值小于0.05时，可以表示此次实验研究的快速血糖仪与生化分析仪检验血糖水平数据具有明显的差异，存在着统计学意义。

2.结果

快速血糖仪检验的结果是（7.75±3.30）mmol/L，而生化分析仪检验的结果是（7.26±3.11）mmol/L，快速血糖仪与生化分析仪检验出的血糖值之间，无显著性差异，p>0.05。具体的数据情况可见附表：

3.讨论

本研究选用的121例都是因各种原因入院需要接受血糖检验患者，对这些患者分别进行快速血糖仪以及生化分析仪的血糖检验，结果显示虽然快速血糖仪检验患者的血糖水平与生化分析仪检验的结果无显著的差异，快速血糖仪检验的结果是（7.75±3.30）mmol/L，而生化分析仪检验的结果是（7.26±3.11）mmol/L（p>0.05），但是快速血糖仪检验出的血糖值要较生化分析仪稍高，这可能与快速血糖仪测定的是患者的末梢血有关，末梢毛细血管是动脉与静脉的交汇处，因而末梢血中的含糖量要比静脉血的高，但是对临床诊疗并不会产生明显的影响[2]。

在检验的结果上，快速血糖仪与生化分析仪无显著性差异，但是经过临床的实际应用，众临床医生以及患者均一致认为快速血糖仪器应用价值更高，究其原因，主要有以下几点：（1）有助于诊断率的提高。近些年来，临床中已经广泛应用了快速血糖仪的检验技术，快速血糖仪可以对因糖尿病所引发的高渗性昏迷、低血糖性昏迷、酮症酸中毒的昏迷等症状进行及时的排除，这样可以减少不必要的检查环节，帮助患者减少了医疗费用[3]。（2）有助于抢救成功率的提高。使用快速血糖仪进行检验，具有快速的优势，可以及早发现低血糖昏迷的情况，能够为疾病尽快给出诊断结果，进而使得治疗更加及时，其抢救的成功率也更高。（3）有助于误诊率的减少。快速血糖仪可以在对患者进行治疗前及时将血糖诊断出，可以避免误诊的情况，例如避免对患有糖尿病的患者误注葡萄糖使得患者病情加重[4]。（4）有利于糖尿病患者自我监测血糖水平。以往，患者要检验血糖水平需要前往医院进行抽血检查，并且即便是在医院快速接受血糖检验，由于送检的时间长，也不利于低血糖昏迷患者的治疗，且生化分析仪的操作程序也更为繁杂，具有不可一天进行多次测定的局限性。而快速血糖仪则能够帮助患者自我检验血糖[5]。

综上所述，虽然快速血糖仪与生化分析仪对血糖的检验值结果没有显著差异，但是快速血糖仪的整体应用价值更高，能够提高抢救成功率、诊断率，减少误诊率，利于患者进行血糖的自我监测。但值得注意的是快速血糖仪的质量控制问题，要定期将快速血糖仪与全自动生化仪进行比对，有条件的要参加国家或省内组织的室间质量评价，以确保快速血糖仪的检测质量。

参考文献：

[1]何江文.比较快速血糖仪与常规生化仪检验血糖的效果[J].医药前沿，2014，3（19）：220-221.

[2]杨冬铭，许显芳，黄武炎等.对比分析快速血糖仪和常规生化仪检验血糖临床效果[J].延边医学，2014，18（20）：50-51.

[3]高士红，张照亮.急诊检验血糖中快速血糖仪和常规生化仪两种方法的临床应用[J].吉林医学，2014，56（32）：7232-7232.

[4]崔玲.临床血糖检验中快速血糖仪与常规生化仪应用的价值[J].继续医学教育，2014，27（8）：34-35.

[5]王华忠.临床血糖检验中快速血糖仪与常规生化仪检验结果分析[J].中国保健营养（上旬刊），2014，24（7）：4536.

论文作者:邱小婷

论文发表刊物:《航空军医》2015年18期

论文发表时间:2016/4/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6b98632abda986a3a342c032.html