# 浅析经纬仪常见故障的维修论文_刘淼

天津市利维特安全技术咨询有限公司 300410

摘要：经纬仪的主要功能是用来测量角度的，包括水平角和竖直角，最常用的是水平角的测量。由于仪器经过长途运输、震动及在野外工作时，受到风沙、高温、低温、潮湿、霜雾等自然条件的影响和侵袭，加之使用和维护不当等原因，仪器的一些零件可能松动、损伤、生锈、错位等等，直接会影响仪器在正常作业时发生故障。因此，研究光学经纬仪常见故障出现的原因并及时做出正确处理具有十分重要的意义。

关键词：经纬仪；常见故障；维修

经纬仪作为一种精密的测量仪器在天文、大地、矿山、森林、建筑、水利、道路、桥梁、大型机械的制造与安装等测量中得到了广泛的应用。

1 经纬仪的检定与维修

1.1 光学经纬仪竖盘指标差原因分析与调整。

光学经纬仪竖盘指标差，即平分竖直度盘的偏差。对于带有竖盘自动补偿器的光学经纬仪，一般是通过调整竖盘光路中平板的倾斜角度，自动补偿器摆动体摆动重心的平衡位置以及平移十字丝分划板上下位置的方法，来改正此差值。对于竖直度盘有符合水准器的光学经纬仪，需调整符合水准器的符合位置。

重视经纬仪安装整平，这是做好经纬仪检校的前提，有时遇到水准器轴与竖轴垂直度、照准部旋转正确性超差时调整花费的时间可能会更多一些。如果整平不细致或将就过关，将会影响后面许多指标检测不准如果是用多齿分度台检定，应注意调整经纬仪与多齿分度台的同轴度。如果经纬仪与多齿分度台不同轴将直接影响测回水平方向标准偏差。仪器整平后即可进行水准器轴与竖轴垂直度和照准部旋转正确性检定。

1.2 横轴系故障的处理措施

（1）横轴转动困难的处理措施

①因为光学经纬仪的工作量大转动过于频繁，同时天气干燥风大，致使润滑油损耗严重，进而出现横轴转动困难或受力不均的现象。或是因为光学经纬仪长期不使用、同时周围环境水汽较大，使横轴轴承部位的油污累积，进而使光学经纬仪出现转动困难，有时甚至出现往回倒退的情况。处理措施：遇到这类现象首先需要正确摘下横轴系的相关部件，然后用汽油进行彻底清理，特别是轴承和连接工件需要用汽油仔细清理，之后再重新对各部件进行润滑处理，做好之后再按正确步骤完成安装调试，观察是否恢复正常转动。

②因为光学经纬仪的工作量大转动过于频繁，同时周围有杂质进入连接处，破坏了相关部件，进而使横轴不能正常转动。处理措施：首先需要正确摘下横轴系的相关部件，然后观察各部件的连接摩擦处，如果发现损坏严重，部件表面有深沟，评估无法修复时需要换一个新的横轴系。如果损坏不严重，各部件清理之后加几滴真空油，将轴承与横轴相互研磨，注意这时应避免用研磨计，以免造成更大的间隙。相互研磨之后需要先进行抛光处理，然后再做润滑，都做好之后再按正确步骤完成安装调试，观察是否恢复正常转动。如果还是无法正常转动，重新摘下横轴后在接合处又有新的损坏，就说明杂质没有处理干净，可能有较硬的东西嵌入工件之中。这就需要再次对各部件进行清理，然后使用五倍放大镜仔细观察，重点找沙眼和硬点，找到后用油石与刮刀把硬东西和沙眼处理好，研磨后进行清理，做好润滑之后再按正确步骤完成安装调试，观察是否恢复正常转动。

③因为光学经纬仪受到外力挤压碰撞，使轴瓦或横轴发生形变，进而造成横轴转动力度不均匀，严重的出现卡死现象。处理措施：首先需要把横轴正确摘下，然后观察哪个部件出现了形变。横轴有问题的话，需要将氧化硌涂在研磨套上对其研磨。轴瓦有问题的话，需要将氧化硌涂在研磨杆上对其进行研磨，之后配合真空油把两个部件进行相互研磨，以达到正常使用效果。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

（2）横轴晃动问题的处理

①因为横轴与轴瓦长期磨损出现了过大的缝隙，进而是横轴出现了径向晃动。处理措施：此类问题修复难度较大，如果晃动的较为轻微的话，一般通过使用更大粘度的润滑油，可以短时间内消除晃动问题，不过效果时效性较短。如果需要彻底修正，还是需要更换轴承或相关部件，确保测量数据的准确性。

②因为错误操作或长期使用造成了横轴修正垫的损坏，进而使光学经纬仪出现了轴向晃动。处理措施：需要用塞尺测量轴项间隙，测量结果若大于0.01就要对其进行更换。这种情况下需要把经纬仪右边的部件摘下，取出右轴承之后对修正圈进行更换。

1.3 竖轴系故障的处理措施

（1）竖轴转动困难的处理措施

主要是因为有杂质侵入制微动架环，硬东西进入竖轴与竖轴套间隙造成了较大的损坏，竖轴与竖轴套间隙增大造成了润滑油严重损耗。处理措施：首先需要对上面出现问题的部分正确拆下，然后进行彻底清理，按照上面提到的方法处理好硬点、划痕、油污和其他杂质，做好润滑之后再按正确步骤完成安装调试。

（2）照准部晃动的处理措施

①因为滚珠或滚道上面有杂质，处理措施：需要对滚珠或滚道进行清理。

②应为滚道的磨损严重，处理措施：需要选用合适直径的滚珠或者对滚道的磨损部位进行修正更换。

2 望远镜制微动问题的处理措施

（1）制动螺旋失效的处理措施

主要是因为制动螺钉与制动手轮的连接出现了问题。处理措施：首先需要将万向套摘下，然后旋转制动螺钉达到可以制动的效果后装好万向套，这时将制动手轮放在定位螺钉限制范围的中间位置。

（2）微动螺旋转动故障的处理措施

①因为微动螺旋丝杆与其螺母间隙有杂质进入或润滑油损耗严重，造成微动螺旋不易转动。处理措施：首先对微动螺旋和相关零件进行清理，并做好润滑处理后重新组装好。如果还是不能正常转动，通常是因为有硬东西损坏了螺纹，这时应对丝杆与螺母重新处理螺纹，清理润滑后再进行安装调试。

②因为调节螺钉的调节位置错误，造成微动螺旋受力太大或太轻。处理措施：如果微动螺旋转动困难则调节螺钉向左旋，如果转动没有力度则调节螺钉向右旋。

③因为螺纹损坏或丝杆弯曲，造成微动螺旋有时紧有时松。处理措施：如果螺纹损坏则需要对丝杆螺纹重新做扣。如果丝杆弯曲则需要修直或更换。

结语

经纬仪是精密的光学仪器，在使用前需要对其进行检定在出现故障，修理人员应先了解故障部位，现象及产生原因和经过，并对仪器的各个部位进行全面的体验，以掌握仪器的磨损情况。

参考文献：

[1]卢菊香.光学经纬仪常见故障的调修方法[J].计量与测试技术，2012，（7）：23.

[2]韩峰.光学经纬仪横轴系出现的主要故障及处理方法[J].包头职业技术学院学报，2011，（3）：23-24.

论文作者:刘淼

论文发表刊物:《基层建设》2018年第33期

论文发表时间:2019/1/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/6bbe2d1bf0e46a35f872c945.html