# 数字万用表的使用论文_郜浩1,王文博2,宋思兵3,寇小平4

（1.身份证：65232519821223xxxx；2.身份证：65312219700223xxxx；3.身份证：65010819760824xxxx；

4.身份证：61250119830907xxxx；新疆维吾尔自治区喀什市 844200）

摘要：数字万用表是目前最常用的一种数字仪表。其主要特点是准确度高、分辨率强、测试功能完善、测量速度快、显示直观、过滤能力强、耗电省，便于携带。数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外，还可以通过变通使用，使其功能得到进一步拓展，达到一表多用的目的。目前在电力领域，数字万用表已为大家广泛使用，成为当前电子测量与维修工作的必备仪表，并逐步取代了传统的模拟式（即指针式）万用表。然而对于数字万用表，大部分人了解的并不是太多，下面笔者为大家介绍常用数字万用表的插孔功能、使用注意事项以及日常的维护保养方法。

关键词：数字；功能；保护；电流

1数字万用表插孔功能介绍

在拿到一块万用表的时候，第一步要做的事情就是给万用表插上表笔。万用表有红和黑两支表笔，表笔要选择插在那个插孔，这跟选测对象有密切的关系。万用表的每一个插孔旁边都有明确的功能标注，下面具体介绍每个表笔的功能作用。

1.1 右边的第一个插孔是COM孔；是黑表笔最常用插孔，一般测量电压、电流、电阻、二极管都插在这个插孔，也叫负表笔插孔。

1.2 右边的第二个插孔上方标注着电压、电阻以及二极管的符号，通过标注我们可以得知这个插孔是测量电压、电阻和二极管的红表笔。

1.3 接下来的第三、第四插孔都是结合黑表笔测量电流用的红表笔插孔，第三插孔只能用来测量毫安，微安级的电流，还要受到量程的限制，只能测量量程以内的电流；第四插孔是用来测量安培级电流的，测量范围也必须在量程范围内。

2数字万用表的使用注意事项

正确使用数字式万用表同样是完成测量工作的前提。数字式万用表属于精密电子仪表，应倍加爱护。使用时需注意的事项如下：

2.1全面了解并掌握数字式万用表的性能。①使用前应仔细阅读说明书，熟悉电源开关、功能及量程转换开关、功能键、输入插孔、专用插口及旋钮的作用。了解仪表的极限参数，出现过载显示、极性显示、低电压指示、其他标志符显示以及声光报警的原因。②数字式万用表的准确度指标仅在标准条件下才有效，通常为23℃±5℃（即18～28℃），环境湿度小于80%。③台式智能数字式万用表可由多种交流电源供电。国内使用应选220V、50Hz，必须拨对开关位置。④有些数字式万用表（例如DT840D、DT1000 型）有自动关机功能。当仪表停止使用或停留在某一挡位的时间超过15min时，能自动切断主电源，使仪表进入低功耗的备用状态。此时仪表不能继续测量，必须按动两次电源开关，才可恢复正常。⑤新型数字式万用表大多带读数保持键（HOLD），按下此键可将读数保持下来，供读数或记录用。刚开机时仪表固定显示某一数值而不随被测量发生变化，多是误按下 HOLD 键所造成的，再按一次此键即可转入正常测量状态。⑥开机后不显示任何数字，应检查是否未装9V 叠层电池，或者电池已失效，同时检查电池引线有无断线。若显示低电压指示符，应及时更换新电池。换装新电池时正、负极性不得插反，否则扣不上电源插头。更换电池前，应关闭电源。⑦有些数字式万用表在后盖上粘贴有屏蔽层，请勿揭下或拆掉其引线。也有些仪表装有金属屏蔽层或者屏蔽胶罩，需注意紧固螺钉或摆正压簧，否则容易引入外界电磁干扰，影响屏蔽效果。

2.2明确测量项目和测量方法。①测量前必须明确要测什么项目和怎样测量，然后将功能开关拨到相应的测量项目位置及合适的量程。每一次拿起表笔准备测量时，务必再核对一下测量项目及量程开关是否拨对位置，输入插孔（或专用插口）是否选对。②尽管数字式万用表内部有比较完善的保护电路，仍需要避免误操作，以免损坏仪表。③万用表的LCD 有故障时，禁止使用电池或其他万用表电阻挡检查LCD的好坏。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆LCD只能用交流方波来驱动，不允许加直流电压。④不得用数字式万用表的直流电压挡检查自身9V叠层电池的电压。

2.3测量电压注意事项。①测量电压时，数字式万用表应与被测电路相并联。由于数字式万用表具有自动转换并显示极性的功能，在测直流电压时可不考虑表笔的接法。②假如事先无法估计被测电压（或电流）的大小，应拨至最高量程试测一下，再根据情况选择合适量程。若最高位显示数字“−1”，其余位消隐，证明仪表发生过载，应选择最高的量程。测量完毕，应将量程开关拨到最高电压挡，防止下次开始测量时不慎损坏仪表。③测量高压时需注意安全。当电压超过几百伏时应单手操作，即先把黑表笔固定在被测电路的公共端，再用一只手持红表笔去接触测试点。测量1 000V 以上的高电压时，需使用高压探头。高压探头有直流和交流之分，其内部均设有电压衰减器，可将被测电压衰减为原来的1/10或1/100，然后再加到数字式电压表的输入端。④误用ACV 挡去测直流电压，或用DCV 挡测交流电压，仪表显示“000”，或在低位上出现跳数现象。

2.4测量电阻注意事项。①测量电阻、检测二极管或检查线路通断时，红表笔接“V•Ω”插孔带正电，黑表笔接“COM”插孔而带负电，这与指针式万用表的电阻挡极性正好相反。检测二极管、三极管、发光二极管、电解电容器、稳压管等有极性的元器件时，必须注意表笔的极性。②各电阻挡的开路电压、短路电流不尽相同。在用不同电阻挡测同一只非线性元器件（例如二极管、热敏电阻）时，所测出的电阻值会有差异，属于正常现象。③严禁在被测线路带电的情况下测量电阻，也不允许直接测量电池的内阻。因为这相当于给仪表附加一个输入电压，不仅使测量结果失去意义，还容易损坏仪表。④利用蜂鸣器挡可以快速检查线路的通断。⑤用 200Ω电阻挡测量低电阻时，应首先将两支表笔短路，测出两支表笔引线的电阻值，一般为 0.1～0.3Ω。每次测量完毕需把测量结果减去此值，才是实际测出的电阻值。利用2kΩ～20MΩ挡测电阻时，表笔引线电阻可忽略不计。

2.5测量电流、电容器注意事项。①使用Fluke87型位数字式万用表时需要注意，当表笔已插入电流输入插孔而功能选择开关未置于电流挡时，仪表会发出报警声，可避免因误测电压而损坏仪表。②早期数字式万用表（如DT889、DT890A）的电容挡需手动调零，测量前应首先调整零点。更换电容挡时也应先调好零点。新型数字式万用表实现了自动调零，例如 DT890B、DT970、DT980及DT1000型数字式万用表。使用这类仪表不必考虑电容挡的零点误差。在测量电容时，即使读数不回零，一旦插上电容器后仪表就能快速回零。③测量有极性的电解电容器时，电容插座的极性应与被测电容器的极性保持一致。测量前必须把电容器短路放电，以免损坏仪表。

3数字万用表的维护保养方法

3.1禁止在高温、阳光直射、潮湿、寒冷、灰尘多的环境下存放数字式万用表，以免损坏 LCD 和其他元器件。液晶屏长期处于高温环境下，表面会发黑，造成早期失效。潮湿环境容易造成集成电路、印制电路板的漏电，使测量误差明显增大，甚至引发短路故障。

3.2清洗表壳污垢时可用无水酒精棉球，不得使用汽油、丙酮等有机溶剂。

3.3为保证仪表的技术指标，每年应进行一次校准。业余条件下，用作校准的“标准仪表”的准确度要比被校数字万用表高一个数量级。

3.4当内装电池使用时间较长而电压低于一定值时，应及时更换。若长期不使用仪表，应取出电池，以免电池渗出电解液腐蚀万用表外壳。叠层电池不宜长期存放。

结束语

本文通过介绍数字万用表的插孔功能以及在使用过程中的注意事项和维护保养方法，为广大电力工作人员正确使用数字万用表提供了业务指导。如能对大家在实际的工作中产生有益助力，本文作者将不胜欣慰。

作者简介

郜浩（1982-），性别： 男，籍贯：新疆奇台，学历：本科，职称：助理工程师，研究方向：通信电力。

论文作者:郜浩1,王文博2,宋思兵3,寇小平4

论文发表刊物:《电力设备》2019年第1期

论文发表时间:2019/6/21

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7024ad9cba12195ca86e7975.html