# 燃油加油机检定过程的常见问题和检定经验分析论文_周洋波

攀枝花市计量测试研究所 四川攀枝花 617000

摘要：燃油加油机是国家强制检定计量器具，其计量的准确程度直接关系到加油站经营者和消费者的合法权益，文章从燃油加油机的实际出发，分析了加油机检定过程的常见问题，提出了解决问题的方法，并对加油机检定经验进行了分析，以提高燃油加油机计量和油品结算的准确性和公正性。

关键词：燃油加油机；检定问题；检定经验；防作弊

1 概述

在经济飞速发展和人们生活水平不断提高的今天，汽车逐渐成为了人们生活的主要代步工作。伴随着燃油价格的不断上涨，消费者的合法权益受到了加油机准确度的直接影响。因此，燃油加油机的准确度也越来越受到全社会的关注，其检定结果关系计量公正，直接涉及加油站经营者和消费者的合法权益，要通过提高加油机检定的准确性，并积极的采取一些科学、合理和有效的措施，对维护国家利益与消费者合法权益，具有至关重要的作用。

2 燃油加油机检定过程的常见问题

2.1 检定过程中不测量油温或不正确测量油温

根据检定规程的要求，检定时要进行枪口油品温度和量器内油品温度的测量，温度测量对最后测量结果的影响主要是量器的体胀系数修正和油品体胀系数修正。春秋季节，金属量器体胀系数影响较少，油品的修正影响较小。冬夏季节，两者的影响都很大。所以测温一定要准确，尤其是枪口的温度测量。有些检定员在检定加油机时，不按检定规程要求测量加油机枪口油品温度和量器内的油品温度，甚至连温度计都没带到检定现场，这样极有可能造成检定结果误判。

还有一些检定员检定加油机时虽然测量了油温，但是测量却不正确。在测量油枪出口处的油品温度时，将温度计随意地靠在油枪出口，也不观察测量头有没有对准油品，读数时示值是否稳定，常在注油20%左右时就读数。这些操作都是不正确的。正确的测量方法是将温度计的测量头对准油枪口10mm左右，并注意观察测量位置和示值，待温度计读数稳定后读取数值。

2.2 检定过程中忽视小流量的检定

检定人员在燃油加油机的实际检定过程中往往忽视小流量和检定。对加油机进行小流量检定是非常重要的，小流量的检定主要是评定加油机在小流量状态下，流量计内泄漏的大小，因为在小流量下，加油机流量计运转时间较长，其内泄漏量引起的误差就随之增大，而影响加油机的准确度。

2.3 检定后加封不完全

在检定玩燃油加油机之后，检定人员应该对其加封铅封，通常要求使用专用的铅封、铅封钳和铅封丝，且铅封的正面应有检定单位的名称与铅封的编号。铅封一般是通过专人负责的，需做好保管、发放、登记、签字等任务。一些不法分子会根据加封漏洞，采取不正当的手段将设备的参数随意修改，以降低加油机的加油量，损害了消费者的利益。

2.4 检定没有原始记录

部分检定员为了赶时间、创效益，检定时只进行简单比对而无原始记录。一旦该机出现计量纠纷而执法机关要求调查检定证书和检定原始记录时，往往是有证书而无相应记录，这一点必须要注意。

3 燃油加油机的检定经验分析

3.1 检定时应观察示油器内有无漏气现象

在对加油机的误差进行计算时，当相对误差数值过大时，检定人员在注油时应该先对视油器内是否有漏气现象、偶尔出现向外流油的现象进行观察，并检查计量器的活塞套筒有没有严重磨损的迹象。解决的办法是检查底阀和输油管道是否有漏气的现象，再对油气分离器进行检修，并及时将磨损的活塞和活塞套筒进行更换。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

3.2 标准金属量器液位高度的测量经验分析

燃油加油机检定过程是将加油机的燃油通过油枪按规定的流量注入标准金属量器内，然后读取标准金属量器计量颈中燃油的刻度，由此计算出注入标准量器的容积值，因此计量颈中油液的测量至关重要。为了准确测量，在检定前应先将标准量器放置于合适的位置，保证检定时标准量器无任何晃动，使用水平仪调节标准量器的地脚螺钉，使标准量器处于水平状态。然后试运行及湿润标准量器，检查加油机的操作性能，同时观察油器内的油液是否透明无气泡。当标准量器中的油液注满，气泡和油沫消失后，以计量颈中油液的弯月面最低点为准读取标准量器的示值。

3.3 加强检定过程的规范性

检定员需根据检定规程的规定进行操作，通常先通过查看器具的外观确定是否齐全；在检查防欺骗时，着重查看燃油加油机的各类编码有无变动，任一机器都具欺骗性，检定前应检查监控处理器以及编码器的情况，对比校查，确保数据准确，检定人员需认真读取数据；示值检定时，应按照检定规程仔细检定。

3.4 燃油加油机防作弊技术经验分析

（1）检定人员应该重点加强检查加油机外观是否增加或减少装置，判断脉冲量是否准确；基于于不法分子的改装，计量装置的主板、芯片可能得到改装，导致计量值的不准确或脉冲数据出错。所以检定人员应时常进行巡查，防止加油站经营者在外观上作弊。

（2）对于更换主板或芯片脉冲，检定人员要对主轴齿轮和加油机的外观进行严格的检查，从而可以确保装置的稳定工作。寻找是否有多余的对油轮工作有影响的物质，以确定脉冲的测量装置正常运行。同时，检验主板的芯片是否被取代，如果被取代一定要及时进行处理，完善装置，确保工作的正常运行。

（3）对于加油站调高油泵出口压力的作弊行为，检定人员应在每次计量检定合格之后，使用铅封对加油机油泵的调压螺丝进行封闭处理，同时观察视油器当中是否存有燃油气泡，以此判定燃油中是否有气体混入。

（4）计量检定部门应该适当的介入到燃油加油机的生产过程中，与生产厂商合作开发防作弊技术，将研究好的防作弊芯片替换加油机中的正常芯片，从而在很大程度上提高加油机的防作弊能力。

（5）要定期对加油机进行大力的检测和排查，及时处理掉没有合格使用的加油机，而且对于加油机的可调节器件和部件要严格进行铅封处理或者使用防毁检定标识。如果加油机要进行修理，检定人员应该如实报告给相关部门，经过同意之后才能进行拆封，修理完成后还要进行严格的铅封处理。

4 结语

总而言之，加油机量值精准度既是确保消费者们基本权益的关键渠道，又是加油站增强自身市场竞争力的有效方式。计量部门应该加强加油机的检定及管理工作，严格按照检定规程的要求进行检定，注意检定过程的环节，防范加油站利用加油机作弊谋取非法利益，切实维护广大消费者的合法权益，真正为燃油市场的公平交易保驾和护航。

参考文献：

[1] 杨乃军. 燃油加油机的防作弊措施[J]. 机电信息，2010.

[2] 李宏亮，韩薇. 燃油加油机计量超差原因及采取措施[J]. 中国化工贸易2014.

[3] 刘爱荣. 关于燃油加油机作弊手段及防作弊系统功能的探讨[J]. 黑龙江科技信息，2016.

[4] 李林山. 加油机检定中应注意的两个问题[J]. 黑龙江科技信息.2014.

[5] 张子燕. 论加油机检定过程中的常见问题及对策[J]. 科技资讯，2011.

作者简介：

周洋波，男，1977年11月，攀枝花市计量测试研究所，助理工程师，流量方面检定校准于研究。

论文作者:周洋波

论文发表刊物:《基层建设》2018年第6期

论文发表时间:2018/5/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/70354cdcd39468c7f92cd078.html