# 化学发光法检测心型脂肪酸结合蛋白的方法学评价论文_杨振鹏,尚晓楠 李双法 于林

摘要：目的 采用化学发光法原理，初步建立心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒的方法学评价。方法 用化学发光法在安图化学发光免疫分析仪上测定心型脂肪酸结合蛋白，依据CLSI EP文件对该方法精密度、准确度、线性、干扰进行评估并与朗道免疫比浊法试剂进行方法学比对。 结果： 该方法的批内和批间精密度均小于5%；在1.87ng/ml～146.47ng/ml范围内，线性良好，线性相关方程为y=0.9751x-0.4516, R2=0.9993；临床样本平均回收率为95.2%；500mg/dL血红蛋白、500mg/dL甘油三酯、30mg/dL胆红素对于H-FABP检测无干扰；与朗道免疫比浊法试剂进行方法学比较，回归方程为：y=1.0018x-0.0863，R2= 0.9881，两者相关性较好。 结论 使用化学发光法测定心型脂肪酸结合蛋白，结果准确，线性范围宽，重复性好，与进口朗道试剂相关性好，能够满足临床使用需求。

关键词:心型脂肪酸结合蛋白；化学发光法；方法学评价

心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）由10条反平行的β链折叠排列，形成一个蛤壳形结构，顶端有两个α螺旋相邻，其内部呈现一个较大的空腔［1］，共有132个氨基酸组成。H-FABP分子量小，为12-16KD，其等电点PI为5.1，是一种酸性可溶性蛋白。在患者发生心肌损伤或者心肌缺血时，H-FABP会迅速释放至血液中，其浓度变化在早期心肌损伤标志物中表现突出，使之能够应用于心肌损伤和心肌缺血的早期辅助诊断［2］。目前检测H-FABP的方法主要有时间分辨免疫荧光法，免疫比浊法，免疫传感器测定法，酶联免疫法，免疫层析法等多种方法。化学发光法结合高灵敏度的化学发光技术和高特异性的免疫反应，目前广泛应用在各种抗原，半抗原，抗体，药物，激素等项目的检测。目前采用化学发光法检测H-FABP的试剂盒比较少，为此我们初步建立了定量检测H-FABP的化学发光试剂盒，并对该试剂盒进行评价，以评估各项性能指标是否能够满足临床需要。

1.材料与方法

1.1材料

1.1.1实验样本

血清样本：采集2018年10月到2019年4月的37例胸痛患者及50例体检人群的血液3ml，离心取上清液后，分装-20℃保存。

1.1.2试剂与仪器 初步建立的心型脂肪酸结合蛋白化学发光检测试剂盒，批号为181011，仪器采用安图化学发光免疫分析仪，心型脂肪酸结合蛋白免疫比浊法试剂为英国朗道实验诊断有限公司，批号为448222，仪器采用日立7600 全自动生化分析仪。

1.2方法

1.2.1检测原理 免疫比浊法原理：共价包被有H-FABP抗体的乳胶微球与含有H-FABP的待测样本混合时，由于抗原抗体的特异性反应，乳胶微球会发生凝集，从而提升浊度，而浊度的变化与样本中的H-FABP含量成正比。化学发光法原理：样本中的H-FABP与包被有H-FABP单克隆抗体的磁珠反应后，再与标记有辣根过氧化物酶HRP的H-FABP单克隆抗体反应，温育清洗后，加入发光底物后，测定发光强度，发光强度与样本中H-FABP含量成正比。

1.2.2 统计方法 用 SPSS18.0 进行数据分析。对于符合正态分布的数据，以均数±标准差 （x±s） 表示，采用 t 检验比较两种方法是否有差异，检验水准 α＝0.05。

2 结果

2.1 精密度 根据 CLSI EP9-A2 文件对精密度评价的要求，以三种不同浓度的混合血清作为实验样本，浓度包含高中低三个梯度，用化学发光法试剂在安图化学发光仪上连续测定 20 次，计算出均值、标准差和变异系数得到批内精密度结果，再将此三种混合血清每天上午和下午各测定1 次 ，每次重复测定2次，连续测定20d，计算出均值、标准差和变异系数得到批间精密度相关结果，具体结果见表1。

表1 化学发光法测定H-FABP的批内和批间精密度结果

2.2 线性 将146.47ng/ml的临床样本作为高值样本（H），0ng/ml的临床样本作为低值样本（L），依照10L，9.96875L+0.03125H，9.9375L+0.0625H，9.875L+0.125H，9.75L+0.25H，9.5L+0.5H，9L+1H，8L+2H，6L+4H，2L+8H，10H比例配制成11个浓度梯度的样本，每个样本用化学发光法试剂在安图化学发光仪上重复测定三次，计算平均值作为实测值。以每个样本的理论浓度作为横坐标，实测浓度作为纵坐标，进行线性回归分析，结果显示，H-FABP浓度在1.87ng/ml～146.47ng/ml范围内有良好的线性，线性相关方程为：y=0.9751x-0.4516, r=0.9996。

图1 化学发光法线性

2.3 准确度 H-FABP项目无国家或国际标准品，所以通过回收率来衡量试剂的准确度。将浓度为61.29ng/ml，64.32ng/ml，86.12ng/ml的血清样本样本分为2份，每份100ul，其中分别加入900ul的0ng/ml样本，每个样本重复测定3次，结果取平均值，计算回收率，结果见表2。

表2 化学发光法测定H-FABP的回收率

2.4 干扰实验 取浓度为5.51ng/ml和31.89ng/ml的H-FABP临床样本，每份样本分为4份，一份对照，另外三份中分别加入浓度为500mg/dL的血红蛋白，500mg/dL的甘油三酯，30mg/dL的胆红素，每份样本重复测定三次，计算平均值，观察不同浓度的干扰物是否会影响H-FABP的检测，结果见表3。

表3 化学发光法测定H-FABP的干扰实验结果

2.6 方法学比对 选择40份新鲜临床样本，浓度梯度分布在0～150ng/ml，同时使用化学发光法及免疫比浊法测定H-FABP含量。每天测试8个样本，各测两次取平均值，连续测定5天，以免疫比浊法结果为横坐标，化学发光法为纵坐标，进行线性回归分析，回归方程为：y=1.0018x-0.0863，两者相关性较好，r= 0.994，见图2。

图2 两种方法学相关性分析

3讨论

急性心肌梗死发病急，死亡率高，且发病率逐年上升，及时诊断，明确病因，是降低死亡率的关键。目前常用的用于辅助诊断心肌损伤的标志物有心肌肌钙蛋白I、心肌肌钙蛋白T、肌酸激酶同工酶，肌红蛋白等。Glatz等对79名健康人和83名AMI患者进行研究，结果显示：对AMI的诊断灵敏度，H-FABP为78%，MYO为53%，CK-MB为57%［3］。H-FABP与MYO对于心肌损伤的早期诊断具有相同的时效性,但它的诊断特异性和敏感性方面优于MYO。H-FABP在心肌组织中的含量只有MYO的1/5，但是正常情况下，血中H-FABP的含量只有MYO的1/16。另外，骨骼肌中也含有丰富的MYO，因此在骨骼肌受损时，MYO也会大量释放进入血液当中，而H-FABP心肌含量占总含量的90%左右，所以H-FABP诊断特异性要高于MYO。在AMI首次发作时，H-FABP在 1.5～3 h 内开始升高，6～8 h达高峰，12～ 24h恢复正常 ［4］，对于心肌损伤的诊断具有很高的特异性和灵敏度。

检测H-FABP方法学众多，其中放免法具有放射性污染，操作时间长等缺点，无法满足临床使用需要，酶联免疫法较为成熟，但是操作繁琐，检测时间长。免疫层析法可以检测全血样本，而且操作快捷方便，可以在15min以内报告结果，但是控制重复性是一个仍需要攻克的难题。时间分辨法是利用Eu螯合物作为标记物的免疫分析法，其检测灵敏度高，需要特殊仪器，目前应用不多。而免疫比浊法使用的样本量和试剂量极少，结合免疫分析仪可以进行大批量的临床样本检测，实用性较高［5］。而化学发光法则是近些年被越来越认可的一种高灵敏度检测方法，利用化学发光法开发心型脂肪酸结合蛋白，结合小型化学发光免疫分析仪可以使得检测应用场景得以延伸，能够适用于床旁快速检测。

为评估建立的化学发光法心型脂肪酸结合蛋白试剂盒的可靠性，本文依 CLSI EP文件要求对试剂盒的性能进行了初步评价，结果显示该试剂盒重复性好，批内和批间重复性均在5%以内，平均回收率为 95.2%，在 1.87ng/ml～146.47ng/ml范围内线性良好，抗干扰能力强，与目前进口朗道的免疫比浊法试剂具有较好的相关性。因此，化学发光法测定 H-FABP 具有较好的试验性能，能够满足临床的需求。

参考文献：

1.Ghani F,Wu AHB,Graff L,et al. Role of heart-type fatty acid-binding proein in early detection of acute myocardial infarction［J］.Clin Chem,2000,46:718-719

2.McCann CJ， Glover BM， Menown IB， et al． Novel biomarkers in early diagnosis of acute myocardial infarction compared with cardiac troponin ［J］．Eur Heart J， 2008，29( 23) : 2843 － 2850．

3.Glatz JFC.Fatty acid-binding protein and the early detection of acute myocardial infraction ［J］.Clin Chim Acta,1998,272:87.

4.张静，王欣，徐晓非. 急性心肌梗死中H-FABP 和 NT-proBNP检测的临床意义［J］. 山东医药，2008，48（14）：75-76.

5.冯建忠 李铁军.心型脂肪酸结合蛋白的临床应用及测定方法研究进展［J］.临床和实验医学杂志,2012,11（1）：73-74 .

论文作者:杨振鹏,尚晓楠 李双法 于林

论文发表刊物:《中国医学人文》2020年3期

论文发表时间:2020/4/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7d340b3c74d8b7a3e74f97cc.html