# 高精度加油机检定装置的设计与研究论文_简讯

湖南省沅江市食品药品工商质量监督管理局 湖南沅江 413100

摘要：传统的加油机检定采用人工操作，因此会引进一些额外的附加误差或人为误差，本文介绍了一种高精度加油机检定装置，解决了人为操作的不足，并且测量精度高，具有一定的使用和推广价值。

关键词：加油机；检定装置；设计

1 概述

传统的加油机检定有很多弊病，比如根据JJG443-2015《燃油加油机》检定规程的要求，一个初次检定的加油机必须对3个流量点进行检定，每个流量点要进行3次操作，也就是对一个初次检定的加油机必须进行9次有效的装卸油；对一个后续检定的加油机也至少要对两个流量点进行每点3次的操作。如果一个加油站有十几台加油机均要检定，那么，检定任务十分繁重。

同时由于传统的加油机检定采用人工操作，因此会引进一些额外的附加误差或人为误差。比如，注油过程中液面上的泡沫产生读数误差，由于人工操作获取数据的时间较长，使燃油挥发量增加引进的挥发误差，注油过程中燃油溅出标准容器外产生的飞溅误差等。更为严重的是由于人工读数、人工记录，数据可以任意改动，容易引进人为因素。基于上述情况，设计一种高精度燃油加油机检定装置。

2 高精度加油机检定装置的设计

参见图1和图2，高精度加油机检定装置包括加油机1、摄像头5、嵌入式系统便携终端6和加油枪7，加油机1的侧壁上端垂直固定连接有连接板2，且连接板2的下端面固定连接长杆3的一端，长杆3外套接有套筒4，且套筒4和长杆3之间通过锁紧螺钉限位，套筒4的下端固定连接有摄像头5，且摄像头5和加油机1的显示频位于同一水平面上，摄像头5电性连接于嵌入式系统便携终端6，嵌入式系统便携终端6固定连接于连接板2的下端面上；嵌入式系统便携终端6通过两根导线同时连接有电子流量计9和液位传感器10，且电子流量计9贯通连接有第一管道8，第一管道8的一端与加油枪7贯通连接，第一管道8的另一端贯通连接有汽车加油口11，第一管道8位于电子流量计9和汽车加油口11一段的外壁连接有液位传感器10。连接板2和嵌入式系统便携终端6之间通过卡接装置，方便拆卸和安装嵌入式系统便携终端6。长杆3和套筒4均为透明塑料材料，且长杆3和套筒4的表面均有刻度槽，便于调节摄像头5的高度。摄像头5的外面套接有透明防尘塑料袋罩盖，具有防尘效果。连接板2和嵌入式系统便携终端6之间通卡接装置连接，连接板2上端面连接有与外界电源电性连接的开关12。

图1 高精度加油机检定装置图

卡接装置包括永磁铁13、三角块14、第一弹簧15、电磁铁16、绳子17、定滑轮18、支撑杆19、转盘20、套筒21、伸缩杆22和楔劈23，连接板2的下端面固定连接有两个电磁铁16，且电磁铁16相对面均连接有第一弹簧15，每个第一弹簧15的另一端均连接有永磁铁13，且永磁铁13的上端均通过滚轮滚动连接在连接板2的下端面，永磁铁13远离第一弹簧15的端面连接有三角块14，永磁铁13的下端通过绳子17连接于转盘20的侧壁，绳子17绕过定滑轮18，定滑轮18连接于支撑杆19侧壁上，支撑杆19的上端垂直连接于连接板2的下端面，转盘20的侧壁同时连接有套筒21，套筒21中活动插接有伸缩杆22，伸缩杆22上套接有第二弹簧，伸缩杆22远离转盘20的一端连接有凸起，凸起与嵌入式系统便携终端6侧壁开设的凹槽匹配对应设置卡接或分离，嵌入式系统便携终端6的上端连接有楔劈23，楔劈23位于两个三角块14之间匹配卡接或分离；电磁铁16、开关12和外界电源通过导线共同组成一条串联回路。

图2 高精度加油机检定装置A向图

嵌入式系统便携终端6的内部采用80C51单片机。两个三角块14之间设有的橡皮垫连接于连接板2的下端面上。两个第二弹簧的一端和凸起相抵触，第二弹簧的另一端和套筒21相抵触。两个凸起为半球橡胶结构。使用卡接时候，仅仅需要向上推动嵌入式系统便携终端6，即可将嵌入式系统便携终端6上端所连接的楔劈23卡入到两个三角块14之间，再挤压的同时，三角块14带动电磁铁16、绳子17移动，从而绳子17拉动转盘20转动，带动伸缩杆22前端的凸起卡入到嵌入式系统便携终端6侧壁凹槽中，夹紧定位。让需要拆卸嵌入式系统便携终端6时候，只需要拨动开关12，使得电磁铁16带电吸引永磁铁13，从而带动三角块14、绳子17移动，凸起和凹槽脱离，同时两个三角块14也释放出楔劈23，便于拆卸下来嵌入式系统便携终端6。

电子流量计9准确工作的前提是管道内充满液体，不能有空气，如果有空气会导致检测数据不准确，所以装置设置一个下弯的结构，加油枪7先向流量及管道内充入汽油，当汽油充满管道，液位传感器10采集到信号，便携式平台给电子流量计9数值清零，并使用摄像头5给加油机1加油量数值（a）拍照，流量计开始计数，便携式平台实时采集流量计数值，当达到检测要求的加油量时，便携式平台再使用摄像头5给加油机1显示数值（b）拍照，这样就得到加油机1显示的加油量（b-a），与标准加油量作比对，就可检测出加油机1的准确性。

3 结语

高精度加油机检定装置使用高精度电子流量计来检测加油量，可以给汽车加油的同时直接检测加油机。电子流量计准确工作的前提是管道内充满液体，不能有空气，如果有空气会导致检测数据不准确，所以装置设置一个下弯的结构，加油枪先向流量及管道内充入汽油，当汽油充满管道，液位传感器采集到信号，便携式平台给电子流量计数值清零，并使用摄像头给加油机加油量数值（a）拍照，流量计开始计数，便携式平台实时采集流量计数值，当达到检测要求的加油量时，便携式平台再使用摄像头给加油机显示数值（b）拍照，这样就得到加油机显示的加油量（b-a），与标准加油量作比对，就可检测出加油机的准确性。同时，嵌入式系统便携终端在遇到故障时候，便于拆卸和安装维修。

参考文献：

[1]马彦明.便携式加油机计量检定装置的设计[J].中国计量，2017.

[2]龚磊.加油机自动检定装置的研制[J].工业计量，2017.

[3]张海鹏.燃油加油机全自动检定系统的设计与实现[D].江苏大学，2016.

作者简介：

简讯，男，1977年09月，单位：湖南省沅江市食品药品工商质量监督管理局，助理工程师，研究方向：理化类计量器具的检定、校准与研究。

论文作者:简讯

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/7f7c34eaa7a9c8ce97ac4dcc.html