# 正压空气呼吸器定期检验技术及运用实践分析论文_杨贵荣

正压空气呼吸器定期检验技术及运用实践分析

杨贵荣

（河南油田分公司技术监测中心，河南 南阳 473132）

摘要：文章首先概述正压空气呼吸器的工作原理与结构组成，其次对正压空气呼吸器在石油化工企业中的使用方法进行探究，继而对正压空气呼吸器定期检验过程中常见问题类型进行列举，最后对提升正压空气呼吸器应用效率的相关措施进行分析。提出了在日常应用过程中重视维护保养工作，在应用前需对其外观结构以及性能进行全面检查，使用后进行清洗与养护措施，同时每年定期到正规检验机构进行检验，以最大限度的提升设备应用过程的安全性与可靠性。

关键词：正压空气呼吸器；石油化工企业；定期检验技术；常见问题；处理措施

正压式空气呼吸器是石油化工企业必备的应急救援器材，特别适应于浓烟、毒气、蒸汽或缺氧的恶劣环境下进行灭火、抢险救灾和救护工作。熟练掌握使用空气呼吸器是每位岗位工作人员必须掌握的基本技能，正确使用空气呼吸器是保证应急处理和救援工作安全进行的前提，但是回顾长期的工作实践，发现部分岗位工作人员对呼吸器相关知识没有充分认识与深刻掌握，在呼吸器佩戴与使用过程中显露诸多弊端。基于此，本文对石油化工企业常用正压空气呼吸器的应用进行介绍与阐述。

1工作原理及结构组成

1.1工作原理

压缩空气从高压气瓶经由高压快速接头被整合进减压器中控，减压器将把被传送压力转型为中压，压力表显示气瓶压力。经减压处理的空气经由中压软导管传送至供气阀[1]。个体佩戴面罩，做吸气动作时供气阀在负压作用下启动，干净空气采用一定流量顺利导入肺脏；做呼气或屏气动作时，供气阀终止输送空气流，呼气阀启动，呼出二氧化碳经由面罩上的呼气阀直接传导至大气环境中[2]。上述过程循环进行，构建了一个较为完整的呼吸过程（图1）。

图1 工作原理

1.2结构组成

面罩、供气阀、减压器、背板和气瓶等构件组成正压式空气呼吸器。高压气瓶与气瓶阀共同构成气瓶；减压器、报警哨、压力表等装置组成减压器；头罩、面窗、传声器、呼气阀、口鼻罩构成面罩；背架、肩带、腰带、气瓶箍带构成背板由组成，工作压力为30 MPa[3]。

2呼吸器在石油化工企业消防工作中的使用方法

2.1使用前进行检查、准备工作

2.1.1启动空气瓶开关，气瓶中的储存压力通常是28~30 MPa，伴随着管道、减压系统内压力的提升进程，余压报警器会做出相应报警信号[4]。

2.1.2关闭气瓶阀，观察压力表数值产生的变化情况，理想情况下，在5min内压力表读数下降应≤2MPa，否则说明供气管系高压气密性差，此时设备检修人员需对不同接头间衔接情况进行检查。

2.1.3采用供给阀的杠杆，轻按供给阀膜片组，以促使管路内的空气流缓缓排出，在压力降至4~6MPa时，余压报警器应传达出报警音响信号，直至压力读数接近零位时，余压报警器音响才会终止。否则就要再度检验警报器。

2.1.4检查压力表结构完整中，是否出现破损现象，以及与其他线路相接的紧凑性与牢固性。

2.1.5中压导管是否产生老化、出现裂痕以及存在漏气位置，以及与供给阀、快速接头、减压器等装置衔接的安稳性，结构是否有破损。

2.1.6供给阀动作灵敏度是否满足各种需求，是否存在零部件缺失现象，以及和中压导管衔接的紧固性，表皮是否存在破损现象。同时也要检测供给阀和呼气阀两者的匹配性。佩戴呼吸器，启动气瓶开关，按压供给阀杠杆以促使其处于工作模式。在吸气动作产生时，供给阀应供气，“丝丝”声清晰。在产生呼气或屏气动作时，供给阀供气现象终止，“丝丝”声消失，这代表供给阀和呼气阀匹配优良[5]。但是若在产生呼气或屏气时，供给阀供气现象继续运行且“丝丝”声依旧，则证明上述两构件不匹配。需检测并校对正压型呼气阀的通气阻力，也可以采用更换全面罩的方式，以促使两部件匹配性满足相关标准。

2.1.7检查全面罩的镜片、系带、环状密封、呼气阀、吸气阀结构完整性，是否存在必需部件没有安装以及供给阀的联接位置不紧凑以及不正确等问题。同时全面罩的镜片以及他类位置清洁度、透光性也要满足相关标准，不能有污渍滞留。检测全面罩与面部贴合的良好性以及透气性，可以采用如下方法：闭合空气瓶开关，反复进行深呼吸活动，把空气呼吸器管路系统的残留气体吸干净。全面罩中维持负压，标准大气压下全面罩应和个体面部靠拢，个体有呼吸不畅之感，这代表全面罩和呼气阀气密性优良。

2.1.8空气瓶所处方位的稳定性，以及与减压器衔接的牢固性，气密性是否符合规则需求。背带、腰带等构件完整性，是否存在裂处等。

2.2佩戴使用

2.2.1佩藏时，首先把快速开关切断，以免在佩戴过程中损坏全面罩，继而把背托安置在背部(空气瓶开关在下端)，结合体型对身肩带以及腰带长度进行调节并系紧，合身、牢靠、舒适为佳。

2.2.2将全面罩上的长带套在脖子上部，应用之前将全面罩安置在胸前，以为不同时间点佩戴提供便利条件，最后把快速开关接头接好。

2.2.3把供给阀的转换开关安置在关闭部位，启动空气瓶开关。

2.2.4戴好全面罩（结合个人习惯决定是否使用系带），进行2~3次深呼吸动作，应有舒畅之感。做屏气或呼气好的时，供给阀供气现象应终止，“丝丝”声响消失。用手轻按压供给阀的杠杆，以检测其启动或关闭时动作的灵活性。若经上述检查后没有发现任何问题后，强化全面罩系带紧固性，收紧程度以透气性、舒适性以及没有显著压痛感为佳。

2.2.5相关人员摆脱危险现场并转移至安全范围后，把全面罩系带卡子解开，摘下全面罩。

2.2.6切断气瓶开关，开启供给阀，拔开快速接头，从身上取下呼吸器设备。

2.3使用后的操作

2.3.1通常情况下，相关人员不可对呼吸器供给阀行拆卸措施。若要对其性能进行检查与维修时，可以从装具中卸下供给阀，强化压环松弛度，拿下上盖，开启壳体，仔细拆下膜片组等零件进行清洁处理与检查维修[7]。检查过程需观察注意压环是否存在位置松动现象，膜片是否老化以及存有裂痕，阀杆组结构完好性以及应用灵敏度。组装过程，所有零件一定要恢复初始位置，连接供气软管，启动气瓶阀，卸下压转换开关2~3次，以确保其内空气流量的适宜性。

2.3.2选用中性或弱碱性消毒液对全面罩的口鼻罩及和人体脸部、额头接触等部位行清洁出来，擦拭并清洗呼气阀片，最后应用清水擦洗。洗干净后放置在通风良好地方行自然风干处理。

2.3.3拿下背托上的空气瓶，将装备上的油污、灰尘等杂质擦拭干净，并认真检查其结构是否存在破损现象。

2.3.4对空气瓶重新进行充气处理。

3正压空气呼吸器存在的主要问题

3.1外观检验不达标

外观检验存在的缺点通常体现在为呼吸器以及配置气瓶存在零件数目不够、结构破损、污物残留、老化、裂痕、色泽减退以及他类状况等。导致上述不良现象生成的诱因主要是设备使用单位以及个体没有重视对其保养与性能检修工作，或者是使用方法以及过程不规范等导致的。

3.2面罩泄漏测试不达标

通常表现在单位时间中面罩泄漏量大于标准值或呼气阀启动压力偏低。泄漏量大于标准值通常是呼气阀中滞留了大量的沙尘，而使阀片密封性降低。也可能是因为阀片破损现象严峻，此时密封性势必会受到威胁，面对该类情况应对相关部件行换新处理。呼气阀启动压力不达标多数是由于密封弹簧弹力系数发生改变引发的，可采用调整或对弹簧行换新处理方式去维护。

3.3面罩静态压力和减压阀输出压力不达标

面罩的密封性以及呼气阀启动能力高低由面罩静态压力值决定的。静态压力是指在供气阀正压设施启动后，系统气路处于平衡状态时面罩中的压力。将面罩气密地佩戴在空气呼吸器综合检测仪的头模上 ，在供气阀处于闭合状态下完全开启气源阀．开启人工肺慢慢进行数次呼吸，继而闭合人工肺。在系统气路平衡时，面罩中压力值若处于 0～500Pa范畴中即为合格。而引发不合格通常是减压阀的减压效果出现故障，可采用整顿纠正措施；还可能是减压阀阀针结构破损导致的，应快速行换新措施。

3.4呼吸阻力测试不达标

设人工肺呼吸频率：40/min、呼吸流量：100l/min、30~2MPa．测量面罩内吸气阻力应 ≤500Pa．呼气阻力 ≤1000P。呼吸阻力测试不达标通常在呼吸过程表现出来，面罩内动态压力(呼气阻力与吸气阻力)与减压阀输出动态压力不达标。呼气阀质量不过关、供气阀结构出现破损都是诱发均面罩内动态压力不达标的因素。减压阀输出动态压力不达标原因与静态压力不达标原因几乎没有差异。

4提升正压空气呼吸器应用效率的有效措施

4.1进行呼吸器专业培训，提升职业素质

气防用品培训的主要内容之一便是空气呼吸器培训，具体是协助设备使用人员对呼吸器原理以及正确应用方法有全面性认识与了解，并树立安全意识，通过理论学习以及模拟训练不断强化对呼吸器性能掌握的娴熟性，对设备应用期间产生的问题自行有效应对。设备应用单位也应给予人员技能培训以及设备维修与养护工作一定重视，通过推行考核体制等方式，不断提升呼吸器使用人员技术娴熟性，最后实现提升人员专业素质的目标。

4.2派遣专职人员进行管理，定期保养维护

呼吸器为目前石油化工企业中抢险救灾重要的安全防护设备之一，在突发情景中，其体现的实用价值是不可比拟的。故此设备使用单位要派遣专职人员对设备进行管理，定期进行清洗、检修与养护。在设备应用前对其行自检措施，应用完毕后应快速行清洁及维护保养措施，对其采用分类管理模式，并做好防潮、防晒工作。

4.3特殊环境，特殊对待

上文已经明确提及呼吸器在石油化工企业消防中有广泛性应用这一内容，由此可见设备使用环境的特殊性，甚至是高度污染的恶劣环境。故此，应对其加强防护措施，最大限度的规避气瓶中空气被耗尽的现象，消防员应尽量减缩设备配戴的时间。若发现气瓶压力计指针快速下降，或气瓶重量明显减轻以及其他任何征兆时应快速离开危险区，特殊情况下还可以应用“伙伴呼吸”法。

4.4进行定期检验

依照相关规范要求，呼吸器每年都要进行定期检验。当下，国内进行呼吸器定期检验的单位数目相对较多，但检验能力却参差不齐，甚至有些设备检验单位为了追求经济效益而雇佣业务能力与职业素质“双低”的人员，此时呼吸器检验质量就难以得到切实保障。为了使呼吸器使用过程的安全性与可靠性有所保障，使用单位在对呼吸器进行送检时，应事前对检验单位资质、检验场地、检验设备以及检验员素质进行全面考察，以将社会信誉优良、资质富足、设备高端以及检验人员职业素质高的检验单位择选出来，以确保设备在应用过程中将实用价值彰显出来。

结束语：

综合全文，对正压式呼吸器在石油化工企业消防领域中的应用价值有所认识，并在未来正确、熟练使用呼吸器的方法，这对提升石油化工企业防火与灭火效率，降低人员伤亡以及经济财产损失数量等方面体现出巨大意义。

参考文献

[1]单捷. 浅谈正压式空气呼吸器在炼化企业的应用[J]. 科技与企业, 2015(1):195-195.

[2]刘伯运, 丘海健, 刘敏林,等. 正压空气呼吸器高压气瓶防爆充气盖:, CN103939736A[P]. 2014(11):125-75.

[3]陈安德, 盛哲, 刘峰,等. 正压式空气呼吸器常见质量问题及其防控措施[J]. 石油工业技术监督, 2017, 33(8):14-16.

[4]施绍鑫, 王金生. 基于3G 的正压式空气呼吸器预警监测技术研究[J]. 科学时代, 2014(16):256-457.

[5]胡晔. 自给正压式空气呼吸器R式呼吸法测试与应用探析[J]. 中国安全生产科学技术, 2014(7):93-98.

[6]刘明力, 金化线. 正压式空气呼吸器及其潜在的安全问题分析[J]. 工业, 2016(5):00027-00027.

论文作者:杨贵荣

论文发表刊物:《知识-力量》2018年3月上

论文发表时间:2018/5/15

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8040793f4f3362a53b310340.html