# 低剂量肺CT不同准直器宽的放射剂量对比分析论文_赵成方

江苏省仪征市中医院 211400

摘要：目的 观察并讨论16层螺旋CT低量扫描在不同准直器宽的辐射剂量的对比，从而为肺部低剂量检查提供最有效的扫描参数。?方法 选取我院2016年5月——2017年5月期间收治的98例肺部低剂量检查患者，按照随机分配原则将其分为实验组（49例患者）与对照组（49例患者），实验组患者给予1.5mm×16准直器宽检查，对照组患者给予0.75mm×16准直器宽检查，两组患者在扫描周期、管电压、重建层厚以及有效mAs均相同，?观察并对比两组患者的准直器宽度扫描剂量的CT剂量、扫描时间以及螺旋扫描的毫安秒。?结果 实验组的49例患者准直器宽扫描剂量的CT剂量指数为1.38，对照组则为1.57，实验表明实验组的剂量明显低于对照组，P＜0.05，实验差异具有统计学意义。实验组的扫描时间为（4.85±0.29）s，对照组的扫描时间为（9.21±0.68）s，P＜0.05，差异具有统计学意义。?实验组螺旋扫描的mAs为（179.23±16.86），对照组螺旋扫描的mAs为（294.15±18.03），P＜0.05，差异具有统计学意义。?结论 16层螺旋CT肺部低剂量扫描检查中采用1.5mm×16准直器宽进行检查具有显著的临床效果，大大减少了患者的检查时间，降低患者的扫描剂量的CT剂量指数及螺旋扫描的mAs指数，值得在临床上推广应用。

关键词：16层螺旋CT；放射剂量；准直器宽；肺低剂量

随着医学影像技术的发展与多层螺旋CT技术的发展，在临床检查中多层螺旋CT得到了广泛的应用，与此同时也增加了放射诊断的照射剂量[1]。因此有效增强患者辐射防护工作是整个医学领域放射科应当高度关注与重视的问题。?现阶段我国在临床中应用低剂量CT进行肺部检查已经实现了良好的展开，技术的进一步提升大大降低了辐射剂量的降低[2]。?此次实验选取我院收治的98例肺部低剂量检查患者，分为实验组和对照组，实验组患者给予1.5mm×16准直器宽检查，对照组患者给予0.75mm×16准直器宽检查，两组患者在扫描周期、管电压、重建层厚以及毫安秒均相同，最后观察实验结果，主要对比两组患者的准直器宽扫描剂量的CT剂量指数、螺旋扫描的mAs以及扫描时间。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院2016年5月——2017年5月期间收治的98例肺部低剂量检查患者，按照随机分配原则将其分为实验组（49例患者）与对照组（49例患者），其中男性患者45例，女性患者53例，年龄为26—65岁，平均年龄为（38.56±5.69）岁。?两组患者在身高体重、性别、以及病史等一般资料上并无明显差异，P＞0.05，。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2 方法

此次实验均采用西门子16排螺旋CT进行扫描，其中实验组和对照组在给予的准直器宽度不同，从而进行对比，实验组患者检查的准直器宽度是1.5mm×16，对照组患者给予的准直器宽度是0.75mm×16，两组患者的扫描周期、管电压、重建层厚度以及有效mAs均相同，分别为0.5s、120KV、5mm以及20mAs。

1.3 观察指标

此次实验需要观察的指标有准直器宽扫描剂量的CT剂量指数、扫描时间以及毫安秒。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS16.0进行文本数据分析与处理，计数资料行卡方检验，计量资料以（±s）表示，行t检验，P＜0.05，表明差异有统计学意义。

2 结果

根据此次实验结果显示，实验组扫描剂量的CT剂量指数为1.38，对照组扫描剂量的CT剂量指数为1.57，可以看出实验组剂量指数明显低于对照组，P＜0.05，差异具有统计学意义。实验组的扫描时间为（4.85±0.29）s，对照组的扫描时间为（9.21±0.68）s，P＜0.05，差异具有统计学意义。?实验组螺旋扫描的mAs为（179.23±16.86），对照组螺旋扫描的mAs为（294.15±18.03），P＜0.05，差异具有统计学意义。

3 讨论

X射线在临床检查中取得了良好的效果，极大的推动了我国医学技术以及影像技术的全面发展，但是也危害了受检者的生命健康[3]。?现阶段X射线在临床检查中产生的辐射已经引起了人们的高度关注与重视，在受检者检查过程中应尽量减少患者的受检次数及受照剂量，以减少X射线对人体带来的潜在性危害[4]。SIEMENS公司16层螺旋CT扫描设备可以任意切换不同准直宽度进行检查扫描，可以从准直宽度0.75mm—10mm层厚的图像任意间隔重建。使用较大准直器宽进行扫描检查时，进床速度较较快，扫描覆盖范围较大，能够极大缩短扫描时间。?可以在2mm—10mm层厚的横断面图像间进行任意重建，能够有效满足临床诊断需求[5]。本次实验分为实验组和对照组，实验结果显示实验组的准直器宽扫描剂量的CT剂量指数明显低于对照组实验组的扫描时间明显低于对照组，实验组螺旋扫描的mAs明显低于对照组。?综上所述，?16层螺旋CT肺部低剂量扫描检查中采用1.5mm×16准直器宽进行检查具有显著的临床效果，大大减少了患者的扫描时间，为临床诊疗提供了很大的帮助，降低患者的扫描剂量的CT剂量指数及螺旋扫描的mAs指数，已经在临床上得到推广应用。

段

参考文献：

[1]王海玲,范影乐,陈可,沈学丽,李轶.基于FHN神经元随机共振的低剂量肺部CT图像增强[J].航天医学与医学工程,2012,2502:121-125.

[2]温齐平,张滨,樊文鑫.DRI联合iDose~4IR在胸部低剂量CT的应用[J].北京医学,2016,3802:187-188.

[3]尹峰,李俭,朱静,綦书抑,韩辉.低剂量薄层CT评价无临床症状老年肺间质改变[J].中国老年学杂志,2016,3617:4264-4266.

[4]陈凯,秦培鑫,陈晓君,包仕亮,刘小彬.CT引导下肺穿刺活检的低剂量临床应用[J].中国辐射卫生,2013,2204:502-503.

[5]沈比先,谭四平,彭冬红,汪春荣,贾飞鸽,李元歌,罗玉娟,楚二伟.低剂量对比剂双能量肺灌注成像评估肺动脉内血栓与灌注缺损间的关系[J].医学影像学杂志,2012,2202:200-204.

论文作者:赵成方

论文发表刊物:《医师在线》2017年10月上第19期

论文发表时间:2017/12/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8143ec5afe1786c4a21a757a.html