# 电厂化水系统的在线硅表应用问题论文_王玉俊

（南京华天科技发展股份有限公司 210019）

摘要：因为电厂的锅炉供给水的质量将会对高压蒸汽的品质以及高压锅炉的正常运行产生决定性的影响，并且含盐量以及含硅量是蒸汽质量评价的重要标准，因此在电厂之中应用在线硅表进行指标测量以及数据处理工作就至关重要。对此，本文以9210在线硅表为例，浅谈9210在线硅表在电厂化水系统实际应用过程当中出现的问题，并就此提出几点解决措施，期望能够借此为我国电厂的进一步发展提供借鉴。

关键词：电厂；化水系统；在线硅表；应用

随着发电机组容量的增大以及自动化水平的不断提高，对我国电厂机组水汽品质进行在线连续监测就势在必行。在化学在线仪表之中，检测水汽质量的主要是硅表，该表的投入率以及准确率能够对水汽质量进行有效监督。本文以广东红海湾发电有限公司为例，该公司之中采用的在线硅表是型号为9210的在线硅酸根分析仪。

1 9210硅表工作原理

硅测量是采用标准的硅钼蓝方法，只能测量和钼酸盐反应的，不是总的硅。它是基于硅酸盐和钼酸盐的反应。9210在线硅酸根分析仪主要适用于对超纯水、锅炉给水以及离子交换出水之中的硅含量进行连续监测，硅表主要有以下几个部分组成：分别是化学系统、光路系统、电路系统以及控制打印部分。

9210硅表最多可使用6个通道，能够依次分析6个不同测点的水样。硅表通过取样电磁阀将需要测量的水样引入溢流杯，多余的水样从溢流口流出。测量电磁阀将水样从溢流杯引入测量槽内，通过脉冲试剂泵依次分别加入三种试剂，在反应结束时执行光度计测量。

药剂反应原理：

1.在酸性介质中，样水中的硅酸盐和磷酸盐与钼酸盐反应生成黄色的硅钼酸盐络合物和磷钼酸盐络合物（硅钼黄和磷钼黄）；

2.加入屏蔽剂，破坏样水中的磷钼酸盐络合物，排除磷酸盐对硅酸盐测量的干扰；

3.加入还原剂，使黄色的硅钼酸盐络合物还原成蓝色的硅钼蓝络合物。

2 电厂化水系统的在线硅表应用问题

2.1 测量水样中蕴含的杂质引发的堵塞问题

在9210硅表实际工作的过程当中，测量的给水、炉水以及蒸汽水样之中，炉水是含盐量最高的水样。因为被检测水样之中蕴含的固体杂质一旦流入仪表流路之中，出现堵塞问题的几率大大上升。并且由于被检测水样之中一些微小的颗粒通过肉眼很难察觉，因此当工作人员没有注意对被检测水样之中蕴含的杂质进行严格检查时，这些微小的杂质颗粒就会非常容易进入到仪表的分析流路之中，最终导致堵塞问题的发生。

2.2 测量水样的温度对测量工作产生的影响

因为9210硅表的工作原理为通过脉冲泵依次吸收钼酸盐试剂、草酸试剂以及硫酸亚铁铵试剂，从而和水样之中的硅酸盐发生化学反应，并将其转化为硅钼蓝络合物，同时再进行分光光度计比色之后会产生电流型号，最终检测出水样之中蕴含的硅酸盐含量。因此被测水样的温度会对测量结果产生一定程度上的影响。在对蒸汽水样进行测量的过程当中，由于蒸汽水样的温度比较高，同时安装有冷却装置，因此蒸汽水样的温度并不会对测量工作产生影响。但是当工作人员使用在水处理系统进行测量工作的时候，环境温度将会出现较大的改变，从而导致水样的温度出现较大的变化，特别是在冬季的时候，被测量水样的温度非常低，这将会导致被测水样和化学药品之间的反应不够充分，最终严重影响到测量结果的准确性[2]。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

2.3 测量槽污染问题

9210硅表测量槽的主要作用是提供水样和试剂进行反应和测量的场所。测量槽主要分为上下两部分。上面部分为不锈钢材质，主要包括光学镜和小磁棒，还有光度计。硅表平时运行时，由于水质原因，会对测量槽造成污染，影响仪表测量准确性。

3 电厂化水系统的在线硅表应用问题的解决措施

3.1 测量水样中蕴含的杂质引发堵塞问题的解决措施

要想有效解决被检测水样之中蕴含的杂质所导致的堵塞问题。工作人员在采用9210硅表进行水样检测工作之前，可以通过在仪表样品入口和水样管之间安装一个棉线过滤器，这样当被检测水样通过棉线过滤器时，其内部蕴含的杂质就会被棉线过滤器所去除，从而有效防止杂质进入到仪表的分析流路之中造成堵塞问题。在采用该方法的过程当中，工作人员需要着重注意的一点内容就是：棉线过滤器在使用一定时间之后必须要进行清洗工作，只有做好棉线过滤器的检查、清洗工作，才能够保证棉线过滤器的功能，有效杜绝水样之中蕴含的固体杂质导致的堵塞问题[3]。

3.2 测量水样的温度对测量工作产生影响的解决措施

要想有效解决被测量水样温度对于测量结果产生影响的问题，有效保障测量结果的准确性。工作人员在进行实际测量工作的过程当中就必须要着重注意被测水样的温度，通过在设置一个恒温装置来保障被测水样的温度，借此有效防止被测水样温度的变化对测量结果的准确性产生影响。

3.3 测量池污染问题的解决措施

要想有效解决测量池污染问题对测量结果产生的影响，有效保障测量结果的准确性。工作人员应当定期对水样流路以及测量池进行清洗工作。尤其是光学镜和小磁棒的清洗，可用洁净软布轻轻擦拭，借此有效防止污垢对被测量水样造成污染，有效保障测量工作的效率以及质量[4]。

4 电厂化水系统的在线硅表应用注意事项

要想有效保障9210硅表的正常运行，在实际工作过程当中相关人员还应当着重注意以下四个方面的内容：

第一点，在发电机组停止运行的时候，工作人员应当将仪表的水样入口阀门关闭，并将流路系统之中残留的化学试剂清晰干净，同时将泵管卸压，关闭仪表的电源；第二点，在发电机组刚刚开始投运时，由于各个水汽的品质均达不到相关要求标准，同时水样之中蕴含杂质，因此工作人员应当先进行排污操作，当被测水样清澈之后再使用仪表；第三点，由于钼酸铵溶液放置时间过久将会变质，内部出现沉淀、结晶现象，因此当工作人员在实际工作的过程当中发现试剂之中出现结晶现象时，应当重新配置钼酸铵溶液；第四点，工作人员应当定期对仪表进行检查，一旦发现仪表之中出现问题，应当立刻采取针对性的措施将之解决，借此有效保障测量工作的效率和质量。

结束语

电厂通过应用在线硅表，有效提高了自身的工作效率和工作质量，特别是通过与实验室台式硅表联合使用，相互监督，能够及时发现阴床及混床是否失效，并对失效的阴床及混床进行再生，有效防止不合格的水进入热力系统之中，有效保证热力系统的工作效率和工作质量，促进电厂的进一步发展。

参考文献：

[1]王海云.提高水处理在线硅表的准确率[J].山西电力，2016（03）：63-65.

[2]周少玲，许乃媛，侯亚琴，李贵海，于振.山东在线化学仪表运行状况分析及改进[J].山东电力技术，2015，42（08）：8-12.

[3]刘红红.基于电厂化水系统的在线硅表应用问题探讨[J].中国军转民，2011（03）：91+93.

[4]柴志红.在线硅表流路堵塞及测量滞后的处理[J].山西电力，2008（02）：36-37.

论文作者:王玉俊

论文发表刊物:《电力设备》2018年第23期

论文发表时间:2018/12/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/83ef58fdcf583b94ace968e1.html