# 空气发生器干燥装置的试验分析论文_赵靖

（锡林郭勒电业局 内蒙古锡林浩特 026000）

摘要：通过改变传统干燥剂中硅胶与分子筛的比例，并增加一根两边塞有棉花的纯净的变色硅胶干燥装置，接在空气发生器的输出端，大大提高了气相色谱油务试验的谱图准确度及精密度。

关键词：空气发生器；干燥装置；干燥剂；气相色谱；基线漂移

引言

气相色谱仪是实现油中溶解气体组分含量分析的主要仪器，它可以判断变压器内部是否存在隐患或故障。基线漂移是色谱试验中常出现的问题，由于近年来变电站设备数量的增加，交接、预试试验工作量大大增加，而基线漂移延长了工作时间，严重影响了正常工作。空气发生器的作用是输入空气，经过具有吸水性能的如硅胶、分子筛等吸附剂对压缩空气中的水分进行吸附[1]，当然要最有效地利用压缩空气，必须除掉其中多余的水[2]，才能产生干燥无油的空气。

1 空气发生器工作原理

2 试验方法

2.1 基线漂移时间统计

如图2.1中所示，几乎每次平稳时间（红色柱形条）与漂移时间（蓝色柱形条）的总计时间几乎不变。并以30min为一个固定周期，成周期性变化。局部放大图1，即如图2所示，在16～22min间，可明显看出湿度越大漂移时间越长。

图2 不同湿度下平稳时间与漂移时间的放大

2.2 改进空气发生器

传统的空气发生器只在输入时加装了干燥吸附剂，所以在输入空气后容易导致水分在输出时未得到充分干燥，带有水分的空气进入离子室使得色谱基线漂移。传统的干燥装置中硅胶与分子筛的比例是1：1。由于硅胶不仅能降低分子筛的吸附热和负荷，还能延长分子筛的使用寿命[3]，所以硅胶与分子筛都必不可少，现在改变硅胶与分子筛的填装比例，同时将一根两边塞有棉花的纯净的干燥装置安装到空气发生器输出端，接好装置，对整个装置用皂液进行气密性检测，无渗漏。然后使用某变压器油样，做气相色谱分析试验，硅胶与分子筛的比例改为2：1时结果如图3所示，图中红线是使用传统空气发生器，黑线是使用改进后的空气发生器。

图4 改进干燥装置前后气相色谱试验开机稳定时间比较图

由图4可知，使用新的干燥装置后，气相色谱开机稳定时间明显降低，且低于平均时间。通过对载气纯度、气路密封性、气路杂质、气路中水分等因素分析，载气纯度99.99%、气路密封性良好、气路无杂质，故认为空气发生器气体中含有少量水分影响了基线漂移。当少量的水分随着气体进入色谱仪火焰检测器时，水分干扰了火焰的正常燃烧导致基线漂移。

3 总结

通过对空气发生器干燥装置的改进，消除了气相色谱油务试验谱图基线漂移现象，降低了气相色谱油务试验的开机稳定时间，缩短了试验时间，提高了工作效率。

参考文献：

[1]邵彬.压缩空气溶液除湿实验研究及系统性能分析[D].东南大学工程硕士论文.2016

[2]姜斌.压缩空气干燥方式应用探讨.橡胶技术与装备.2000（2）：31-36

[3]用硅胶和分子筛净化空气的改装.深冷简报.1971（3）

论文作者:赵靖

论文发表刊物:《河南电力》2018年23期

论文发表时间:2019/7/3

本文来源: https://www.lw33.cn/article/84653085ae70fd4b1a1a5806.html