# 数字胃肠X线机故障分析与维修研究论文_曲仁伟

黑龙江省农垦牡丹江管局中心医院 158300

【摘要】本文首先针对型号为意大利OPERA-T30cs数字胃肠X线机的故障现象做出详细分析，包括错误代码的显示，控制面板电压等问题，其次介绍了关于该型号一些常见故障维修相应的解决对策，由于数字胃肠X线机使用的频率较高，因此出现故障的几率也大于其他医疗设备，因此本文的目的在于争取为一些医疗结构解决此类问题提供方便。

【关键词】数字胃肠X线机；故障；维修；探究

在这个现代化、智能化的时代，万事万物都在进步。世界许多国家的医疗事业发展都蒸蒸日上，越来越多的疾病都可以被诊断治疗，包括一些以前所不能解决的绝症也能逐渐得以治疗甚至痊愈。现如今医疗诊断大部分都需要依靠一些医疗设备，其中数字胃肠X线机就被经常使用，由于其操作方便，精确度高，并且能快速诊断出患者的病情状况，以致于诊断结果具有良好的参考价值。但X线机的使用频率和出现故障的频率成正比，因此其故障维修是医疗机构的重点关注点。

1.意大利OPERA-T30cs数字胃肠X线机的故障概述

一般来说，opera型数字胃肠X线机出现故障会有以下几种情况：

第1种情况：显示错误代码“001”。这种故障一般发生在X线机自检时，使得自检无法顺利完成。发生故障的主要原因是电位计没有正常运行工作，具体表现为“电位计损坏”，“电位计与主板连接故障”“控制电位计的模板故障”。

第2种情况：数字胃肠X线机的数字化成像系统PlatinumOne DSA无法正常开机，会出现卡在Windows载入界面的情况。由于PlatinumOne DSA系统的启动程序与电脑Windows系统比较相似，而开机启动的过程都是相辅相成的，因此通常情况下，出现该故障的原因可能包括：硬盘被损坏，硬盘与内存条之间的连接不畅通，硬盘中跟操作系统相关的文件被损坏等等，因为PlatinumOne DSA是X线机获取测量信号从而进行数字化处理的核心，所以一旦出现故障便需要尽快维修。

第3种情况：在点片正常的情况下透视图出现发黑的情况，同时伴随着控制面板电压升高。这是因为透视设置或者摄像机硬件出现故障所导致。

第4种情况：显示错误代码“602”或者“080”，这说明集中在机柜内的预充电继电器发生故障，一般情况下，预充电继电器在吸合后不会马上释放，有可能是继电器的控制电压遭到破坏，为了保证驱动板不被损坏，需要及时维修。

2.故障排除及维修对策

针对以上第一种情况：数字胃肠X线机内部有两个BEIDUNCAN电位计，安装方向分别为水平位置和垂直位置。处于水平位置的电位计负责控制床板的倾斜运动，而处于垂直位置的点位机则主要控制床板的升降运动。从显示的错误代码来看，是水平位置的电位计发生了故障，也可以使用万能表测量电位计在开机之后进行深入排查，若各引脚间的电压一直为“0”，则说明是主板或者主板与水平位置的电位计之间的连接导线组出现问题。

水平位置电位计的连接导线组对应的插槽是CP1，可用万能表测量这些导线是否畅通，如果导线处于畅通状态，则可能是CP1和CP1的前序电路故障。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

CP1有排序为1、2、3、4的4个引脚，其中3号引脚是与地线接通的，此时可断开连接导线，从而测试CPI在空载时1、2、4号引脚和3号引脚之间的电压，得到结果是6.85、9.68、0.00V。然后再把和水平位置电位计连接的导线重新通电，再测量前面所述的对应电压，如果都变成“0”，则代表CP1前序电路的负载能力故障。

对垂直位置的电位计对应的主板插槽CP2进行和上述测量方式相同的检测，可知道其1、2、4号引脚与3号引脚间的电压结果是7.72、10.92、2.40V。相比之下得出CP1的4号引脚异常。

综合上面的操作过程得知错误代码“001”的故障原因在CP1是上，让厂家进行更换即可。

针对以上第二种情况：如果是硬盘和内存之间的连接不畅通问题，就得更换新硬盘，而硬盘被破坏只需要将通信断点重新连接，操作系统文件损坏只需要重装系统即可。

如果需要确认具体原因，要把PlatinumOne DSA的主机拆机来排查故障原因。首先要做的是记录好外插信号线对应的插头，以避免还原时错误，然后拔下连接硬盘和主板信号线。同样可以用万能表测量信号线的连接是否通畅，如果连接状态良好，就可能是信号线插头和插座之间接触不良。可清理插座与插头之间的灰尘并且保证插紧的情况下再次测试，如果可以正常进入系统，则代表是硬盘和内存之间连接不畅通引起的。

针对上述的第3种情况：首先需要检测菜单的对比度、亮度等参数的设置是否有异常，若处于正常状态则对摄像机后部的影像增强器进行排查，看是否是因为摄像头前有杂物或者灰尘太多，然后再检测遮光镜是否处于回位状态。部分情况下需要更换相应的电机才能回到正常状态。

针对上述的第4种情况：从错误代码来看，极大原因是继电器的控制电压故障。因此维修的时候首先就要检查继电器的控制电压，具体做法是测定K2继电器控制电压，在控制电压处于较低状态时，排查K2继电器驱动板D160板，如果驱动板D160板处于正常状态，可以用相同型号的配件去替换驱动板D160板，需要注意的是，在替换期间要关注机柜内同型号的通讯线，与之对应代码才能正常替换，以免出现无法正常运行的情况。

如果D160板没有问题，则利用万能表或者电阻表测试CPU板的显示状态，CPU板和D160板的数据排线，看是否出现阻抗问题。而经检测后可得知，故障的主要原因是内部阻抗较大所导致。

3.结束语

综上所述，意大利OPERA-T30cs数字胃肠X线机内部的电位计除了上文所提到的两个，还有其他的电位计，而经常发生的故障都可能是由于这些电位计或者电位计的前序电路所导致，当然不排除其他原因，如主机内部配件因长时间使用之后积累灰尘，配件老化而导致连接短路，继电器控制电压故障等等，为了保证X线机的诊断效率和诊断质量，医疗机构必须严格排查故障，及时进行维护检修，并且做好日常保养，争取让数字胃肠X线机的诊断水平更高更精确，尽快为患者排忧解难。

【参考文献】

[1]董振雄. 意大利MECALL SUPERIX-164数字胃肠X线机机械故障维修[J]. 医疗装备,2015,28(09):51-52.

[2]欧伟强,吴观友,黄良艳,杨升富. 配套PlatinumOne DSA的多功能数字化X线机故障维修实例[J]. 医疗卫生装备,2016,37(02):163-164.

[3]刘存仟. 多功能数字化X线机故障维修[J]. 世界最新医学信息文摘,2017,17(85):179+183.

[4]朱明明,荀鲁川,代丽,王帅. 万东HM-200型移动式高频X线机特殊故障检修1例[J]. 医疗卫生装备,2018,39(11):106-108.

论文作者:曲仁伟

论文发表刊物:《科技新时代》2019年4期

论文发表时间:2019/6/19

本文来源: https://www.lw33.cn/article/846ecb5c5a4e9ff20f9204a5.html