# 一种用于光明治疗仪的一次性探头套的设计与应用论文_范鲜,黄微

（广西柳州市妇幼保健院 广西柳州 545001）

目前，随着社会经济的不断发展，人们的生活节奏也愈来愈快，面对学习、手机、电脑在快节奏、高压力的生活中，忽略了眼睛的爱护，经常会感到十分疲惫，大多数人会通过眼部按摩来缓解疲劳。而目前眼科的一种光明治疗仪眼部按摩技术在广泛应用。但是目前光明治疗仪在使用时，通常是在前一位病人使用后，用酒精对治疗仪的探头进行简单的擦拭消毒后即给下一位病人使用，该做法不仅存在操作麻烦的不足，而且还可能存在擦拭不到位造成消毒不彻底的现象出现，进而导致病人心理上产生质疑，大大降低病人治疗的安心度。为此我院设计了一种用于光明治疗仪的一次性探头套。

1.设计

一种用于光明治疗仪的一次性探头套采用的技术方案是用于光明治疗仪探头的一次性探头套，包括前端探头套、手柄套和导电头，前端探头套的内径略大于光明治疗仪探头的外径，且其长度不大于光明治疗仪探头的长度，一端与导电头连接并形成封闭端，另一端连通手柄套；手柄套的内径略大于光明治疗仪手柄的外径，其自由端设有固定孔和固定带，所述固定带穿过固定孔安装在手柄套上。手柄套的自由端还设有环形弹性带，环形弹性带环绕自由端的端口，其自然状态下的内径略小于光明治疗仪手柄的外径；环形弹性带由橡胶制成。前端探头套和所述手柄套均由聚乙烯或聚氯乙烯制成；封闭端呈椭球状；固定带一侧面具有粘性；导电头由铁制成。

2.应用

下面将结合一种用于光明治疗仪的一次性探头套技术方案进行清楚、完整地描述：如图1所示，用于光明治疗仪的一次性探头套，包括前端探头套1，手柄套2，和导电头3，前端探头套1，一端连通手柄套2，另一端连接导电头3，并形成封闭端，以上各部分的连接构成探头套的基本结构，其可充分套住光明治疗仪的探头，有效避免病人在治疗时探头与人体直接接触，从而有效提高了光明治疗仪在治疗时的卫生性、安全性，进而有效提高了病人接受治疗的安心程度。其中，前端探头套1的内径略大于光明治疗仪探头的外径，且其长度不大于治疗仪探头长度的设置，有利于提高前端探头套1与治疗仪探头套接的便利程度，同时增加前端探头套1与治疗仪探头套接的契合程度，使导电头3紧贴光明治疗仪的探头，从而保证探头有效的将电传导到导电头3中，利于在避免人体接受治疗时探头直接接触人体皮肤的前提下，保证治疗的有效性，进而有效提高一次性探头套的实用性；而手柄套2的内径略大于光明治疗仪手柄的外径，该设置利于提高手柄套2与光明治疗仪手柄套接的便利性。而该手柄套2的自由端设有固定孔21和固定带22，且固定孔21为两个，固定带22的一侧面具有粘性，固定带22穿过两个固定孔21，并将其中一端与固定带22本身粘合，形成一个封闭的环扣安装在手柄套2上，该设置有利于提高手柄套2与固定带22连接的稳固性，有效防止了固定带22从手柄套上脱落；同时，将固定带22缠绕在光明治疗仪的手柄上，有利于增强该一次性探头套与光明治疗仪的套接稳固性，有效避免在治疗过程中该一次性探头套从光明治疗仪上滑动甚至滑落，进而避免了导电头3与探头接触不良而影响治疗效果或探头直接接触人体皮肤而弄脏探头的现象发生。同时，手柄套2的自由端还设有环形弹性带23，该环形弹性带23环绕自由端的端口，其由橡胶制成，弹性好，其在自然状态下的内径略小于光明治疗仪手柄的外径，并且手柄套2与其充分连接形成弹性收口，这有利于充分利用环形弹性带23的弹性，在该一次性探头套套接在光明治疗仪上时，有利于增强手柄套2的自由端与光明治疗仪手柄连接的稳固性，避免在治疗过程中手柄套2的自由端相对光明治疗仪的手柄滑动，其与上述固定带22结合，大大提高了一次性探头套与光明治疗仪之间的连接稳固性，进而有效提高用于光明治疗仪的一次性探头套的实用性和有效性。前端探头套1和手柄套2均由聚乙烯或聚氯乙烯制成。而聚乙烯和聚氯乙烯均具有较好的透明材料，柔软坚韧，质轻无毒，因此，由聚乙烯或聚氯乙烯制成本实用新型的探头套1和手柄套2可提高本实用新型使用的便利性和环保性，同时降低了制造的成本。导电头3由铁或铝制成，铁和铝均具有优良的导电性能，由铁或铝制成本发明的导电头3可有效传导光明治疗仪的电，且其与前端探头套1连接形成椭圆状的封闭端，以上设置有利于导电头3与光明治疗仪的探头充分接触和电传导，从而保证光明治疗仪治疗的效果，进而提高光明治疗仪的一次性探头套的实用性和有效性。

光明治疗仪的一次性探头套通过以下具体步骤进行使用：

（1）将光明治疗仪的探头从手柄套2的自由端伸入前端探头套1内，使一次性探头套与光明治疗仪的探头与手柄充分契合，保证光明治疗仪的探头与导电头3充分接触；

（2）将固定带22带有粘性的一侧面缠绕在光明治疗仪的手柄上，固定好，即可开始进行治疗；

（3）治疗完成后，更换新的一次性探头套，即可开始治疗下一位病人。

3.优点

为了克服现有技术的不足，目的在于提供一种用于光明治疗仪探头的一次性探头套，该一次性探头套不仅结构简单、价格低廉、易于操作，而且有效避免了光明治疗仪的探头直接接触病人的皮肤，大大提高了光明治疗仪使用的安全性和便利性，进而提高了病人治疗时的安心度。

图1

【附图说明】

图1是本实用新型用于光明治疗仪探头的一次性探头套的结构示意图。

图中主要元件符号说明如下：

图中，1.前端探头套，2.手柄套，21.固定孔，22.固定带，23.环形弹性带，3.导电头。

国家实用新型专利：一种光明治疗仪探头的一次性探头套

专利号:ZL201720187672.7

论文作者:范鲜,黄微

论文发表刊物:《心理医生》2018年30期

论文发表时间:2018/12/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/8fd11c081b7c533b09206baa.html