# 全自动组织处理仪在病理日常工作中的应用体会论文_黄芹,喻言

黄芹 喻言(四川大学华西二院病理科 四川成都 610041)

【摘要】目的：对全自动组织处理仪处理标本比手工处理标本对比切片质量显著提高。方法：设定专用程序应用全自动组织处理仪对标本进行处理。结果：标本处理得当，组织切片厚薄均匀，染色对比鲜明。结论：应用全自动组织处理仪处理的标本切片质量显著提高，优于手工处理的标本。

【关键词】全自动组织处理 标本 染色 手工处理

【中图分类号】R197.39 【文献标识码】B 【文章编号】1672-5085（2013）44-0240-01

随着病理技术的发展，对病理切片的质量要求越来越高。传统的手工组织处理不仅工作效率低，容易受温度、时间的影响对组织的脱水不够而造成切片质量不稳定而逐渐被全自动组织处理仪所取代。我院自2006年购入使用Shandon Excelsior组织处理仪，至今我们已使用了8年，现将在日常工作中的体会介绍如下：

1、材料和方法

1.1材料：Shandon Excelsior全自动组织处理仪，Shandon附带塑料脱水篮，广州秀威塑料包埋盒。

1.2试剂：10%中性福尔马林、蒸馏水、65%酒精、75%酒精、85%酒精、95%酒精、无水乙醇、二甲苯、高效切片石蜡（熔点为58-60℃）

1.3方法：标本取材时，将组织置入标记有病理编号塑料包埋盒中，组织大小控制在2×2×0.3-0.4cm,盖好塑料包埋盒放入脱水篮中，将脱水篮置入反应缸中进行脱水处理。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆整个程序需要14小时左右，具体脱水程序见下表：

全自动组织处理仪脱水程序设置表

步骤试剂时间（min） 温度（℃）

110%中性福尔马林90Amb/45

210%中性福尔马林90Amb/45

365%酒精60Amb/45

475%酒精60Amb/45

585%酒精60Amb/45

695%酒精50Amb/45

795%酒精50Amb/45

8无水乙醇45Amb/45

9二甲苯50Amb/45

10二甲苯50Amb/45

11二甲苯50Amb/45

12切片石蜡6065

13切片石蜡6065

14切片石蜡6065

2、结果

经过14小时的组织脱水处理，标本处理得当，组织切片厚薄均匀，染色对比鲜明。

3、讨论

在使用Shandon Excelsior全自动组织处理仪进行组织处理过程中有以下几点注意事项：对于这种大型的贵重仪器，在日常工作中的维护与保养十分重要:

（1）专人专管，技术人员做好每天的使用登记做到，充分调动技术人员的积极性和主动性，保证脱水机保持最佳的状态。

（2）在使用过程中脱水试剂的浓度监测。

（3）我院病理标本以妇科标本为主带有较多的脂肪组织，为避免管道堵塞每月用50℃清水对管道进行清洗。

（4）清洗试剂及时更换避免因清洗不彻底将二甲苯石蜡混合液混入其他试剂影响组织脱水。

（5）每次进行脱水处理前先检查所有试剂的液面是否达到，尤其是浸蜡的石蜡液面要达到规定刻度。

（6）脱水缸探头及密封圈周围每次在使用前一定要擦拭干净。

（7）在脱水程序设定中为避免减少密封圈的使用年限真空设置为关闭。

通过8年的临床使用，我们对比Shandon Excelsior全自动组织处理仪与手工脱水处理相比具有以下优点：（1）容量大、节约时间、人力。Shandon Excelsior全自动组织处理仪可以同时处理222个组织块，利用晚上非工作时间处理完成，大大提高工作效率。（2）因为其具有电脑监测浓度、真空泵抽负压、试剂自动轮换的结构和功能上的特点相比手工脱水处理组织脱水更彻底、更均匀，组织切片更完整。

参考文献

[1]张志刚，郭少聪，冯智美，等.全自动脱水机程序设定及维护[J].实用医技杂志,2006,19.

[2]宋一民,赵阿红,尹玉慧.EXCELSIOR全自动脱水机的应用[J].实用医技杂志.2007(23)

[3]赵阿红,宋一民,尹玉慧,张红新.病理组织脱水的质量控制与管理[J].医疗卫生装备.2009(03)

[4] 杨守营,叶昌印.Leica asp300全自动脱水机故障检修[J].医疗装备. 2012(06)

论文作者:黄芹,喻言

论文发表刊物:《中外健康文摘》2013年第44期供稿

论文发表时间:2014-4-28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/921f5cfa1ddce10afb837b33.html