# 整体检定现场电流互感器检定装置的探讨论文_许跃

（国网无锡供电公司计量室 214000）

摘要：近些年来，随着我国科学技术手段的稳步提升，各领域发展也随之发生了很大的转变。电力事业作为我国基础建设重要组成部分之一，一直以来其发展都受到了社会各界的重视与关注，特别是在科技化、信息化的发展目标带动下，很多新型电力设备设施也应运而生出来。电流互感器作为新型电力保护装置之一，要想在电力系统运行中发挥出应有的作用与效能，就必须对其装置性能发挥以及作用效果进行检测和分析，这样才能使电流互感器在电力事业发展中得到更好的利用。

关键词：整体检定；现场；电流互感器；问题

伴随着电力事业发展步伐的不断加快，电力设备设施的性能、作用以及安全等问题则为了电力系统运行保障的关键，为了确保电力设备设施运用的可靠性、系统性、安全，电力部门的技术人员开始了针对性的检测与试验。电流互感器作为电力系统运行的重要保护装置之一，无论是从装置的影响力上，还是从装置的效能上，对于电力系统运行保护来说都是至关重要的，为了使电力运行安全在最大程度上得到保证，由此，展开了对电流互感器现场检定问题的探讨与分析。

一、现场电流互感器检定装置的概述

要想研究和设计出符合各种类型电流互感器的检定装置，首先就要对现场电流互感器检定装置的设计理念、主导思想以及运作原理有一个基本的认识和了解，只有在一个完整设计构想的前提，才能保障检定装置对电流互感器做出更加准确、合理的检测与判定。

（一）电流互感器检定装置的设计基本思想

根据了解，电流互感器检定装置的运行理论是建立在电压互感器基础上，将同变比视作电流互感器的作用效果，之后利用电流互感器所测的的相关数据，包括电力参数和导纳等，通过检测仪器的分析与测算，最终得到被检测互感器的误差，图1则是关于电流互感器检定装置的检测线路图。

公式中各函数的含义分别为：装置测定后误差的补偿值复数实部用△?表示，而在测定中所需测定参数的复数则分别用Y、Z02来表达，这里主要包括励磁导纳和二次负荷总阻抗的复数形式，在互感器存在泄露电流的情况下，Y则需要包括泄露电流导纳的复数形式与正常状态下的励磁导纳复数，最后经过对两个变量的分析与计算，就得到了复数误差，通常会用ε来表示。

在实际的生活与时间过程中，按照工作原理及其应用形式的不同，一般会将现场电流互感器检定装置的接线方式进行区分，目前主要包括间接法、外推法两种常用方法，准确的测定方法，不仅能够加强测定测定装置的测定效果，更能够对日后电流互感器的调试工作提供更加准确的数据和信息。

二、整体现场电流互感器检定装置的应用

经过对目前市场上现场电流互感器检定装置应用和研究情况的分析与总结，现阶段现场电流互感器检定装置主要包括三种类型，它们是电流型、电压型以及阻抗型，但是按照实际的操作中，技术人员为了保证测定的精准，通常会将三种装置相结合，也就得到了整体现场电流互感器检定装置，下面将对整体现场电流互感器检定装置在不同工作原理状态下的检定过程进行分析。

（一）间接法在整体现场电流互感器检定装置中的运用

在使用间接法的条件下，无论对于哪一种检定装置来说，标准器是作为主要的检测目标，，而通常情况下，由于电压型电流互感器检定装置的标准器属于空载电压互感器，在测定之后，阻值一般会为零，或者是0.02欧姆，而对于电流型电流互感器检定装置，电力互感器则是其标准却，那么由于受到二次负荷干扰的影响，因此其测定结果只有0.02欧姆一种情况。

根据技术人员的阐述，如果标准器在检定过程中不存在补偿状态，那么测定误差补偿值复数的实部与标准器自身比差值相叠加之和才是作为最终测定结果的比差值，此时的△?所达标的则是两种形式的误差值，分别是测试误差。装置自身内部潜在误差，间接的测定结果相位差也会发生一定的改变，相位值则会被看作标准器本身的相位差。

在排除误差干扰的情况下，整体现场电流互感器检定装置在利用间接法之后，所得到的误差补偿值实部的复数则应该表示为零，也就是说标准器的误差是测定误差结果本身，进而表明装置本身相当精确，误差已经可以忽略不计。

（二）外推法在整体现场电流互感器检定装置中的运用

外推法一般只适用于电流型和阻抗型两种检定装置，因为两种装置所使用的标准器同为电流互感器，而不相同的是，在鉴定之后，电流型检定装置采用间接法与外推法的检测检测数值不会发生明显变化，而要想阻抗型检定装置正常运行，必须要以0.8为功率因数数值，5千安或者是10千安为二次负荷的条件下，此时二次负荷检定装置才能有效的完成检测工作。

此外，采用外推法检定结果一般误差都要以负值作为衡量标准，而这些误差通常会来自外推起点以及外推起点以后的测试点，按照测定标准来讲，0.05S级是作为电流互感器装置自身内部的误差值，如果发现采用外推法测定的结果与间接法几乎相同，那么就证明此时的测定误差具备准确性。

三、整体现场电流互感器检定装置对标准器的使用原则

标准器作为整体现场电流互感器检定装置主要的测定项目，自然要对其进行规范和限制，只有保证了所测定互感器的标准器符合测定要求，这样测定结果才会更加具有说服力和参考价值，为此，特对标准器在整体现场电流互感器检定装置使用过程中需要注意的问题进行了整理，以下是标准器需要注意的几点要求。

1、对于不同类型的互感器，电压绕组对测定结果则起着决定性作用，特别是空载电压互感器作为标准器时，为了避免在测定过程中会受到穿心绕组的影响，致使误差增大现象的发生，一般会要求固定绕组作为空载电压互感器的二次电压绕组，且匝数应该保持在10匝以下比较适合。

如果将最大磁导率的被检测电流互感器放在电压互感器条件下进行运行，那么此时1匝感应电动势所对应状态的感应电动势应为0.06伏以上。

2、根据我国在整体现场电流互感器检定装置的设计规范中，明确规定标准器级别应该由检定装置来决定，二者应该最好保持在五倍的关系，在日常生活中我们常见的检定装置级别为0.05S级，那么互感器的级别则会为0.01S级，而且在一般情况下，检定装置测算完之后，如果检定数据准确的话。这样就不需要在对互感器进行不长计算，另外，标准中表明，在对电流互感器进行检定的时，通常0.02欧姆会作为二次负荷的极限值。

3、通过前面的叙述可以得知，如果检定装置采用的是阻抗型，那么标准器使用则需要具备一定的限定条件，主要包括两点，第一，功率因数固定为0.8，第二，额定负荷为10伏安或者是5伏安，这期间关于标准器中的误差也改不包括测算范围之内。

结束语：根据上述分析，在所有类型检定装置中，主要的误差产生于内附标准互感器及其所检测得到的比值差补偿值。而选取适用于各类型装置的标准器和相应的整体检定方法，则可分别测得内附标准互感器及其所检测得到的比值差补偿值的误差，因而对此检定装置实行整体检定，是准确可靠的。

参考文献：

[1]赵修民，赵屹涛，韩海洲，闫宪峰.便携式电流互感器检定装置的研发和创新[J].电测与仪表.2011（09）

[2]耿建坡，史轮，岳国义，郑光明，陶鹏.低电流外推法检定大电流互感器技术的应用[J].河北电力技术.2007（02）

[3]张洪铁，沙云鹏，冯祥伟.一起电流互感器的故障分析及改进措施[J].电工电气.2016（07）

[4]唐志军.风电场电流互感器二次负荷的计算与校验[J].风能.2016（06）

[5]卢嘉栋.电流互感器对电能计量的影响分析[J].中国新通信.2016（15）

论文作者:许跃

论文发表刊物:《电力设备》2016年第16期

论文发表时间:2016/11/10

本文来源: https://www.lw33.cn/article/951bbfc0e0f90ec8142916ac.html