# 论在实际计量检测中天平与砝码的调修核心构建论文_罗斌

罗斌

扬州市江都区计量测试技术研究所 225200

【摘 要】在计量工作中，天平与砝码可以说是重要的计量设备。在本文中，将对实际计量检测中天平与砝码的调修进行一定的研究。

【关键词】计量检测；天平；砝码；调修

1 引言

质量是计量工作开展的重点因素，作为质量测量工具，天平自身的精准程度将直接对测量工作的准确性产生影响。目前，计量检定工作已经得到了较为广泛的应用，而在检定工作开展的同时，也存在着较多的问题。这部分原因的出现，主要同砝码数据的准确性有关。为了避免上述情况出现，就需要做好天平与砝码的调修工作。

2 天平故障调修

作为天平计量检定人员，要想在实际计量工作中更好的保证天平计量的准确性，就需要对天平检定的计量技术性能进行充分的把握。在工作当中，也需要做好技术水平的提升，以此在计量过程中发现问题时能够及时的解决，在保证天平合格率满足要求的同时获得更为准确的物品质量计量数据。

2.1 在铁合金企业，应用的较多是TG328B万分之一天平。从结构角度而言，横梁可以说是天平最为关键的核心部件。在面对天平时，首先要观察的就是其平面性、等臂性以及平行性。对于这三项因素而言，可以说是天平计量最为关键的因素，将直接影响到天平计量性能。在对天平机械性能进行调修时，正确性将对等臂性具有关联、平行性对标示值的稳定性具有关联，平行性对天平的灵敏性具有关联。对此，在对天平进行检修工作时，则需要对这机箱机械性能引起充分的重视：首先，是平行性。即需要将刀刃处于平行的状态；其次，平面性。要将三把刀刃放置在同一个平面上，避免出现翘角情况；最后，等臂性。要保证天平中刀到两边距离的相等。在对“三性”进行调修之后，则可以开展后续的调修。

2.2 在生产维修工作中，天平经常会出现一定的性能问题，如天平感量超差、示值变动性、臂差大以及出现吃离线等情况。这部分情况的存在，同天平的准确性问题都具有直接的联系，即在对天平“三性”问题进行解决之后，才能够保证天平上述性能能够得到保证：首先，要解决好天平的吃离线问题。如对于吃线问题而言，当中刀处于横线之下时，在应用中就需要对边刀进行降低，则很可能因此出现翘角的问题。对此，在对平行性以及吃离线问题进行调整时，首先要做好三刀平面性的检查，避免出现变动性过大的问题。此外，在对天平进行检修时，也需要做好天平计量性能的调整，保证天平处于最佳状态。

2.3 在计量工作中，要想避免天平出现较快的离线情况，就需要保证天平能够在计量规程范围之内，具体而言，可以根据情况将吃线状态在原有的基础上调整2至3个分度以上，以此在避免天平性能受到影响的同时使天平的耐用时间以及耐磨性也得到提升。对于经常应用的天平来说，其往往会具有较大的刀口磨损情况，当将三刀调整在同一平面位置时，在进行一段时间应用后，刀口将出现磨损情况，在离线状态出现之后对感量进行降低，进而使天平失去应有的准确性。而如果天平出现了稍稍吃线的情况，就能够在对天平灵敏度降低时间进行缩短的同时使天平具有了更长的使用寿命，在避免天平发生故障后使天平具有更好的耐用力。

3 砝码检定误差来源分析

在做好天平准确性检定之后，则需要做好砝码的检定，如果砝码准确性不能够满足要求，也能够获得准确的计量结果。在计量工作中，砝码出现误差的原因主要偶：第一，装置误差。在检定工作开展中，计量器具往往会随着时间以及空间情况发生一定的变化，而在不同因素变化时，其提供的值可能并非完全准确，进而很可能因此产生误差情况；第二，环境误差。一般情况下，实验室中的温度、气压、磁性、湿度以及振动等情况都会对检定工作结果产生影响；第三，温度影响。天平臂长与温度变化成正比关系，当温度产生较大变化时，则会使横梁可能因此产生一定收缩情况，进而使天平灵敏度受到较大的影响；第四，湿度影响。在计量工作中，相对湿度将对实验室空气潮湿度进行反映，相对湿度的值越大，空气就越容易潮湿。在这种环境下，天平砝码就很容易出现发霉以及锈蚀情况，进而使砝码检定工作的准确性受到较大的影响。

4 砝码准确性保证措施

4.1 消除装置误差

在检定工作中，天平的准确性以及砝码的标准性将直接影响到检定的准确性。天平的示值、偏载误差、不等臂、天平重复性以及标尺分度等都会影响到检定结果。对此，在实际开展计量检定工作之前，就需要做好天平检定证书以及天平参数的检定，以此最大程度降低装置数据误差。

4.2 消除环境误差

环境误差也是造成计量工作误差的重要因素，对此，需要从以下几个方面做好考虑：第一，要在实验室做好中央空调以及温度计的配备，在控制好环境温度的同时使用温度计做好环境的定期检定。温度计要选择分度值在0.1℃以下标度；第二，要做好环境的控制，通过在实验室中对深色窗帘的设置，避免阳光直接照射到室内砝码以及天平位置上；第三，要做好工作时间控制，即在稳定温度情况下对砝码进行检定，保证测量室温能够同砝码自身温度良好符合；第四，要做好砝码的科学放置。一般情况下，需要在19℃以及25℃环境中对E1以及E2砝码进行保存，避免其受到环境温度影响。

4.3 数字砝码准确

在我国现今社会的飞速发展情况下，传统衡器已经不能够对市场的计量需求进行满足。在这种情况下，很多大型衡器设备也得到了制作。在对这部分衡器进行检定时，标准砝码是非常重要的一项内容，只有保证砝码的标准，才能够更为准确的开展校准工作。同时，在计量检定标准中，也对恒定荷载替代砝码提出了非常明确的要求，即计量检定对数字指示称、模拟指示称及非自行指示称的检定规程中都规定了标准砝码的替代要求，在日常的计量检定工作中必须严格遵守和应用。

5 结束语

在计量工作中，天平设备以及砝码的准确性是非常重要的因素，而这也对计量检定人员提出了更高的要求。在上文中，我们对计量检测中天平与砝码的调修进行了一定的研究，需要在实际工作开展中把握重点，通过对检定要求的把握以及突发情况的科学处理最大程度提升检定工作质量。

参考文献：

[1]陈新.百分表示值误差的分析与调修[J].黑龙江科学.2014（04）：33-34.

[2]牛丽华.光电分析天平光学读数系统常见的问题分析和调修方法[J].科技致富向导.2011（26）：102-03.

论文作者:罗斌

论文发表刊物:《低碳地产》2015年第15期

论文发表时间:2016/8/22

本文来源: https://www.lw33.cn/article/9e3de16bcd975e80f29f4e30.html