# 浅析燃油加油机计量检定过程中应注意的问题论文_邱茜

（山西省长治市襄垣县质量技术监督检验测试所 山西长治 046000）

摘要：燃油加油机是油品贸易结算的强制检定计量器具，被列入九种重点管理的计量器具目录。加油机的检定无论是对生产者、销售者还是用户都具有非常重要的意义，因此这是一项要求非常严格的工作，在工作中要求检定人员一定要细致、谨慎。本文主要对燃油加油机计量检定过程中应该注意的问题进行具体分析。

关键词：燃油加油机；计量检定；主要问题

社会进入工业化时代，导致了燃油价格不断上涨，多次出现了波动上升趋势，为了给人们提供更加优势的服务，体现公平公正的社会良好风貌，就需要准确的燃油加油机检定与管理，在目前的社会发展水平上，此项工作重要性越来越突出。燃油加油机计量器具是液压系统中重要的组成，通过准确的计量能够充分保证消费者利益，进一步提高我国油品市场行业信誉，维护市场经济秩序。

一、燃油加油机计量检定相关要件

1.环境因素

根据国家相关标准，燃油加油机计量检定时，大气压应保持在86到106千帕之间。环境温度允许范围为零下25℃到零上55℃，温度变化正负5℃。同时，设备供电电压和频率处于正常使用状态。

2. 油温修正

燃油的体积对于温度较为敏感。在计量过程中，燃油温度的改变会对计量结果产生影响。因此，在进行加油机计量检定时，要对燃油的温度，主要是加油枪口的油料温度和计量器具中油料的温度进行修正，减少干扰因素，提高检定结果的可靠性。

3.燃油加油机的准确度

燃油加油机的计量误差应符合规定要求，保持在正负千分之三以内，测量重复性保持在正负万分之十五以内。

二、燃油机计量检定过程中应注意的问题

1.燃油机计量检定与管理方面

1.1计量器具的校准检定步骤

燃油加油机计量检定的具体步骤，为：（1）外观检查方面。通过目测法对燃油加油机的外观进行检查，确保燃油加油机外观的完整性。（2）防欺骗性检查方面。燃油加油机具有防欺骗的功能，主要通过监控处理器与编码器的共同作用来实现。校准核定工作人员读取的数据，应包括燃油加油机中监控处理器、编码器的序列号等，并做好相关记录，为今后监督工作提供科学依据。检定时，只要提取两个序列号，若其与检定证书记录一致时燃油加油机防欺骗功能良好，（3）示值检定方面。准备容量为100L和20L的标准量器，并按照燃油加油机的计量检定标准和技术规范对示值进行校准检定，应在最小流量状态以及最大流量状态下分别进行。同时，要控制好示值检定次数，以不超过3次为宜，并将标准量器平置于坚硬平地之上，确保接地状态的稳定性。示值检定后，应在标准器阀门装置呈开启状态下对容器内的残留液体进行清理，完成后关闭阀门装置。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

1.2燃油加油机计量器具的管理

应采取必须措施对燃油加油机计量器具进行科学管理，可通过以下几个方式：（1）对新安装加油机计量器具的管理。使用前，应向相关计量部门提出检定申请，检定合格后由计量工作人员在加油机流量计位置以及电脑主板位置进行铅封处理。（2）对使用中加油机计量器具的管理。为确保加油机计量器具在按照阶段铅封的完整性及其运行的正常性与稳定性，工作人员应参照检定周期对加油机计量器具进行检定。（3）对待检修加油机计量器具的管理。当燃油加油机计量器具出现故障处于待修理状态时，应提供专门申请材料，并由专门技术人员进行检修。检修完成后还要进行二次检定和二次铅封，铅封必须由专人保管和发送，同时原始记录中要有加油机负责人签字，并注明加油机铅封号、数量及铅封部位等内容。

2.检定加油机温度方面

在周期检定过程中，特别是环境温度较高或较低的情况下，要监视环境温度变化（5℃以内）及油品与环境温差不超过10℃（超过了要对金属量器采取保温措施），认真测量油枪口温度和金属量器内油温，避免因温度测量有误，得出错误的加油机示值误差对加油机进行错误的调整，从而使油品经营者或消费者的利益遭受到不必要的损失。怎样才能正确、准确测量温度呢？环境温度必须在加油机不金属量器附近测量，油枪口温度和金属量器内油温测量方法如下：

2.1油枪口温度的测量。在测量油枪口温度（tJ）时，油品向金属量器注油要始终从温度计的测温段流过，测温段距离油枪口1cm左右，当温度计示值稳定后快速读数（或加油机示值达到金属量器容量的50%～70%时测量），记录数据。

2.2金属量器内油温测量。在测量金属量器内油温（tB）时，如果使用玻璃温度计，在温度计上端系耐油的绳子，测温段能到达金属量器中部为限（可以在绳子另一端系一小棍中间，长度略大于溢流罩直径，测量时防止温度计掉入金属量器内），拿着绳子将温度计放入金属量器，测温段到达金属量器中部，时间3～5min后温度计测温段未露出液面前迅速读数，记录数据。

三、燃油加油机流量的检定方面

燃油加油机测量范围为5L/min～55L/min，但事实上，受到运行环境、安装条件、管道长度、阻力压力等因素制约，标准流量值一般均是达不到的。在对加油机0.90Qmax≤Q（1）≤1.0Qmax流量点进行检测时，需要快速的、一次性从导液管向100L金属器内加油，同时以50L选取加油机示值，这样往复的进行三次测量，最后得到的平均值则为燃油机加油机现场所能达到的最大流量。

结语

随着我国经济的快速发展，燃油的需求量迅速增长，加油机的准确度与消费者的切身利益息息相关。希望从事加油机检定的检定员们本着科学、公正和对工作精益求精的态度予以高度重视。

参考文献：

[1]陈英亮.试析加油机计量检定过程的温度对测量误差影响[J].计量与测试技术，2013，40（10）：80-81.

[2]李静雯.燃油加油机计量检定现场应注意的问题. [J].科技创新与应用，2012，（26）：131.

[3]陈曦.计量检定技术在防止燃油加油机作弊中的应用[J].南阳师范学院学报，2013，12（03）：38-40.

论文作者:邱茜

论文发表刊物:《电力设备》2017年第1期

论文发表时间:2017/3/9

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a5df0a648a0c8caba2bd4f01.html