# 钢铁公司辐射安全管理工作探讨论文_吕洋

南京钢铁联合有限公司 江苏省南京市

摘要：随着当前我国经济的飞速发展，无损检测中对工业辐射的应用越来越广泛。如工业探伤、放射诊断等应用为人们创造了极大的便利和效益，但同时如果使用或防护不当，会对人体造成不同程度的危害，甚至导致癌症发病率增加。所以在现代化工业设备不断增加的情况下，对辐射辐射的防护和管理有重要的作用。本文分析了辐射原理及辐射污染因素和危害，辐射防护中的问题和改进措施，仅供参考。

关键词：辐射；辐射防护；改进措施

1、辐射环境概述

辐射环境是指能够对自然界的一切生物造成健康危害的，具有辐射源的环境。具体指的是出现在环境中的移动能量波和能量次原子粒，他们具有的放射特点为直线放射。常见的辐射源有电离辐射和非电离辐射，区别是具有带电离子和不带电离子。常见的电离辐射源有能量大于10eV的X射线、γ射线、β射线、α射线、中子等，高速带电粒子有α粒子、β粒子、质子等，它们的共同特点是短波、高频和高能量，因此所具有的辐射危害就高，是辐射监测技术人员应该主要监测与防护的对象。常见的非电离辐射源有能量小于10eV的紫外线、可见光、红外线、微波、无线电波等，它们的共同特点是长波、低频和低能量，因此对于身体的危害较小。其中有些非电离辐射的危害要积累到一定的程度才会显示出来，因此可以忽略不计，比如光照。综上所述，辐射监测技术人员主要监测与防护的应该是电离辐射。

2、辐射防护原则

（1）根据辐射防护“三原则”所提出的要求，要做到尽量避免受到到辐射，还要减少个体对辐射的吸收；（2）连续五年进行放射性工作的人，年平均有效吸收量不得超过规定数量，工人的年平均有效量不得超过：1mSv；（3）一旦有事故发生，必须严格迅速的处理，根据照辐射防护组统一安排规定的方案进行，根据规定来说辐射工作人员一次最多接受不可超过50mSv的辐射，而且在10年的时间里平均不应超过20mSv。必要的时候就要进行重新检查，例如:当平均周期延长后接收的辐射量达到100毫希时。在实际工作中，如果有怀孕或哺乳期间的工人将不能参加，并且严格规定在怀孕前6个月内不应接触辐射；（5）在24小时内，6分钟的平均全身吸收率应不得大于0.02W/kg；“中华人民共和国职业病防治法”中明确指出，对于预防职业病必须有明确的实施措施。并且对工作人员定期提供体检和补助金的补偿。

3、基本辐射防护与辐射环境的监测

基本方法一般情况下，内照射与外照射是电离辐射对人体的照射的两种不同方式，其中，放射源从外部对人体的照射被称之为外辐射，与之相反在内部进行的则被称为内辐射，之所以会对人体产生的照射，可能是由于辐射人们表面皮肤有过接触和吸食。不同的辐射方式所指定的防护措施也是不尽相同的。当采取时间、距离、物质屏蔽三种方法以此减少外照射的方法一般为外辐射；然而对于内照射则采取包容、封闭、净化、稀释的手段控制放射性核素的进入和排出。通过国家环境的保护局出台规范主要是对于辐射环境的监测，这个规定对辐射所造成的不良状况有紧急处理的方法、对于辐射环境的质量监测、处理废弃物、污染源的监控、辐射设施的损坏以及对放射物质的安全运输，对监测报告内容和格式还提出规定。

4、辐射防护的问题及改进措施

4.1屏蔽墙的厚度问题

屏蔽墙是在功率基础上建造的，通常对于所用的探伤机的防护敷设要求的防护墙厚度是没有问题的。但有的可能会把小功率较小的探伤机替换成大功率的，却没有相应的对防护的墙进行有效的改造，相关的工作仍然在旧的进行。通过有效的分析某公司的的辐射量率的检测可得，该防护门及四周30cm处为10～20μGy/h的敷设剂量率，比相关标准要求的小于2.5μGy/h高出许多。根据该敷设剂量率和其他参数对操作人员的年剂量进行估算：如果探伤机年开机500小时，操作人员居留因子为1，按照20μGy/h计操作室的辐射剂量率，接受的年剂量为10mSv。按照相关规定，职业照射工作人员的剂量和公众剂量不超过5mSv/a和0.25mSv/a。所以对于年有效剂量限制操作人员大大超出其可以接受的。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

4.2屏蔽墙和防护门重叠宽度问题

为保证防护门四周敷设剂量率更符合相关要求，应该合理的控制防护门和屏蔽墙的重叠宽度和两者之间的缝隙相比大于或等于10倍。通过科学的监测分析防护门的辐射剂量率得出，部门的这两者之间存在较宽的缝隙，且没有达到重叠宽度的要求，因此可监测出防护门周围辐射剂量率超过25μGy/h，比限制要求超出10倍多，其辐射严重影响着周围环境和人群。对于这种类型的问题，应该根据具体现象对两者之间的距离进行合理的调整，如某个的起初的屏蔽墙与防护门之间相隔5cm的距离，调整到1.5cm后屏蔽墙和防护门的重叠宽度约为10倍，可监测出防护门四周为0.2～0.5μGy/h的辐射剂量率，和相关限制要求相符合。

4.3防护门下部沉入地面的问题

通过详细的调查和了解当前的具体情况可得，部分设置的是和地面平齐的防护门，并没有在地面沉入，因此在地面和防护门之间有会有缝隙存在，造成防护门下部辐射剂量率不达标。根据有效的监测对防护门（没有沉入地下的）下部辐射剂量率可知，没有在地下沉入的防护门的下部辐射剂量率是30～100μGy/h，但沉入地下约20cm的防护门该值为0.2～1.0μGy/h，因此为保证按照相关限制标准控制防护门的下部辐射剂量率，应该使其防护门沉入地下约20cm。

4.4通风换气口的设置问题

为有效的保障整体的的防辐射效果，其屏蔽墙上通风换气口的设置是不合理的，因为该通风换气口会把探伤机发出的X射线向外部环境辐射。监测周围的辐射剂量率，都符合相关限制要求，但监测远离的环境，便发现存在异常的辐射剂量率，分析其原因可能和通风换气口射线的泄漏有关，把百叶铅板安装在通风换气口后，使用百叶铅板在探伤机作业的过程中把通风换气口关闭，控制其环境辐射率在合理的范围之内。针对该问题，还可以在建造时，应通过对周围的环境情况进行充分了解的基础上，在地面应该有一个通风管道的设置（“U”型结构），从室内把通风管道引向室外，可利用通风机进行换气，可使周围环境受通风换气口辐射的影响避免或减少。

5、辐射的辐射防护的相关建议

（1）辐射防护辐射硬件措施——防护装置。1）使用准直器：γ探伤装置使用准直器后，防护距离大大缩短。2）利用工件现场条件进行屏蔽，利用现场特点，进行掩体等屏蔽防护设计。3）建设放射源暂存库。因地制宜采取屏蔽防护，建立防护隔离带。4）源容器和源导管的照射末端是否损伤、磨损或者有污物。5）应选取尽量长的驱动缆、尽量短的导源管，并迅速地进行送源及收源操作。6）每次探伤作业完成后，作业人员应立即使用可靠的辐射监测仪沿源导管和探伤装置周围进行检测，确认放射源回到源容器的安全屏蔽位置并记录，及时送回源库。（2）辐射污染防护管理手段——软件措施。1）加强宣传教育与培训，包括辐射防护培训及探伤装置操作培训。2）专业人员操作。持有辐射许可证方可操作探伤装置。3）检查放射源是否安全回到储源室，详细的登记制度，辐射巡测制度。建立完善的辐射应急预案。4）熟练操作，放射工作人员要充分准备，操作时力求熟练、迅速，减少受照时间。工作量大时，轮流操作。5）利用活度小的源增加曝光时间。

结束语

因此技术人员要时刻保持警惕，在工作的每一个环境做好防辐射准备，将辐射危害谨记在心，在做辐射监测时严格按照相关标准进行，做好辐射防护与安全，这样才能降低辐射对于自身和群众身体健康的威胁。

参考文献

[1].钢铁高温炉窑高辐射覆层技术获新进展[J].柳钢科技,2016(05):23.

[2]李金凤,姜子英,李晓芸,陈凌.钢铁冶炼的放射性排放及其辐射安全监管[J].核化学与放射化学,2015,37(06):393-402.

[3]张夕武. 钢铁工业加热炉富氧燃烧能效分析及数值模拟[D].华北电力大学,2016.

论文作者:吕洋

论文发表刊物:《基层建设》2019年第14期

论文发表时间:2019/7/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/a60f644d16207c9d7e06358a.html