# 计量标准期间核查方法研究论文_高婧

摘要：为了确定计量标准是否保持其原有状态，必须对其定期进行期间核查，以保持计量标准校准状态的可信度。本文以对测长机的期间核查为例，从期间核查的对象确定、核查方案制定、核查标准的选择、测量参数选择、核查频次确定等各方面进行阐述。

关键词：计量标准 可信度 期间核查 测长机

前言

根据ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》规定，各实验室就根据规定的程序和日程对计量标准、传递标准和工作标准以及标准物质进行核查，以保持其检定和校准状态的可信度。也就是说期间核查是为保持测量仪器校准状态的可信度，而对测量仪器示值在规定的时间间隔内是否保持其在规定的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等级内的一种核查。

下面以对实验室500mm测长机期间核查为例讲述期间核查如何进行实施。

1、核查对象确定

由于此测长机为进行端面尺寸测量的主标准器具，属于精密检测设备，使用比较频繁，如果在两次校准期间出现失准现象，其追溯成本过高，所以必须对其定期进行期间核查。

2、核查标准及测量参数的选择

此测长机在检定过程中主要用于对校对杆进行测量，所以选择尺寸相对稳定的5等量块作为其核查标准。

经统计其测量的校对杆在125mm-400mm范围内共18种，为减小工作量和节约成本不可能对所有尺寸全部进行核查，根据各尺寸的年检测量和本实验室具备的5等量块数量，确定使用125mm和400mm两个5等量块为核查标准。

在核查过程中，用测量机对核查标准的长度尺寸进行测量，只核查此测长机的长度尺寸测量功能

3、核查时间和核查周期选择

此测长机根据JJF1066测长机校准规范每年由省计量院进行检定校准，而且其为实验室现场校准，不涉及设备搬运现象，在设备校准完成后不用立即进行期间核查，所以将此设备期间核查时间均匀分布在两次委外校准期间内即可。

此设备在正常使用期间每天开机时间在6小时左右，检测量每天30件左右，属于使用比较频繁设备，其测头等传感器部件在使用过程中容易磨损，根据设备出厂特性指标并在保证设备校准状态的可信度的前提下，故采取在设备校准后每隔一个月进行一次期间核查。

4、核查方法

4.1核查参数参考值及其上下限的确定

由于实验室不具备作为检定测长机的高等级量块或标准器，故采用的长度尺寸稳定性极高的量块作为核查标准，为得到核查参数的参考值，必须对其进行一组操作来确定核查期间的参考值，确定方法如下：

在测长机由省计量院完成现场校准，确认其为合格后，立即用测长机对核查标准（125mm和400mm两个5等量块）进行测量，每个量块重复测量10次，取其算术平均值为此核查参数的参考值。

根据JJF1066测长机校准规范和此设备的校准方案查出125mm和400mm点的最大允许误差Δ，则此测长机期间核查参数的上下限为：

（+Δ，-Δ）

4.2核查步骤

在每次设备委外校准的前一日将核查标准放入设备操作间，进行恒温，在每二天设备委外校准并确认合格完成后，立即用测长机对核查标准进行测量，确定出本年度校准周期期间核查参数的参考值，并根据设备校准日期编制出本年度设备期间核查计划。

根据核查计划，在每次核查前一日将核查标准与设备放置一起进行恒温24小时。恒温完成后按照设备操作规程和相关测量作业指导书对核查标准（125mm和400mm两个5等量块）和长度尺寸进行测量，每个参数测量5次，取五次的平均值作为此参数的核查结果。

如果，则核查结果合格，否则为不合格。

4.3核查结果处理

核查结果为合格的，核查记录归档，设备继续使用。

核查结果为不合格的，查找并分析原因，并采取纠正措施，必要时要对本次核查与最近上一次核查之间所有检测的产品进行追溯，确认以前的检测结果可信。

设备完成调整后，需进行再次校准，确认合格后方可再次使用。

5、核查记录内容一般包括以下信息

5.1期间核查所依据的技术文件

5.2被核查仪器的信息，名称、编号、规格型号、生产厂家、设备溯源日期等

5.3核查标准的信息，名称、编号、规格型号、生产厂家、使用参数等。

5.4核查时的环境参数，温度、湿度等

5.5核查时间、核查操作人员、核验人员

5.6核查原始数据记录，处理过程记录

5.7核查结论

5.8根据核查结论建议采取的措施

6核查记录的形式和保存

核查记录可以使用表格和图的形式并存，将原始数据和数据处理过程按照程序文件的要求进行保存和管理，也可以用电子文档形式保存，以便于数据更新和查阅。

本次核查记录参见下例

7核查标准的保存

核查标准的保存应保证其稳定性，保存条件要在环境温度、湿度、电磁场、振动、光辐射等因素上进行控制，并且作为核查标准的计量器具、标准物质等除进行核查尽量不要作为它用，防止其核查参数发生变化而影响核查结果。

参考文献：

1．ISO/IEC17025《检测和校准实验室能力的通用要求》

2．JJF1066《测长机校准规范》

论文作者:高婧

论文发表刊物:《科学与技术》2019年第20期

论文发表时间:2020/4/28

本文来源: https://www.lw33.cn/article/aff006cbd30d4f8b8b52bbfe.html