# 区域自动气象站维护与维修技巧分析论文_张淑婷

小灶火气象站 青海格尔木 816000

摘要：本文根据小灶火气象站使用区域自动气象站的实际，首先简要探讨了区域自动气象站的组成和工作原理，接着分析了区域自动气象站常见故障的维修技巧，最后给出了几点区域自动气象站的日常维护。

关键词：区域自动气象站；常见故障；维修技巧；日常维护

引言

区域自动气象站就是指不需要人工干预，就可以自动生成报文，之后就可以向中心站定时传输观测到的气象要素数据的气象站，是弥补空间区域上气象观测数据空白的重要手段。在全球气候变暖的大背景下，各种极端灾害性事件频繁出现，为了降低灾害性天气造成的损失，各个地区内的区域自动站数量也呈现出大幅度增长的趋势，加上使用年限较长，区域自动气象站的维护和维修任务也越来越重，而区域自动气象站能否正常运行、采集的气象要素数据是否准确、及时完整则显得十分重要。因区域自动气象站自身和外界各种因素的影响，其在运行过程中会有很多故障问题存在，能否做好维护工作会影响区域自动气象站观测数据质量，这就需要人们在实际的观测工作中将区域自动气象站的观测仪器设备维护保养工作做好，还要对各种故障问题迅速排查并及时进行处理，始终确保地面观测工作可以顺利进行。

1、区域自动气象站的组成和工作原理

对于区域自动气象站来说，其系统组成主要有三大部分：气象数据中心、室外采集器、GPRS网络。采集器是区域自动气象站的核心部分。电源、数据处理、显示单元、采集通道、串行接口等共同组成了硬件部分，其应主要作用是对气象要素数据信息进行一系列的采集、处理、储存和传输等。

区域自动气象站的主要工作原理是将传感器观测到的气象要素数据转换成电信号，单片机对数据采集器进行控制，可对采集到的气象要素数据进行线性和定标处理，进而对气象要素数据进行质量控制，可以很容易的实现从工程量到要素量之间的主要转换。之后通过预处理模块可以将观测到的气象要素值以实时数值的形成显示出来，最后借助于通信模块，将观测到的气象要素数据向区域自动气象站的中心站计算机上进行传输。

2、区域自动气象站常见故障的维修技巧分析

2.1雨量传感器故障

在实际的地面气象观测工作中，雨量传感器出现故障的主要表现形式是由降水现象出现，漏斗没有被堵塞，在对翻斗进行翻动的过程中根本没有降水量数据信息。在对雨量传感器进行日常维护的过程中，经常会有雨量器漏斗和翻斗堵塞的情况出现，为了尽快解决这种问题，通常是先清除干净堵塞物或者积水。如果雨量器的漏斗没有出现堵塞，工作人员应首先将雨量器中的两个接线柱接头拔掉，之后借助于万用表对这两个接线柱的接头进行测量，接着翻动翻斗，查看万用表上的指针是否发生变化，如果没有变化，则说明是干簧管破损或者是翻斗中心处的磁铁消磁，可以直接更换干簧管或者磁铁，只有这样才能使观测记录恢复正常。如果有降水天气出现，翻斗没有被堵塞，但是在翻动翻斗的过程中仍旧没有降水量数据，可以利用万用表对翻斗中心处的磁铁性能进行检查，若磁铁正常，则说明是干簧管出现故障问题，可以直接更换干簧管。

2.2风向风速异常

区域自动气象站在对风向风速进行观测时，需要对平均风速和最多风向进行测量。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在区域自动气象站实际的观测过程中，需要一一测量最大风速、最多风向、平均风速以及平均风向，对于小灶火气象站来说，在测量风速的过程中，若观测仪器设备出现故障问题，将会导致风向风速数据出现失真。为了尽快解决这种问题，应首要检查各个观测仪器设备能否正常工作。若风向、风速数据没有在传感器上显示出来，在更换电源后仍旧有此种情况，则说明电源正常，接着对计算机、风向风速传感器、电缆等逐一进行检查，及时发现问题并解决。在极端天气现象出现时，小灶火气象站的工作人员应做好风向风速的测量。因为大多数区域自动站的风向风速测量器的安装位置较高；电缆线的线路有很多转弯的地方，极易被折断，还很有可能被风化或者腐蚀，在日常维护中应特别注意。

2.3 电源故障

通常情况下，采集器对外接电源有较大的依赖性，所以外接电源是否稳定直接对观测仪器的运行产生影响。小灶火气象站内的输电线路较为复杂，当出现大风、沙尘暴等极端灾害性天气事件时很容易出现跳闸。再加上外界电源很容易出现短路，严重威胁着相关设备的安全，每年因电源故障直接对供电部分产生影响的情况较为常见。当区域自动气象站出现故障问题时，应先对电源系统进行检查，查看其工作是否正常。首先查看太阳能的输出电压，之后将采集器机箱打开，利用万用表检查蓄电池接线组合的导电点电压，检查其是否有异常情况出现。在测量的过程中应将万用表调节成直流档，并选择好正确的量程。若遮挡物挡住了太阳能，此时将会影响太阳能正常的采集，蓄电池很容易出现亏电的情况，加剧了蓄电池老化的速度，影响电能的正常存储，在夜间输送的过程中很容易出现中断，遇到这种情况应及时调整太阳能板采集光线的位置或者是再增加一块太阳能板。

3、区域自动气象站的日常维护

3.1电源系统

DZZ4区域自动气象站使用的电源大都是铅酸免维护电池，只需要将每月的充放电操作工作做好即可。工作人员应将太阳能表面上的灰尘和杂物清除干净，还要时刻检查连接太阳能板和地线的情况。

3.2 探测环境

根据《气象探测环境和设施保护办法》中的相关规定，区域自动气象站的面积、观测场与周围障碍物之间的距离应达到标准要求，若发生变化，应及时向上级部门报告，之后及时采取正确的方法进行整改，最终与标准的规范要求相符。应在区域自动气象站场地四周设置围栏，围栏的主要特点是坚固、大方、简单，同时还要达到一定的高度要求，应始终与周围的环境更相协调。在围栏外侧应挂告示牌，并在告示牌上注明要求和注意事项。为了提升观测气象要素数据的准确性，应及时清理观测场地四周的杂草。

3.3采集器

工作人员在对采集器进行日常维护的过程中，可以根据采集器指示灯的颜色判断其是否异常；定期检查采集器各个接线口与业务计算机或者是传感器之间的连接情况；定期使用毛刷清理采集器上的灰尘、杂物，时刻确保采集器清洁、干净。

3.4雨量传感器

工作人员应将雨量传感器的定期维护工作做好，防止风沙等不利气象因素对其产生的影响。在实际的维护过程中，需要拔下电缆插头，将外壳螺钉松开，检查外壳是否有泥沙，之后进行清洗。清洗干净翻斗，并使用干净的面巾纸或者抹布将翻斗背面擦干净。禁止用酒精、汽油清洗翻斗，不要用手直接触碰翻斗内侧。

3.5气压传感器

气压传感在采集器机箱内部进行外装，主要通过静压管与外界连通。而静压管安装在采集器机箱下面的小孔上，工作人员应定期查看静压管的气孔是否被杂物堵塞，始终确保其可以正常感受到外界的大气压力。

4 结语

区域自动气象站自身和外界各种因素的影响，其在运行过程中会有很多故障问题存在，因此业务人员应充分掌握区域自动气象站组成和工作原理，严格按照地面气象观测工作制度开展业务，不断提升气象观测业务技能和水平，做好区域自动气象站日常维修维护管理，确保区域自动气象站顺利运行。

参考文献：

[1]李广杰.区域自动气象站常见故障分析与处理[J].现代农业科技,2015(20).

[2]郭晓燕,李春龙,张淑娜.区域自动气象站常见故障及维修方法[J].现代农业科技,2011(3):317.

作者简介：

张淑婷（1987-），女，汉族，甘肃省合作市人，本科学历，助理工程师，从事综合气象观测工作。

论文作者:张淑婷

论文发表刊物:《防护工程》2017年第6期

论文发表时间:2017/7/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b242384a7ceee50e628b389b.html