# 加油机检定中可行方法的讨论论文_滕林立

滕林立

广州能源检测研究院 广州 510170

摘要：在当今高科技的背景下，通过新的技术手段，采用简便快捷的方法检定加油机，并对各种方法的利弊进行分析。

关键词：新技术运用；加油机检定；优劣分析

Abstract：In the age of the developed industrial period，we certificate refueling aircraft by using the new technology and simply methods.In this paper，we analyze the advantages and disadvantages of the methods.

Key Words：The application of new technology，Refueling Machine calibration，the analysis of the advantages and disadvantages

前言

本人从事加油机检定工作，作为加油机检定的标准器，一直是使用标准金属量器。在科学技术突飞猛进、经济发展一日千里的今天，用标准金属量器检定加油机的方法已经显得落伍了。这种方法的优点是简单直观，可靠稳定。缺点是检定耗时，不能自动记录检定数据，不能及时出具检定结果。检定设备体积较大，一般要配备大，小两个罐。应对被检器具检测范围的灵活性较差，如大罐标称为50升时，就只能检最大流量为50L/min以内的被检器具，超过这个范围就不能使用。其中，最为让人不满意的缺点是检定耗时、不能自动记录检定数据以及不能及时出具检定结果。

相对我国经济的高速发展，可以看出现在的加油机检定方法已经跟不上世界科技进步的步伐，可以说这些年来只是在原地踏步。

那么，今后加油机检定工作究竟该怎样改进呢？结合本人十多年检定加油机的经验，我对这项工作做了一些探索和思考，以下几点是我对加油机检定新技术的心得和体会：

一、三合为一

一般加油机检定工作分为两大步骤[1][2][3][4][5]，分别是检定和放油。如果能将这两步科学的集合在一起合理安排，则可以加快检定速度提高工作效率。我们单位将三套检定加油机装置（三个20升罐、三个50升罐）加上三个500升放油槽罐集合在一起，装载在一部轻型货车上，组成了一套加油机检定装置。该设备的优点是设备成熟可靠，可以沿用原有的检定规程。由于将六个标准金属罐集合在一起，大大的提高了检定工作的效率。

T =（tj+tf）×N/VN

T —— 装置每次检定花费时间/s

tj —— 检定一次时间

tf —— 放油、静置时间

N —— 规范中检定次数

VN —— 装置内罐的总数

例如原来用一个罐检定一支加油枪的时间为加油、检定110s，放油、静置150s，装置每次检定花费时间合计为：

T =（110+150）×6/1 = 1560 s = 26 min

以我们单位为例，采用上述检定装置后，由于50升罐和20升可以轮流使用，则可以大大缩短了放油静置时间，装置内有6个罐。

T =（110+150）×6/6 = 260 s ≈ 4.3 min

因为有三套装置，可以同时检定三支加油枪，根据实测，在正常情况下，该装置平均检定一支加油枪的时间约为五分钟左右。缺点及存在问题：①该装置无自动记录检定结果功能，仍需人工记录。②不能及时出具检定结果。③检定装置体积过大。④检定装置的灵活度不够，被检加油机的最大流量必须在50L/min范围以内，超过这个范围则无法使用。

二、体积管法

从理论上来讲，用体积管来检定加油机是可以的。用这种方法检定加油机，方便、快捷、效率高。可以自动记录检定结果，可以即时出具检定结果。缺点及存在问题：①成本太高：一般一套体积管的价格都在百万元以上，虽然这些年我国的经济实力有了极大的提高，但这样的价格还是让多数检定机构望而止步。②检定缺少依据：在检定规程方面是个空白，有人建议可以沿用流量计的检定规程，因为说到底，加油机实质上也是流量计。但我认为加油机虽然是流量计，但它是一种比较特殊的流量计，还是应该有专门的检定规程。③气体排空问题：检定加油机时，油液中或多或少都会含有一些气体，用标准金属罐检定时，这就不成问题。但如果用体积管检定，这个问题就要充分考虑了，处理得好不好，对检定结果有着极大的影响。④加油枪的压力感应器问题：加油机的加油枪都含有压力感应装置，当枪口压力大于一定数值时，它会自动关闭停止供油，如果不充分考虑这一装置的作用及采取措施消除其影响，则检定动作将很可能无法正常进行。

三、流量计法

随着科学技术的进步，加工制造精度有了很大的提高，原来不可能做到的事现在已经成为了可能，用流量计检定加油机就是其中一例。流量计的精度这些年有了很大的提高，已经可以作为标准表来检定加油机了，价格方面大致为数十万元，一般条件稍好的计量检定机构也可以接受。用这种方法检定加油机。优点和缺点及存在问题与用体积管法差不多，优点多二条，一是成本相对较低，二是整套装置相对体积较小。缺点及存在问题多一条，就是稳定性方面不如体积管。

四、电子称法

这种方法需要用一个标准金属罐和一台高精度的电子秤。加上其它的一些附属设备：如密度计、温度计等。电子秤称重法原理及操作过程：

1、原理

通过满足精度要求的电子秤称出加油枪流出油品的质量值，经过油品密度转换，得到标准的体积值，与加油机读数相比较计算出加油机的示值误差。油品密度通过二等标准金属量器测得的体积，与电子秤测得的质量。经过必要的浮力、温度修正计算得到。

2、标准设备：

①电子秤，称重100kg，最大允差±10g。

②标准金属量器，二等，50L。

③0.1℃分度值玻璃温度计。

④秒表，分度值0.1s

3、操作过程：

3.1 密度测量

将50L二等金属量器放置在电子秤上。清零读数后用加油枪向量器注入油品，使油品液体在量器基准线附近，记录电子秤读数M0、测量量器内油品温度t，计算出标准量器内油品体积Vt，则在温度t下油品密度为

3.2 正常检定

对使用与测量密度一致油品的加油枪，将油枪开启至规定流量点的瞬时流量并注入已排空放置在电子秤上且清零的标准量器内（也可以使用其它可以盛装油品的容器）。同时测量枪温tJ，流出油的量满足规程要求即可停止，记录电子秤读数Mi和加油枪机示值VJ，将油放回到储油罐，完成一次检定。

标准体积： 。β—油品热膨胀系数。

示值误差：

注意：此方法在正常检定时不需要测量容器内油品温度，该温度与结果无关。

五、结束语

计量检定工作过程是一个量值传递的过程，如何在确保量值传递准确可靠的前题下，采取更快捷更简便的方法来做好这一项作，这应该是所有从事计量工作人员的追求目标之一。

论文作者:滕林立

论文发表刊物:《基层建设》2015年20期供稿

论文发表时间:2016/3/17

本文来源: https://www.lw33.cn/article/b6e1ce9b2bc9ee466ab34cd2.html