# 金属材料室温拉伸试验影响因素分析论文_李楠

天津新宇建筑工程有限公司 301600

【摘 要】材料室温拉伸试验是一种最基本、最常用的力学性能试验。室温拉伸试验对力学性能指标的测量稳定可靠，计算方便，能够反映材料受力后发生的弹性、弹塑性与断裂三个变形阶段的基本特性，成为力学性能中最基本、最重要的试验项目，被广泛应用于金属材料力学性能测试。因此文章首先对金属材料室温拉伸试验的影响因素进行分析，进而提出了一定的控制措施，仅供参考。

【关键词】金属材料；室温拉伸试验；影响因素

力学性能作为金属材料最为重要的性能指标之一，其通常是通过拉伸试验来获取相关的力学性能指标。由于受到金属材料的化学成分、组织结构等的影响，即便是同一批次和化学成分的金属材料，在不同的试样尺寸、试验设备等因素的影响之下，其所最终获得的力学性能也不完全相同。此外试验试样、试样夹持方法、试验机拉伸速率、试验室温度、试验人员等也会对最终的试验结果产生影响。因此探究金属材料室温拉伸试验影响因素极为必要。

一、金属材料室温拉伸试验影响因素

影响金属材料室温拉伸试验的因素主要有：试样制作、尺寸测量、试验设备、试样夹持方法、拉伸速率、环境因素、试样人员因素等。

（一）试样制作

通过对试样进行试验，获取材料的力学性能指标。金属材料拉伸试验试样制备可依据 GB/T 2975-1998《钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备》、GB/T 16865-2013《变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样及方法》执行。①取样方向：由于冶金产品加工方式的原因，造成材料性能的各向异性，因此不同取样方向的力学性能会有差异。一般在轧制方向上力学性能较好，垂直于轧制方向力学性能较差。但是对于热处理可强化的某些铝合金，其试样的纵轴应垂直于轧制方向。②试样切割：制备样坯时应防止过热、加工硬化等改变力学性能的影响。对于呈现明显加工硬化的材料，通常通过铣和磨削等手段加工。③加工形状：同一金属材料，对不同截面形状的试样进行比对试验，加工形状对上屈服强度影响较大，而对于下屈服强度影响较小。④加工尺寸和精度：同一金属材料，大横截面积的试样的抗拉强度比小横截面积的低，而且塑性也减弱。矩形横截面试样工作长度部分的对称度、圆形横截面试样工作部分轴线与夹头部分轴线同轴度，都会在拉伸时产生力偏心，使强度和伸长率改变。试样平行长度内的平行度、尺寸精度也易影响测试结果。⑤表面粗糙度：试样表面粗糙度对抗拉强度几乎没有影响，对塑形较好的金属材料，其屈服点略受影响；对塑性铰差的脆性材料，表面粗糙度变化会让规定非比例伸长应力与断后伸长率稍微提高。

（二）尺寸测量

①测量方法：拉伸试样尺寸测量时应选用合适的外径千分尺或游标卡尺。如果测量方法不正确，会导致尺寸测量值偏差，造成强度值不准确。②测量位置：在测量圆形截面试样时，应在试样标距的两端及中间部位两个相互垂直的方向上各测一次直径，取其算术平均值，选三处最小平均直径计算横截面积。如只测量其中一个位置，会造成试验结果出现偏差。

（三）试验设备

在试验加载链装配完成后，试样两端被夹持之前，应设定力测量系统的零点。一旦设定了力值零点，在拉伸试验期间力测量系统不能再发生变化。这样一方面是为了确保夹持系统的重量在测力时得到补偿，另一方面是为了保证夹持过程中产生的力不影响力值的测量。例如试验机上下十字头（夹头）不在同一轴线上，可能会导致试验试样在拉伸初期出现打滑现象，在曲线图中弹性直线段会产生不连续性，使屈服状态变得不明显，影响屈服强度的准确度。

（四）试样夹持

试样夹持时不允许对试样施加偏心力。偏心力会使试样产生附加弯曲应力，影响拉伸曲线弹性变形段的线性，从而影响试验结果准确性。

（五）拉伸速率

在相同条件下，提高平均拉伸速率，会导致材料出现加工硬化现象，屈服强度和抗拉强度测试值相对提高，断后伸长率有所降低。依据 GB/T 228.1 标准，在弹性范围和直至上屈服强度，试验机夹头的分离速率应尽可能保持恒定并在表1规定的应力速率范围内。

注：弹性模量小于 150 000MPa 典型材料包括猛、铝合金、铜和钛。

弹性模量大于150 000MPa的典型材料包括铁、钢、钨和镍基合金。

（六）环境因素

环境因素主要包括温度、振动、电磁干扰等。环境温度条件是 10-35℃。一般金属材料随环境温度升高所测强度下降，塑性升高。对于温度要求严格的试验，温室应为（23±5）℃。振动对拉伸试验结果影响特别显著，因此应在拉伸试验机周围设置防振沟。

（七）试验人员

人员的主观因素和操作水平的高低会使测量结果出现偏差。不同的人员在测量同一试样时，测量数据不一定相同。特别是单次测量时，试验结果的波动性更大，但这样的误差是不可避免的。

二、降低各种影响因素的有效措施

样坯取样方向和取样部位要严格按照国家标准的要求执行，坯样要留有足够的加工余量。在机加工试样时要选择合理的进刀量和铣削速度，不宜过快或过慢， 要保证试样的公差符合国标要求；测量工具和试验设备应定期校验，合格后方可使用，注意不能超过校验期限使用；试验机拉伸速率不能随意更改，要选择适合该钢种的试验方法进行拉伸试验；试样夹持若要保证在同一轴线上，只需在试验机上下钳口处，各安装一个自制的试样定位装置就可以解决这个问题；试验室温度要控制在10～35℃，可以通过空调、暖气等方法合理调整试验室温度；试验人员测量试样尺寸要采取多点多次测量法，在同一拉伸试样上至少3次测量，每次至少取3点测量宽厚值，然后求平均值。

总之，受到金属材料自身的特性以及外在试验环境、人员等多种因素的影响，使得金属材料在室温拉伸试验中的结果受到相应的影响。因此在实际测试工作中，应正确认识这些因素对金属材料室温拉伸试验的影响，采取有效措施予以控制，测试过程中严格遵循标准规定，试验后认真分析，才能有效提高拉伸试验结果的准确性。

参考文献

[1]林珍奇.金属材料室温拉伸试验的几个重要影响因素的控制[J].中国建筑金属结构,2013,12.

[2]张万松,王建国.浅析金属材料室温拉伸试验方法变更后的证实[J].理化检验(物理分册),2013,05.

[3]包凯迪,王呈利,张庆欣,董男平.液压夹具夹持力对金属材料室温拉伸曲线的影响及处理[J].沈阳理工大学学报,2015,02.

[4]陈佳雯.金属材料断后伸长率影响因素的试验研究[A].中国金属学会.第八届（2011）中国钢铁年会论文集[C].中国金属学会:,2011:4.

论文作者:李楠

论文发表刊物:《低碳地产》2016年7月第14期

论文发表时间:2016/11/7

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bc65953ae4acdf67cd8cce53.html