# 谈医院消毒液的静电喷洒论文_张云桂1,彭逸伦2

1临湘市人民医院 湖南临湘 414300；2南华大学医学院

摘要：普通喷雾器喷洒消毒液，雾点粗，地面降落最多，而坐椅坐板反面难以喷到，存在消毒死角。静电喷雾方法可以克服上弊端。普通喷雾机稍作改装，便成静电喷雾机。

关键词：消毒；静电喷雾

基层医院病房及公共通道的消毒，目前除紫外线之类而外，主要依靠化学药物。由于微生物抗性及种群演变与增加，以致用药量与日俱增，效果还不理想。除积极探索生物、物理等方法外，改进现有消毒液的喷洒方式，提高喷洒质量，也是行之有效的一环。我们在临床试验中，在老师的指导下曾作相关应用，现报告如下。

一、材料与方法

1、材料准备

1.1：工农——16型气压式喷雾器一个，在喷杆开关处安上绝缘手柄和低压电源开关，便于持杆喷雾和控制高压静电输出。

1.2：静电高压发生器一台。它由电源12v蓄电池、四点自激式震荡升压器和高压输出三部分组成。

l.3：手：推金属四轮小平板车一台，使用绝缘推手。

2、方法

2.1将喷雾器和静电高压发生器固定在小平板车上，注意与小车绝缘，高压发生器的输出正极与小车妥善相接，负极用PK—48电缆与喷雾器金属外壳紧密相联，以便施加高压静电喷洒消毒液。

2.2测雾粒大小、雾粒平均密度。

选取医院公共通道45M作喷药区，前20M为普通法（不加高压电）喷药区，接着留5M隔离区（不喷药）剩下的20M施加高压电的静电喷药区。每5M设一采样点，每个点在坐椅正面，靠背和坐板的反面、两壁、天花板、地板上贴置测试纸和氧化镁玻片各一块，接受雾点。作业后收回，用放大镜数取雾点数目，求出平均密度，同时用放大100倍的生物显微镜测出氧化镁玻片上接受的雾粒平均直径。

2.3测喷洒液的分配率及用药量。

按照下列公式计算出单位面积上两种喷雾法各自雾粒的平均总量，再求出两者药液在喷洒对象上的分配率。用称重法计算药耗。

G=4/3πr3×C×B（G—单位面积上的药液重量r—雾粒平均半径，C—药液密度，B—单位面积上雾粒平均数）

二、结果：

2.1不同喷雾方法着雾密度及雾粒直径不同。

表一通道和坐椅上着雾密度及雾粒直径

2.2消毒液的分配率及用药量不同

表二消毒液的分配率及用药量

说明：使用高压：1Okv，电流：10uA，消毒液：84消毒液200倍染红，行进速度1M/S。

三、结果分析

静电法的着雾密度比普通法高27.15%，而粒径小25.7—29.2%。其次，静电喷洒较均匀，特别在坐椅底板反面都有消毒液的出现，其分配率为5.7%，这是一般喷雾法做不到的。

3.1普通喷雾法的工作过程及喷洒质量评述。本次喷洒用的工农—16型喷雾器是靠压缩空气的力量，将消毒液推向喷头，在涡流室作来复式高速旋转，强大的离心力克服药液表面张力和粘滞阻力，使它经小孔向外飞溅成雾来完成喷洒作业的，所以雾点较粗，飞散范围不大，方向性强，雾点降落路线紊乱，在重力作用下地面降落最多（占41.9%）而在坐椅底板的反面等形状复杂物的各表面，雾点不能普及，留有消毒死角。雾点粗，着雾重复，所以用药量大而高出静电法27.5％。

3.2静电机喷洒过程及特点。

当工农—16型喷雾器的药液带上高压静电之后，雾点就主要受静电力的左右。

首先，雾点得电荷而被充电，它聚集于雾点表面，进一步减小了雾点的表面张力，加之当时所有雾点都是带的同一种电荷，同性（电）相斥而使雾点互相排斥、分散，使它的细度及匀度得到提高，这就是静电法雾粒小而着雾密度高的道理。

其次，在静电喷洒中，雾点处在静电场中，静电场中有电力线存在，它起始于通道四壁和坐椅之类及它的底板反面，而终止于喷头。既不交叉，又不重叠，且不平行，长短不一，有的是直线，有的走曲线，有的绕个大圈子通向坐椅靠背和坐板反面。静电场中的雾点总是沿电力线运动的，由于有电力线“导航”雾点就不再像普通喷雾器喷出的雾点一样，呈放射状直线运动，而是像长了眼睛一样，沿电力线迂回包抄，奔向通道四壁和坐椅靠背和坐板反面，使致病微生物无处藏身，插翅难飞而提高喷洒质量。

四、建议。

望尽快组织推广，特别在乡镇卫生机构。目前通用的气压式、柱塞往复式，弥雾式喷雾（粉）机都可以极容易与高压静电发生器作无缝对接而成静电机使用，加之高压发生器体积小（200㎜×100㎜×150㎜）重量不足半公斤，造价低（400元左右）给普及推广带来方便。宜于在医院或卫生防疫系统作大面积疫情控制喷洒之用。

参考文献：

[1]《物质结构》徐光宪著，人民教育出版社

[2]《电工学底理论基础》卡兰达诺夫与聂孟中译本。

论文作者:张云桂1,彭逸伦2

论文发表刊物:《中国误诊学杂志》2018年第28期

论文发表时间:2018/11/30

本文来源: https://www.lw33.cn/article/bf77f8bff2dafad4cf81245a.html