# 直线加速器五年故障分析论文_赵崇伟王阁

赵崇伟王阁

第三军医大学附属大坪医院放疗中心重庆404100

作者简介：赵崇伟(1987 ),男,重庆市人，本科，主要从事放疗技师工作。

【摘要】

目的：统计和分析直线加速器五年来的故障。方法： 根据十多年来的故障维修记录。统计和分析直线加速器各阶段故障率及故障特点。结果 ：1  直线加速器故障率随使用年限的增加而升高。2 直线加速器故障率的变化呈现季节性。结论: 不同阶段和季节机器故障有不同特点。

【关键词】直线加速器；故障率；季节性

【中图分类号】R835 9

【文献标识码】B【文章编号】1674 8999(2013)12 0431 02

医用直线加速器是复杂的大型医疗设备，涉及诸多学科和技术，故障率较高维修保养费用较大，因故障停机对病人治疗造成的影响较大［1］。本人根据2005年至2010年故障维修记录，分析不同时期直线加速器的故障特点。并提出相应建议。

1材料来源

根据直线加速器维修记录，收集2005至2010年直线加速器的134例故障。并按直线加速器构成系统及器件分类进行了统计。

2方法步骤

根据2005至2010年间直线加速器维修记录的统计，按四季统计故障次数及故障率，分析各季节故障的特点及原因。现分析如下。

3结果

3 1根据2005至2010年各年发生例数见表1 可以看出随着使用年限的增加直线加速器发生故障的次数也升高［2］。这是由于机器长期处于高负荷状态有随着使用年限的增加机器许多零部件开始老化，所以故障比较频繁。

表12005至2010年各年发生故障例数

年份2005 20062006 20072007 20082008 20092009 2010

故障例数1923342731

3 2根据2005至2010年各年发生例数见表2可以看出直线加速器故障与季节有较明显关系［3］。夏秋两季共发生故障86例明显高于冬春两季的48例。这是由于直线加速器对温湿度较敏感，而重庆地区夏秋两季温湿度大大高于直线加速器对温湿度的要求。所以夏秋两季直线加速器故障频繁。

表22005至2010年各季发生故障例数

季节春季夏季秋季冬季

故障例数25543223

3 3根据2005至2010年故障发生例数统计见表3可知直线加速器故障率最高的事控制辅助系统其中多叶准直器（MLC）故障23例占总故障的17%。核心部件大故障比例小，辅助系统小故障占一定比例，如防护门、标尺灯、灯泡重复维修率较高［4］。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

表32005至2010年故障发生例数统计(%)

故障所属系统 故障器件 故障例数 构成比

水电气配套系统 水泵 5

真空泵（管） 3

电线（缆） 6 17

其他 9

束流发生系统 闸流管 2

磁控管 2

电阻器 9 33

集成电路板 17

其他 15

控制辅助系统 多叶准直器（MLC）23

防护门 7

标尺灯 7

手控盒 2

操作台按键 2

数据库、网络 8 50

托架、限光筒 3

灯泡 6

其他 18

通过以上分析，我们对直线加速器这五年的故障维修有了基本了解。不同阶段和季节机器故障有不同特点。直线加速器长期处于高负荷状态，加上温湿度控制超出范围［5］。会对MLC机械部件及控制电路板造成隐患。直线加速器器件故障直接关系到运行成本和患者治疗，做好设备日常维护工作，发现异常情况应立即分析解决，避免故障扩大化。结合本地实情应保持机房良好温度湿度，注重防尘、防鼠、防水、防雷等。尽量的挖掘设备的潜能，充分发挥设备的使用价值。

参考文献

［1］汪晓明． 医用直线加速器的预防性维护和保养［J］．医疗装备，2005，18（7）：52 53．

［2］吕庆文,陈超敏,周凌宏,等. 精确放射治疗技术的现状与发展［J］.中国医学物理学杂志，2005，22 (1）: 373 375

［3］顾本广. 医用加速器［M］ . 北京: 科学出版社，2003  430 431

［4］Stanton Rand St inso n D. Applied p hysics fo r radiat io n o ncolo gy，［M］. Medical Ph ysics Publi shin g   Madi so n，Wi sco nsin，1996:191

［5］Wang Y，Chen J， Chen l， et al1 Induction of monocyte chemoattractantprotein21 in proximal tubule cells by urinary protein［J］1 J Am Soc Nephrol，1997， 8(10）: 1537 1545

论文作者:赵崇伟王阁

论文发表刊物:《中医学报》2013年12月第28卷供稿

论文发表时间:2014-3-24

本文来源: https://www.lw33.cn/article/c19e0d833456a089f1d4e6dc.html